Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dostawy RTG cyfrowego do zdjęć kostnych wraz z niezbędnym osprzętem oraz adaptacją pomieszczenia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę RTG cyfrowego do zdjęć kostnych wraz z niezbędnym osprzętem oraz adaptacją pomieszczenia

dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Nazwa urządzenia:  …………………………………………….

Producent / Firma:   …………………………………………….

Rok produkcji 2017: ……………………………………………

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | WARUNKI PODSTAWOWE |
|  | Aparat wyprodukowany w 2017 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Producent, nazwa aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Podstawowe elementy urządzania jak: stół, statyw płucny , generator jednego producenta; Zamawiający dopuszcza detektor lub lampę od innego producenta | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Deklaracja zgodności na cały oferowany aparat RTG, certyfikaty CE, aparat wraz ze zgłoszeniem | Tak, Załączyć do oferty | Bez oceny |  |
|  | Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autopozycjonowanie lampy w pomieszczeniu | Ilość pozycji min. 10 | Bez oceny |  |
| B | GENERATOR |
|  | Generator typu HF | Tak | Bez oceny |  |
|  | Moc generatora | ≥ 80 kW, podać | Bez oceny |  |
|  | Zakres napięć | ≥ 40 – 150 kV, podać | Bez oceny |  |
|  | Zakres mAs | min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać | Bez oceny Bez oceny |  |
|  |  | max. mAs ≥ 800 mAs, podać |  |  |
|  | Zakres prądów | min. mA ≤ 20 mA, podać | Bez oceny |  |
|  |  | max. mA ≥ 800 mA, podać | Bez oceny |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms Podać | Bez oceny |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 750 programów, Podać | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz | Bez oceny |  |
| C | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 125°, podać | Bez oceny |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 150°, podać | +/- 1500-1800 – 0 pkt. Powyżej 1800 – 5 pkt |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny | ≥ 160 cm , podać | ≥ 160 cm ≤ 170 cm – 0 pkt. > 170 cm – 5 pkt |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego | ≥ 300 cm, podać | ≥ 300 cm ≤ 450 cm – 0 pkt. > 450 cm – 5 pkt |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego | ≥ 260 cm, podać | ≥ 260 cm ≤ 270 cm – 0 pkt. >270 cm – 5 pkt |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego bdania: kąt lampy, SID, filtr; wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki; dane pacjenta: imię , nazwisko | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlenie na wyświetlaczu na lampie/kołpaku z informacją obok kąta lampy o położeniu detektora bezprzewodowego (kąt nachylenia), w celu ułatwienia ustawienia promienia centralnego prostopadle do detektora | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dotykowy panel LCD przy lampie pozwalający na wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| D | LAMPA RTG |
|  | Ogniska lampy – małe Ogniska lampy - duże | ≤ 0,6 ≤ 1,2 | Bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 400 kHU, podać | ≥ 400 kHU ≤ 700 kHU – 0 pkt. >700 kHU – 5 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna lampy | ≥ 2.0 MHU, podać | ≥ 2.0 kHU ≤ 2.4 kHU – 0 pkt. >2.4 kHU – 5 pkt |  |
|  | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min | Bez oceny |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 100 kHU/min, podać | ≥ 100 kHU/min ≤ 160 kHU – 0 pkt. >160 kHU – 5 pkt |  |
|  | Moc ogniska małego | ≥40 kW, podać | Bez oceny |  |
|  | Moc ogniska dużego | ≥ 100 kW, podać | Bez oceny |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak | Bez oceny |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora | ≥ 2,5 mm Al., podać | Bez oceny |  |
|  | Filtry dodatkowe wybierane automatycznie razem z projekcją w tym pediatryczny. | ≥3, podać | Bez oceny |  |
|  | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) lub kalkulator dawki przypisujący wartość dawki obrazu | Tak | Bez oceny |  |

| E | DETEKTOR CYFROWY W STOLE |
| --- | --- |
|  | Detektor CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 42 x 42 cm | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8 Mp, podać | Od 8-9 Mp – 0 pkt. Powyżej 9 Mp – 5 pkt. |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 150 µm, podać | 150 µm – 0 pkt. Poniżej 150 µm – 5 pkt. |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać | Bez oceny |  |
|  | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 52 %, podać | 52%-60% – 0 pkt. > 60% - 5 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp./mm, podać | Bez oceny |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | Tak | Bez oceny |  |
| F | DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE |
|  | Detektor stały CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 42 x 42 cm, podać | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,0 Mp podać | Od 8-9 Mp – 0 pkt. Powyżej 9 Mp – 5 pkt. |  |
|  | Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym | ≤ 150 µm, podać | 150 µm – 0 pkt. Poniżej 150 µm – 5 pkt |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać | Bez oceny |  |
|  | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 52 %, podać | 52%-60% – 0 pkt. > 60% - 5 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,5 lp./mm, podać | Bez oceny |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | Tak | Bez oceny |  |
| G | STÓŁ PACJENTA |
|  | Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min 45 cm. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej kątowaniu wzdłuż osi długiej stołu (zdjęcia skośne). | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥260 kg podać | Bez oceny |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 33 cm podać | 33 cm-40 cm – 0 pkt. > 40 cm – 5 pkt |  |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm Podać | ≤ 55 cm > 52 cm – 0 pkt. ≤ 52 cm – 5 pkt |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 85 cm podać | Bez oceny |  |
|  | Ekwiwalent Al. blatu pacjenta przy 100 kV | ≤ 0,8 mm Al. podać | Bez oceny |  |
|  | Długość blatu staołu | ≥ 230 cm podać | Bez oceny |  |
|  | Szerokość blatu stołu | ≥ 80 cm podać | Bez oceny |  |
|  | Pływający blat stołu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 95 cm Podać | 95 cm – 110 cm – 0 pkt > 110 cm – 5 pkt. |  |
|  | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 26 cm Podać | Bez oceny |  |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyka AEC 3 –komorowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości detektora w stole | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie kości długich na leżąco | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pas uciskowy pacjenta leżącego na blacie stołu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Mocowany do stołu albo jeżdżący uchwyt na detektor | Tak, podać | Bez oceny |  |
|  | Taboret medyczny dla pacjenta przeznaczony do wykonywania badań | Tak | Bez oceny |  |
| H | STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |
|  | Ruch detektora w pionie i poziomie | Tak, Podać rozwiązanie | Bez oceny |  |
|  | Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości | Tak, podać | Bez oceny |  |
|  | Pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90º. | Tak, podać | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne podążanie detektora za ruchem lampy góra – dół | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kieszeń lub uchwyt do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie gdy nie są używane do ekspozycji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora | ≤35 cm podać | ≤ 35 cm ≥30 cm – 0 pkt <30 cm – 5 pkt |  |
|  | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. | ≥170 cm Podać | Bez oceny |  |
|  | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych | Tak | 3 komory – 0 pkt. 5 komór – 5 pkt. |  |
|  | Uchwyt boczy i górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie wzdłuż długiej osi stołu ≥ 300 cm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka | ≤0,7 mm Al. podać | Bez oceny |  |
|  | Obrazowanie długich kości na stojąco | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zaznaczenia punktu początkowego i końcowego w obrazowaniu kości długich i możliwość wykonania zdjęcia o zadanej w ten sposób długości, aby nie naświetlać pacjenta niepotrzebnie | Opisać | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna długość obrazowania min. 120 cm | Tak | Od 120-130 cm – 0 pkt Powyżej 130 cm – 5 pkt. |  |
|  | Taboret obrotowy dla pacjenta przeznaczone do wykonywania badań | Tak | Bez oceny |  |
|  | Podest dla pacjenta do wykonywania zdjęć na dwie nogi np. stawów skokowych w pozycji stojącej. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Stojak do wykonywania zdjęć kości długich | Tak | Bez oceny |  |

| I | BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY |
| --- | --- |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw wolnej ręki | ≥ 150 kg, podać | Od 150-160 kg – 0 pkt. Powyżej 160 kg – 5 pkt. |  |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 35 x 42 cm | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 6,6 Mp, podać | Do 7 Mp – 0 pkt. Powyżej 7 Mp – 5 pkt. |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 150 µm, podać | 150 µm – 0 pkt. Poniżej 150 µm – 5 pkt |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit, podać | Bez oceny |  |
|  | Wyjmowany akumulator z ładowarką i zestawem min. 5 akumulatorów | Tak | Bez oceny |  |
|  | DQE dla 1,0 Lp/mm | ≥ 51 %, podać DQE | 51%-60% - 0 pkt > 60% – 5 pkt. |  |
|  | Waga detektora <3,4 kg | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,3 lp/mm, podać | Bez oceny |  |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥ 300 | Bez oceny |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochronę przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu IP57. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | Tak | Bez oceny |  |
|  | Kieszeń lub uchwyt do przechowywania detektora | Tak | Bez oceny |  |
| J | KONSOLA TECHNIKA APARATU CYFROWEGO |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. ( Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora ). | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor LCD min. 19”, jasność: min. 200cd/m2, kontrast min.:1000:1, rozdzielczość: min. 1280x1024 pikseli | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 4 000 obrazów podać | Bez oceny |  |
|  | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji | ≤ 4 s podać | Bez oceny |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. | ≥ 750 podać | Bez oceny |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage Commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak, podać protokoły | Bez oceny |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową oraz z możliwością tworzenia własnych nazw procedur | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów w plikach excel | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wyposażenie stanowiska RIS obsługującego zakupiony aparat RTG, stanowisko komputerowe, stacja komputerowa, monitor min 21 cali, klawiatura + mysz, drukarka kodów paskowych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Czytnik kodów paskowych ze stojakiem (tryb ręczny i automatyczny) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG | Tak | Bez oceny |  |
|  | Programy pediatryczne z podziałem na min 4 grupy wiekowe | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i do kompresji kości żeber | Tak/Nie | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |
|  | UPS do konsoli technika zapewniajacy bezpieczne zamknięcie systemu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania do aparatu rtg | Tak | Bez oceny |  |
|  | Stół do konsoli operatorskiej wraz z szafką na dokumentacje medyczną i krzesłem obrotowym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia na dowolnym z trzech detektorów dane ekspozycyjne z generatora kV oraz mAs są automatycznie bez udziału technika zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | Tak | Bez oceny |  |
| K | STACJA LEKARSKA |
| 1. | Stacja lekarska z oprogramowaniem, w skład której wchodzą: | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Monitory opisowe: 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, o parametrach: | Tak | Bez oceny |  |
|  | 1) rozdzielczość | min. 1,92 megapiksela | Bez oceny |  |
|  | 2) Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych | min. 21,3 cala | Bez oceny |  |
|  | 3) Jasność ekranu monitorów diagnostycznych | min. 1200 cd/m2 | Bez oceny |  |
|  | 4) Rekomendowana jasność do kalibracji przez producenta | min. 500 cd/m2 | Bez oceny |  |
|  | 5) kontrast. | min. 1400:l | Bez oceny |  |
|  | 6) szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie | min. 176º/176º | Bez oceny |  |
|  | 7) liczba odcieni szarości | 10 bit | Bez oceny |  |
|  | 8) typ ekranu: LCD, matryca IPS potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach | Tak | Bez oceny |  |
|  | 9) czujnik mierzący jasność otoczenia | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Monitor przeglądowy | min. 21 cali | Bez oceny |  |
|  | Komputer diagnostycznej stacji lekarskiej: |
|  | 1) procesor 4 - ro rdzeniowy o wydajności w teście passmark min. 10 000 | min. 3,5 GHz | Bez oceny |  |
|  | 2) dysk twardy: a) pracujący w technologii SSD, o pojemności min. 250 GB. | 1 szt. | Bez oceny |  |
|  | 3) pamięć RAM, min. 8 GB, | Tak | Bez oceny |  |
|  | 4) karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s | Tak | Bez oceny |  |
|  | 5) karta graficzna dedykowana do obsługi monitorów medycznych. | Tak | Bez oceny |  |
|  | 6) system operacyjny, zgodny z wymaganiami aplikacji dedykowanej do stacji opisowej. | Tak | Bez oceny |  |
|  | 7) zasilacz UPS, zapewniający podtrzymanie zasilania do bezpiecznego zamknięcia systemu. | Tak | Bez oceny |  |
|  | 8) mysz optyczna. | Tak | Bez oceny |  |
|  | 9) klawiatura. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej |
|  | otwieranie badań diagnostycznych z urządzeń typu CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. | Tak | Bez oceny |  |
|  | oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) obecnie użytkowanego przez Zamawiającego albo niezależna stacja lekarska albo wolno stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | oprogramowanie jako licencja pływająca dla obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS albo wolno stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | system pozwalający na wyświetlanie co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |
|  | wyświetlanie listy wszystkich wykonanych poprzednio badań pacjenta w aplikacji, które zostały wysłane do systemu PACS | Tak | Bez oceny |  |
|  | aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - ID Pacjenta - data ur. pacjenta - data badania - lekarz kierujący - wiek pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy | Tak | Bez oceny |  |
|  | drukowalne skrócone instrukcje obsługi (max. 2 strony A4) w języku polskim | Tak | Bez oceny |  |
|  | dostęp do aplikacji tylko po zalogowaniu się użytkownika | Tak | Bez oceny |  |
|  | wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print oraz drukarce systemowej na papierze | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja powiększania obrazu | Tak | Bez oceny |  |
|  | powiększanie wybrane fragmentu obrazu (lupa) | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wygładzania krawędzi w obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | resetowanie - funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu | Tak | Bez oceny |  |
|  | zmiana okna – ręczna zmiana jasności/kontrastu; możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych dla każdej modalności; resetowanie ustawień okna | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja ustawienia okna automatycznego | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność tworzenia notatek do badania , wraz z możliwością przeczytania ich przez innego lekarza | Tak | Bez oceny |  |
|  | zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z możliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność tworzenia własnego skrótu do wybranego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność przypisania skrótów klawiszom funkcyjnym | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem | Tak | Bez oceny |  |
|  | przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wyświetlania opisu badania jeśli był przesłany do PACS | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta (z listą badań poprzednich) | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS, płyta CD) | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika za pomocą jednego kliknięcia | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia | Tak | Bez oceny |  |
|  | pomiar kątów i kątów metodą Cobba | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 20 znaków | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń, | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu | Tak | Bez oceny |  |
|  | oznaczenie obszaru zainteresowania wraz z informacjami: - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli | Tak | Bez oceny |  |
|  | inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja importowania obrazów graficznych i dokumentów tekstowych oraz badań z nośników CD/DVD/USB | Tak | Bez oceny |  |
|  | mierzenie goniometrii | Tak/Nie | Bez oceny |  |
|  | mierzenie koksometrii | Tak/Nie | Bez oceny |  |
|  | wykonywanie pomiaru miednicy | Tak/Nie | Bez oceny |  |
|  | funkcja znakowania kręgosłupa | Tak/Nie | Bez oceny |  |
|  | wydruk badania na kliszy z następującymi funkcjonalnościami min.: - w formacie 1:1, - przycinanie obrazu do rozmiarów wydruku, - tworzenie podglądu wydruku kliszy, - drukowanie obrazów należących do kilku modalności jednocześnie na jednej kliszy dla jednego pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | stratna i bezstratna kompresja obrazów; | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność zapisania lokalnie obrazów z wybranej serii badania w wybranym formacie (przynajmniej jpeg, ppt, tiff, dicomdir) | Tak | Bez oceny |  |
|  | reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z funkcją zmiany parametrów warstwy w płaszczyznach MPR: osiowej, strzałkowej i wieńcowej - MIP (Maximum Intensity Projection) – projekcja największej wartości natężenia - MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia - AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność rekonstrukcji 3D posiadająca minimum następujące funkcje: - kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D, - predefiniowane protokoły cieniowania z możliwością definicji własnych - usuwanie obrazu stołu urządzenia diagnostycznego CT - manipulacje obrazem rekonstrukcji jak obroty, wycinanie fragmentów, zmiana wielkości rekonstrukcji - zapisywanie w systemie PACS wtórnych rekonstrukcji i widoczność w systemie dystrybucji - narzędzia VOI - funkcja zapisania i resetowania VOI oraz cofnięcia i ponowienia ostatniego VOI - tworzenie płaszczyzn przycinania z możliwością przerzucenia, ukrycia i wyczyszczenia - funkcja definicji tkanki w kilku krokach (dostępne rozszerzenie, zaznaczenie punktów posiewu i zewnętrznego, wskazania małego naczynia, narysowania odręcznego ROI i konturu, ręcznej korekty zdefiniowanej tkanki, uściślenia zdefiniowanej tkanki oraz jej odrzucenia) | Tak | Bez oceny |  |

| L | System wydruku płyt dla pacjenta - Robot z komputerem sterującym 1szt. |
| --- | --- |
| 1. | Parametry jednostki sterującej min.: - komputer PC, procesor 3 GHz, czterordzeniowy , o wydajności w teście passmark 5 300 - 8GB RAM, - 2 x dysk 500GB pracujące w RAID-1, - system operacyjny 64 bit, zgodny z wymaganiami aplikacji dedykowanej obsługi systemu wydruku płyt dla pacjenta - klawiatura, myszka - UPS o mocy pozwalający na bezproblemowe zamknięcie systemu min. 650VA - monitor kolorowy o przekątnej 21'' | Tak | Bez oceny |  |
|  | Robot nagrywający płyty CD/DVD oraz nadrukowujący informacje na nośniku - minimalna (sumaryczna) pojemność zasobników dysków – 100 szt., - dodatkowy zasobnik na płyty nagrane, - nadruk kolorowy na płycie, - nadruk w technice atramentowej - możliwość nagrywania płyt CD i DVD | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcjonalność oprogramowania komputera sterującego |
|  | oprogramowanie umożliwia przyjęcie badania i nagranie na płycie z urządzenia działającego w standardzie DICOM 3.0 w przypadku awarii systemu PACS | Tak | Bez oceny |  |
|  | nagrywanie płyt zlecane bezpośrednio z aplikacji diagnostycznej uruchamianej z systemu PACS Zamawiającego. | Tak | Bez oceny |  |
|  | "dzielenie" na kilka nośników, zestawu badań większego niż pojemność jednej płyty CD lub DVD | Tak | Bez oceny |  |
|  | zapis kilku badań jednego pacjenta na jednym zestawie płyt | Tak | Bez oceny |  |
|  | nagrywanie na płycie przeglądarki zgodnej ze standardem DICOM 3.0 | Tak | Bez oceny |  |
|  | system do nagrywania płyt tego samego producenta co posiadany system PACS | Podać | Bez oceny |  |
|  | wygląd graficzny przeglądarki nagrywanej na płycie taki sam jak oprogramowania diagnostycznego w posiadanym systemie PACS | Podać | Bez oceny |  |
|  | nagrywanie obrazów zgodnie ze standardem Dicom Media Storage Format, wraz z informacjami DICOMDIR | Tak | Bez oceny |  |
|  | Funkcjonalności oprogramowania nagrywanego na płycie wraz z badaniem |
|  | oprogramowanie uruchamiane bezpośrednio z płyty CD, nie jest wymagana instalacja oprogramowania na komputerze | Tak | Bez oceny |  |
|  | wartości tagów z danymi pacjenta oraz badania widoczne na obrazie referencyjnym | Tak | Bez oceny |  |
|  | wydruk badań/opisu na drukarce systemowej na papierze | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcjonalność zmiany układu podglądu pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja wygładzania krawędzi w obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak | Bez oceny |  |
|  | funkcja obrotu obrazu o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak | Bez oceny |  |

|  | INNE |
| --- | --- |
|  | Przeglądy techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 2 w roku) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie za pośrednictwem łącza szerokopasmowego )od zgłoszenia (podać w godzinach) do podjęcia naprawy max. 24 godz. w dni robocze | TAK | Bez oceny |  |
|  | Usuwanie awarii i przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Czas usunięcia usterki bez sprowadzania części do 3 dni roboczych | TAK | Bez oceny |  |
|  | Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych | TAK | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu | TAK | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca na własny koszt zapewni pełną integrację i kompleksowe podłączenie oraz dostarczy odpowiednie bezterminowe licencje niezbędne do podłączenia oferowanego aparatu rentgenowskiego wraz z dedykowanym wyposażaniem do systemów RIS/PACS funkcjonujących u Zamawiającego ( RIS – Alteris, PACS – Carestream) | TAK | Bez oceny |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu w Szpitalu w liczbie dni 7 x 7 godz. w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK | Bez oceny |  |
|  | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję obsługi w języku polskim w formie drukowanej i na płycie CD, dokumentacja techniczna w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, - Paszport aparatu | TAK | Bez oceny |  |
|  | Dostawa, transport do pracowni na miejsce montażu, montaż i uruchomienie aparatu RTG na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz w cenie oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK | Bez oceny |  |
|  | Wyposażenie w intercom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK | Bez oceny |  |

| 12 | Środki ochrony radiologicznej dla pacjenta: dwa fartuchy ochronne typu płaszcz o współczynniku 0,35 mm Pb jeden fartuch ochronny dziecięcy o współczynniku 0,35 mm Pb osłony na gonady dla dzieci (motylek) – 1 komp. fartuch miednicowy rozm. 20 x 25 cm, 30 x 30 cm, 35 x 40cm, 40 x 50. po 1 szt. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK | Bez oceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu aparatu. Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK | Bez oceny |  |
| 14 | Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na uruchomienie pracowni RTG oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG, w tym: projekt ochrony radiologicznej zgodnie z wymogami oferowanego urządzenia wraz z obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz dostosowanie do tych wymogów; przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami do otrzymania zezwolenia PWIS | TAK | Bez oceny |  |
| 15 | Demontaż aparatu RTG wskazanego przez Zamawiającego wraz z jego utylizacją. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie utylizacji zdemontowanego sprzętu. | TAK | Bez oceny |  |
| 16 | Zestaw fantomów do kontroli jakości i oprogramowanie do kalibracji monitorów diagnostycznych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK | Bez oceny |  |
| 17 | Adaptacja pomieszczeń po porozumieniu z Zamawiającym wymiana całego oświetlenia wymiana kaloryferów wymiana wykładziny w pracowni wymiana płytek ściennych w pokoju badań wymiana armatury łazienkowej (umywalka, bateria, sedes) wymiana ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej nad drzwiami RTG naprawa ścian, szpachlowanie i malowanie dwóch pracowni, sterowni oraz korytarzy wymiana drzwi wejściowych pracowni wraz z futryną wymiana drzwi do sterowni wraz z futryną wymiana drzwi wewnętrznych przebieralni wraz z futryną zamontowanie jednego czytnika kart o częstotliwości 125 khz na min. 15 kart. odnowienie pozostałych drzwi i wymiana zamków w drzwiach wymiana gniazd elektrycznych wymiana, czyszczenie kratek wentylacyjnych, wykonanie wymaganych pomiarów wentylacji zapewniającej wymianę 1,5 – krotną w ciągu godziny wyczyszczenie szyby ołowianej do sterowni. W przypadku braku możliwości wyczyszczenia – wymiana szyby zamontowanie odbojnic PCV na drzwi oraz ściany (poziome i na narożniki) zamontowanie systemu klimatyzacji typu SPLIT w pokoju badań i sterowni krzesła/ławka min. 5 osobowa do poczekalni pacjenta w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Ławeczka/krzesło do szatni pacjenta Inne niezbędne prace w celu prawidłowej instalacji i odbioru aparatu rtg. | TAK | Bez oceny |  |

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej to parametry graniczne konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkowało będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr opisać”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

......................., dnia ........................ …..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania