Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.62.2017 						            Radom, dnia 2017-10-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę stołu do cięć cesarskich Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.62.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z osłoną kolumny wykonaną w całości ze stali nierdzewnej, odporną na wnikanie płynów z gumowym przegubem w miejscu połączenia z blatem, co gwarantuje szerokie spektrum ruchów? Oferowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez większość renomowanych producentów stołów operacyjnych i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności. | Nie zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkową aktywacją panelu sterującego, które wymaga uprzedniego włączenia panelu przyciskiem co umożliwi regulację wybranej później funkcji? W oferowanym stole panel zabezpieczony jest osłoną (obudową) przez co nie ma możliwości jego przypadkowej aktywacji. | Tak, zamawiający dopuszcza |
| 3 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 650-1010mm (bez materacy)? | Nie zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu siedziska/pod plecy w zakresie od -35˚ do +70˚? | Nie zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja sekcji podgłówka realizowana jest w zakresie od -58˚ do +26˚ z dodatkową możliwością wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologów? | Nie zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydraulicznie regulowaną sekcją pod nogi z dodatkowym wspomaganiem pneumatycznym za pomocą sprężyn gazowych? Jest to rozwiązanie korzystniejsze. | Nie zamawiający nie dopuszcza |
| 7 | Czy Zamawiający, ze względu na przyszły charakter użytkowania stołu operacyjnego (stół do cieć cesarskich) wymaga, aby opisany w wierszach 33, 35 i 36 osprzęt był wymagany, jako jego dodatkowe wyposażenie? | Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 do siwz. |

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) modyfikuje zapisy siwz w następujący sposób:

1. Zamawiający modyfikuje zapis Pkt. X.2.10., oraz Ptk. XI. ust. 1 i 4 – które otrzymują następujące brzmienie:

Pkt. X.2.10 - „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

„ Oferta w postępowaniu na dostawę stołu do cięć cesarskich

nr sprawy: DZP.341.62.2017”

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 27.10.2017 o godz. 1100

Ptk. XI. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 4 – otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 27.10.2017 r., do godziny 1030 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 27.10.2017r., o godzinie 1100

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stołu do cięć cesarskich

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stołu do cięć cesarskich

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY

Nazwa urządzenia:…………………………………………….

Producent / Firma: …………………………………………….

Typ/Model:   ………………………………………………..

Rok produkcji:……………………………………………

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.P | Parametr / konfiguracja wymagana | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (podać zakresy, opisy) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | STÓŁ DO CIĘĆ CESARSKICH |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu, model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany, nie starszy niż 2017r. | TAK |  |  |
| 2 | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | TAK Opisać |  | „T” – 5 pkt. „Y” – 0 pkt. |
| 3 | Stół wyposażony w układ jezdny umieszczony pod podstawą stołu, nie wystający poza jej obrys, z kołami na obrotnicach wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej | TAK Opisać |  |  |
| 4 | Mechanizm do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK Podać |  | Dźwignia – 5 pkt. Pilot – 0 pkt. |
| 5 | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji, | TAK Opisać |  |  |
| 6 | Blokada podstawy sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie. | TAK Podać |  | Elektrohydraulicznie – 5 pkt. Elektromechanicznie – 0 pkt. |
| 7 | Blokada podstawy sterowana za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK Podać |  | Dźwignia – 5 pkt. Pilot – 0 pkt. |
| 8 | Elementy konstrukcyjne stołu (rama) oraz elementy konstrukcyjne akcesoriów wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
| 9 | Osłona kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów, | TAK |  |  |
| 10 | Rama nośna blatu stołu bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp ramienia aparatu RTG | TAK |  |  |
| 11 | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1500 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK Podać |  | > 1550 mm – 5 pkt. ≤ 1550 mm – 0 pkt. |
| 12 | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości min. 1350 mm | TAK Podać |  | > 1400 mm – 5 pkt. ≤ 1400 mm – 0 pkt. |
| 13 | Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: - segment pod głowę, odłączany od segmentu pod plecy; segment pod plecy; segment siedziska; segment pod nogi, dzielony, odłączany od siedziska. | TAK |  |  |
| 14 | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 1900 x 500 mm. | TAK Podać |  |  |
| 15 | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne układy sterowania i zasilania) | TAK Opisać |  |  |
| 16 | Akumulatory układów napędowych (dwa zestawy) wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). | TAK |  |  |
| 17 | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych lub elektromechanicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK Opisać |  |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu: blokada funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową c) konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji | TAK Podać |  |  |
| 19 | Regulacja z pilota następujących ruchów: - wysokości w zakresie min. 700 – 1050 mm (bez poduszek); - pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) min. +/- 25°; - pochylenie poprzeczne (lewo-prawo) min. +/- 15°; - regulacja segmentu siedziska / pod plecy w zakresie min. -40° / +70°; - regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” (wzajemnego kąta nachylenia segmentu pod plecy i siedziska) - powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK Podać |  |  |
| 20 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie | TAK |  |  |
| 22 | Pilot wyposażony we wskaźnik naładowania akumulatorów. | TAK Podać |  | „linijkowy” – 5 pkt. inny – 0 pkt. |
| 23 | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. +/-30°. | TAK Podać |  |  |
| 24 | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. od - 90° do +10° w płaszczyźnie pionowej i min 45 ° w płaszczyźnie poziomej. | TAK Podać |  |  |
| 25 | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) | TAK Opisać |  |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg (w każdej przewidzianej i dopuszczalnej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu) | TAK Podać |  | ≥ 220 kg – 5 pkt. < 220 kg – o pkt. |
| 27 | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości min. 60 mm | TAK Podać |  |  |
| 28 | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) | TAK Opisać |  |  |
| 29 | Możliwość czyszczenie wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | TAK |  |  |
| 30 | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  |  |
| 31 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK Dołączyć |  |  |
| 32 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony Deklaracją Zgodności CE | TAK Dołączyć |  |  |
| II | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 33 | Podpora pod rękę, dł. min. 500 mm, z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pośrednictwem przegubu kulowego zwalnianego jedną ręką, z min 1 pasem mocującym | TAK 2 kpl. |  |  |
| 34 | Podpora pod nogę do układania pacjenta w pozycji ginekologicznej, typu Goepel z podkolannikiem regulowanym przegubem kulowym z obrotowym zaciskiem mocującym do szyny bocznej z uchwytem szybkomocującym | TAK 2 kpl. |  |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3.	Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

......................., dnia ........................ …..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania