tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

znak: DZP.341.65. 2017						       Radom, dnia 30.10.2017

Nr kanc. ...............

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie Sali operacyjnej-hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (sprawa  DZP.341.65.201).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Zestawienie parametrów Część nr 7 – kolumna chirurgiczna i kolumna anestezjologiczna |
|  | Kolumna anestezjologiczna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której zasięg ramion mierzony od osi obrotu wysięgnika – osi łożysk (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej wynosi 1900 mm? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiadają hamulce pneumatyczne a konsola posiada hamulec cierny, tj. kolumna z blokowanymi trzema przegubami z czego 2 przeguby blokowane pneumatycznie a jeden hamulcem ciernym? Konstrukcja hamulców zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny, umożliwia poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z konsolą z dwoma pionowymi podwieszanymi wspornikami służącymi do instalacji szyn medycznych 10x25 do wieszania sprzętów dodatkowych, zamiast mocowania do konsoli? | 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Kolumna chirurgiczna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z pionową głowicą zasilającą z zamontowanymi równolegle pionowymi dwoma panelami od frontu konsoli oraz jednym pionowym panelem z tyłu konsoli – łącznie z trzema paneli dystrybucyjnymi na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w punkcie nr 10 tabeli technicznej, gdyż Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy zapewniającej rozmieszczenie półek na wysokości min. 1200 mm a jednocześnie przyznaje maksymalną ilość punktów za wysokość konsoli której maksymalna wysokość wyniesie 1000 mm? Prosimy o ujednolicenie tych zapisów. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z konsolą/głowicą o szerokości 382 mm? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne rozmieszczone są na tylnej ściance konsoli a gniazda gazowe rozmieszczone na głowicy częściowo po prawej i lewej stronie? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w manometry wskazujące stan gazów medycznych zamiast sygnalizatora z wyświetlaczem LCD? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z półką pod aparaturę medyczną oraz półkę z szufladą o wymiarach 46x44 cm? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z półką pod aparaturę medyczną oraz półkę z szufladą o wymiarach 47x45 cm? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z półką pod aparaturę medyczną której nośność wynosi 40 kg? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z półką pod aparaturę medyczną z końcówkami szyn ukrytymi w tworzywowych ochraniaczach naroży? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z półką z szufladą o wysokości 80 mm? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w tworzywowych uchwyt na cewniki montowany na szynie medycznej zamiast kosza nierdzewnego? | 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 5. Zamawiający ujednolica zapisy: wysokość konsoli > 1200mm 0 pkt wysokość konsoli max 1200mm 5 pkt 6. Nie 7. Nie 8. Nie 9. Tak 10. Tak 11. Nie 12. Nie 13. Tak 14. Nie |
|  | Pytania do obu typów sufitowych jednostek zasilających: Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn zasilających. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie? Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu kolumn zasilających oraz lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany? Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane kolumny zasilające oraz lampy. Prosimy o informację, czy wykonanie przyłączy do instalacji będzie również należało do obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej? | 15. Zamawiający nie posiada ekspertyzy. 16. Tak potwierdza. 17. Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej. 18. Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej. 19. Planowany jest sufit podwieszany. 20. Sala operacyjna ma 3 m wysokości. 21. Nie będzie należało do Wykonawcy. |
|  | Pytania do SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji części nr 7 do 20.12.2017 r. | 22. Nie |
|  | Pyt.1, Zał. A, część 1 Czy Zamawiający wymaga oferowania wraz z angiografem okularów ochronnych RTG dla ochrony oczu zespołu chirurgicznego przed promieniowaniem jonizującym używanych w czasie pracy ze źródłem promieniowania rentgenowskiego? Prosimy o podanie ilości sztuk wymaganych okularów ochronnych używanych do procedur z użyciem angiografu. Uzasadnienie: Z dniem 06.02.2018 r wchodzi w życie Dyrektywa - 2013/59/EURATOM opierająca się na wytycznych Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej, gdzie limit dawki promieniowania dla soczewek oczu u osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wynosi 20 mSv/rok (7,5 razy mniej niż dotychczas). | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12