tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

znak: DZP.341.65. 2017						       Radom, dnia 31.10.2017

Nr kanc. ...............

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie Sali operacyjnej-hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (sprawa  DZP.341.65.201).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr E do SIWZ Część 5 – Aparat do znieczulenia Pytanie 1 dotyczy pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o masie 160 kg, nieznacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego? Pytanie 2 dotyczy pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści wbudowane oświetlenie blatu typu LED z dwustopniową regulają natężenia światła? Pytanie 3 dotyczy pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez funkcji podania podanie dodatkowego jednego oddechu? Pytanie 4 dotyczy pkt. 55. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z wbudowanym 15 calowym ekranem, spełniającym pozostałe wymagania? Pytanie 5 dotyczy pkt. 69. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z możliwością skonfigurowania przynajmniej 10 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) dostępnych dla bloku operacyjnego? Pytanie 6 dotyczy pkt. 88. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta umożliwiający pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie od - 50 do 300 mmHg | Tak Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 2. | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt C.12. Zamawiający wymaga: Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al. TAK, podać Pochłanialność = 1,4 mm AL - 0 pkt, pochłanialność < 1,4 mm AL i > 0,9 mm AL - 1 pkt, pochłanialność ≤ 0,9 mm AL - 2 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty Czy Zamawiający dopuści aparat z blatem o współczynniku pochłaniania większym o jedyne 0,1 mmA tj. równym 1,5 mmAl? W niektórych systemach angiografii starszego typu, pochłanialność płyty stołu mogła stanowić decydujący element redukcji dawki, jednak w chwili obecnej poszczególni producenci stosują w swoich systemach, inne, dużo bardziej efektywne metody redukcji dawki pacjenta, niwelujące z bardzo dużym zapasem ewentualne i nieznaczne różnice w pochłanialności blatu. Dlatego bezzasadne jest punktowanie tego elementu jako, że nie świadczy on w żaden sposób o jakości, czy wartościach diagnostycznych systemu. Warto też zauważyć, że nieco grubszy (mocniejszy) stół angiografu, który oferujemy pozwala na obciążenie stołu aż do 350 kg (w zamian za wymagane 300 kg). Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z punktowania tego parametru tj. zmianę parametru na: Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al. TAK, podać | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 3 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt C.21. Zamawiający wymaga: Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] ≥ 240°, podać Obrót = 240° - 0 pkt, obrót > 240° i < 300°- 1 pkt, obrót ≥ 300° - 2 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty W nowoczesnych rozwiązaniach nie ma konieczności obracania stołu do pozycji parkingowej czy też szczególnych pozycji diagnostycznych. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametru na: Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] ≥ 180°, podać | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 4 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt E.10 i E.12. Zamawiający wymaga: Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) ≥ 3,2 kW, podać Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5,0 MHU, podać Pojemność = 5,0 MHU - 0 pkt, pojemność > 5,0 MHU i < 7,0 MHU - 1 pkt, pojemność ≥ 7,0 MHU - 2 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Tak sformułowane wymogi dyskryminują wieloletnie doświadczenie producenta (...) w dziedzinie redukcji dawki dla pacjenta i personelu. Nie wynika to z faktu konstrukcji angiografu przez producenta z gorszych jakościowo komponentów, lecz z doboru parametrów urządzenia w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi optymalną i bezpieczną możliwość wykonywanych funkcji diagnostycznych. W oferowanym przez nas rozwiązaniu, parametry lampy i kołpaka zostały dobrane w taki sposób, że w warunkach codziennej eksploatacji ze względu na zaawansowane techniki redukcji dawki niemożliwe jest na tyle silne rozgrzewanie się układu lampa-kołpak, by miało to jakikolwiek wpływ na ciągłość pracy systemu czy żywotność lampy. Wymaganie zastosowania lampy o przesadnie dużej wartości obciążenia długoterminowego oraz przesadnie dużej pojemności cieplnej kołpaka świadczy o tym, że Zamawiający preferuje rozwiązania przestarzałe technologicznie – system przystosowany do pracy na wysokich prądach (sprzeczny z zasadą Alara oraz wytycznymi z wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r.). Producent (...) od lat stosuje techniki redukcji radiacji pozwalające na takie ograniczenie dawki, aby nie było konieczności przewymiarowania elementów lampy i kołpaka. Dlatego wszystkie elementy angiografów tego producenta są dostosowane do technologii i wymogów stawianych współczesnym urządzeniom diagnostyki interwencyjnej. Premiowanie w taki sposób parametrów narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując produkty producenta GE. Dlatego dla równowagi punktacji technicznej wnosimy o zmianę parametru na: Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) ≥ 2,0 kW, podać Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2,9 MHU, podać | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 5 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt F.5. Zamawiający wymaga: Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 2K x 2K TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Parametr ten mogłyby mieć decydujący wpływ na jakość obrazowania, tylko i wyłącznie wtedy, gdyby systemy oferowane przez poszczególnych producentów na rynku były urządzeniami identycznymi konstrukcyjnie, a różniły się tylko i wyłącznie wykorzystywanymi detektorami. Różni producenci stosują różne generatory, lampy, wielkości ogniska (np. w połączeniu z oferowanymi wielkościami SID), systemy obróbki cyfrowej obrazu, w związku z czym Zamawiający nie powinien rozpatrywać użyteczności klinicznej zamawianego systemu angiograficznego poprzez pryzmat pojedynczych parametrów (ilości pikseli a nie rzeczywistej rozdzielczości toru obrazowego) o charakterze czysto technologicznym, bez odniesienia do całego systemu. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie systemu z ilością pikseli detektora równą 1536 x 2048. Przypominamy, że zamawiający wymaga dużo mniejszej niż oferowana przez nasza firmę (2,6 pl/mm) rozdzielczość detektora tj 2,5 pl/mm (pochodna rozmiary piksela 200 μm) W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametru na: Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) min 1536 x 2048. TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 6 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt F.5. Zamawiający wymaga: Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z danych uzyskiwanych z różnych urządzeń w tym w szczególności z danych z rekonstrukcji 3D z angiografii rotacyjnej z danymi z CT, MR i PET TAK Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Czy zamawiający zrezygnuje z fuzji z obrazami PET? W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametru na: Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z danych uzyskiwanych z różnych urządzeń w tym w szczególności z danych z rekonstrukcji 3D z angiografii rotacyjnej z danymi z CT, MR TAK | Nie dotyczy pkt F.5. Załącznika nr A do SIWZ |
| 7 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt B.12. Zamawiający wymaga: Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie TAK/NIE TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty W różnych systemach w zależności od konstrukcji stosuje się różne systemy przesuwania aparatu do pozycji parkingowej. W angiografiach oferowanych przez naszą firmę stosowany jest niezwykle szybki i skuteczny system przesuwu silnikowego. Przesuw ręczny posiada wiele wad, w tym najważniejszą – brak antykolizyjności takiego ruchu statywu, (ruch manualny niepotrzebnie wprowadza ryzyko uszkodzeń aparatu i co najważniejsze kolizji z pacjentem). Również ze względu na wymaganie systemu UPS rozwiązanie silnikowe jest o wiele bardziej praktyczne i funkcjonalne. Dlatego wnosimy o rezygnację z tego parametry jako wady a nie zalety systemu. Premiowanie w taki sposób parametrów narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując produkty producenta GE. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 8 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt C.5. Zamawiający wymaga: Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta nie mniejsze niż 120 cm TAK, podać Zakres ruchu wzdłużnego = 120 cm - 0 pkt, zakres ruchu wzdłużnego > 120 cm i < 170 cm - 1 pkt, zakres ruchu wzdłużnego ≥ 170 cm - 2 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty W różnych systemach w zależności od konstrukcji stosuje się inne systemy realizacji skanowania pacjenta. Zamawiający niesłusznie premiuje konieczność przesuwania pacjenta, podczas gdy bezpieczniejszą metodą jest ruch ramienia z detektorem i lampą wzdłuż osi stołu. Dlatego mimo bezpieczniejszej metody producent (...) jest dyskryminowany i uzyskuje nieproporcjonalnie mniejsza liczbę punktów. Premiowanie w taki sposób parametrów narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując produkty producenta GE. Dlatego dla równowagi punktacji technicznej wnosimy o zmianę parametru na: Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta lub zakres ruchu wzdłużnego ramienia C wzdłuż osi stołu z jego lewej i prawej strony nie mniejsze niż 120 cm TAK, podać Zakres ruchu wzdłużnego = 120 cm - 0 pkt, zakres ruchu wzdłużnego > 120 cm i < 170 cm - 1 pkt, zakres ruchu wzdłużnego ≥ 170 cm - 2 pkt | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 9 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt C.22. Zamawiający wymaga: Długość blatu ≥ 280 cm, podać Długość blatu = 280 cm - 0 pkt, długość blatu > 280 cm i < 320 cm - 1 pkt, długość blatu ≥ 320 cm - 2 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający z niezrozumiałego powodu premiuje jak największą długość blatu bez wskazania długości jej części przeziernej (użytecznej podczas zabiegu) Premiowanie w taki sposób parametrów narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując produkty producenta GE. Dlatego dla równowagi punktacji technicznej wnosimy o zmianę parametru na: Długość części przeziernej blatu ≥ 200 cm, podać Długość blatu = 200 cm - 0 pkt, długość blatu > 210 cm i < 210 cm - 1 pkt, długość blatu ≥ 210 cm - 2 pkt | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 10 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt E.11. Zamawiający wymaga: Pojemność cieplna anody ≥ 3,0 MHU, podać Pojemność = 3,0 MHU - 0 pkt, pojemność > 3,0 MHU i < 5,0 MHU - 1 pkt, pojemność ≥ 5,0 MHU - 2 pkt Powyższy zapis w połączeniu wraz z innymi wymaganiami uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty Tak sformułowane wymogi dyskryminują wieloletnie doświadczenie producenta (...) w dziedzinie redukcji dawki dla pacjenta i personelu. Nie wynika to z faktu konstrukcji angiografu przez producenta z gorszych jakościowo komponentów, lecz z doboru parametrów urządzenia w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi optymalną i bezpieczną możliwość wykonywanych funkcji diagnostycznych. W oferowanym przez nas rozwiązaniu, parametry lampy i kołpaka zostały dobrane w taki sposób, że w warunkach codziennej eksploatacji ze względu na zaawansowane techniki redukcji dawki niemożliwe jest na tyle silne rozgrzewanie się układu lampa-kołpak, by miało to jakikolwiek wpływ na ciągłość pracy systemu czy żywotność lampy. Premiowanie zastosowania lampy o przesadnie dużej wartości pojemności cieplnej świadczy o tym, że Zamawiający preferuje rozwiązania przestarzałe technologicznie – system przystosowany do pracy na wysokich prądach (sprzeczny z zasadą Alara oraz wytycznymi z wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r.). Producent (...) od lat stosuje techniki redukcji radiacji pozwalające na takie ograniczenie dawki, aby nie było konieczności przewymiarowania elementów lampy i kołpaka. Dlatego wszystkie elementy angiografów tego producenta są dostosowane do technologii i wymogów stawianych współczesnym urządzeniom diagnostyki interwencyjnej. Premiowanie w taki sposób parametrów narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując produkty producenta GE. Dlatego dla równowagi punktacji technicznej wnosimy o zmianę parametru na: Pojemność cieplna anody ≥ 3,0 MHU, podać | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 11 | Dotyczy Część 1 – Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń i stół angiograficzny z pływającym blatem. Załącznik nr A do SIWZ (OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA). Czy Zamawiający będzie premiował nowoczesne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort wykonywanych zabiegów? Możliwość pracy równoległej i wielozadaniowej, w szczególności możliwość wykonywania obliczeń, pomiarów odległości, przesyłania obrazów na serwer, archiwizowania na CD /DVD podczas akwizycji obrazów i fluoroskopii bez konieczności jej przerywania. Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Funkcja zapewnienia bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia dowolnego z ognisk –funkcją automatycznego przełączenia na ognisko w rozmiarze ogniska uszkodzonego ÷ 40% lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność. Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Przysłony sterowane niezależnie umożliwiające wybór dowolnego położenia obszaru ograniczonego przysłoną prostokątną bez konieczności manipulowania stołem / pacjentem, możliwość wyboru obszaru położonego poza centrum pola widzenia w całym obszarze pola detektora (kolimacja asymetryczna względem środka pola detektora) z dynamicznym systemem zmiany wielkości pola pomiarowego systemu ABC (Automatic Brightness Control) ograniczający rozmiar pola do rozmiaru nie większego niż obszar skolimowany dla dowolnego wymiaru kolimacji Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Funkcja zapewnienia bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia jednego z dysków HDD – dyski HDD w systemie RAID lub rozwiązanie w pełni równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność. Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Czy aparat wyposażony jest w funkcję zapewnienia bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia inwertera generatora – zapasowy inwerter lub rozwiązanie w pełni równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność. Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Odległość krawędzi detektora od krawędzi pola obrazowego detektora wzdłuż osi wzdłużnej detektora [mm] ≤20 mm – 10 pkt, >20 mm – 0 pkt, Odległość krawędzi detektora od krawędzi pola obrazowego detektora wzdłuż osi poprzecznej detektora [mm] ≤20 mm – 10 pkt, >20 mm – 0 pkt, Możliwość wykonywani badań promieniem pionowym, skośnym i poziomym ze wszystkimi dostępnymi wartościami SID, z detektorem maksymalnie przy pacjencie, z obu stron stołu bez konieczności jego obrotu i przesuwu blatu Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Zakres badania w osi poprzecznej stołu bez konieczności obrotu stołu, umożliwiający między innymi dostęp promienisty i łokciowy z obu stron stołu min 120 cm Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. Wymagana nominalna moc energetycznego dla maksymalnych warunków ekspozycji [kVA]. Podać wartość potwierdzoną w oficjalnych materiałach producenta. Najmniejsza wartość – 10 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej Pominięcie tych parametrów narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując przestarzałem rozwiązania, przy jednoczesnym dyskryminowaniu rozwiązań trzech pozostałych czołowych producentów angiografów. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 12 | 1. Dot. §11 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem dni w zapisach paragrafu ma na myśli dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jeśli nie precyzuje inaczej. | Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 13 | 2. Dot. §11, ust. 3, lit. a) wzoru umowy: W przypadku urządzenia, które Wykonawca chce zaoferować, zachodzi niekiedy potrzeba importu części zamiennych spoza granic Unii Europejskiej. Wiąże się to z procedurami celnymi i może potrwać nawet do 5 dni roboczych. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy do 7 dni roboczych? | Zamawiający zmienia treść § 11, ust. 3 lit. a) wzoru umowy na następujący: a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności importu części zamiennych spoza granic Unii Europejskiej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. |
| 14 | 3. Dot. §11, ust. 3, lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.” ? Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. | Zamawiający zmienia treść § 11, ust. 3 lit. b) wzoru umowy na następujący: b) dopuszcza się dwie bezpłatne naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on bezpłatnie wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie bezpłatnie wymienione całe urządzenie. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres ………… gwarancji (zgodnie z formularzem ofertowym) |
| 15 | 4. Dot. §11, ust. 3, lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu z 14 do 28 dni w przypadku wymiany aparatu na nowy? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia produkowane jest na bieżąco i w konfiguracji w zależności od potrzeb klienta, w związku z powyższym prośba o wydłużenie terminu podyktowana jest możliwymi problemami natury produkcyjno-logistycznej aniżeli złą intencją wykonawcy. | Zgodnie z odpowiedzią powyżej. |
| 16 | 5. Dot. §11, ust. 8 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11 ust. 3 a), 3 b), 3 c) Umowy w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów Umownych Zamawiajacemu przysługuje prawo zlecenia wykonania napraw innemu autoryzowanemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 17 | 5. Dot. §12 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu ok. 0,1-0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przypadkach z lit. a, b i c tytułowego paragrafu oraz 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy? | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 17 | Dotyczy pakietu nr 8: Urządzenie, które Wykonawca chce zaoferować, jest wyposażone w możliwość zdalnej diagnostyki poprzez sieć Internet za pomocą połączenia szyfrowanego poprzez dedykowane serwery, zapewniające całkowite bezpieczeństwo zdalnych operacji serwisu, z wykorzystaniem łącza o przepustowości min. 512 kbps. Praktyka wskazuje, że umożliwia to bardzo szybką reakcję serwisu, a często również naprawę bez konieczności obecności inżyniera serwisu w miejscu instalacji. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki oraz rozważy zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych, regulującej bezpieczeństwo danych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez sieć komputerową? | Tak |
|  | Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik A pkt. J.5: W związku z postawionym wymogiem dotyczącym dostarczenia w pakiecie startowym min. 50 cewników do pomiaru EKG prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający miał na myśli dostarczenie zestawu z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia inwazyjnego wyposażonego w 50 szt. kopułek jednorazowych? | Tak |
|  | Pytania dotyczące Pakietu nr 1: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający we własnym zakresie wykona wszelkie prace adaptacyjne (w tym wszelkie projekty, uzgodnienia i ewentualne uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych) niezbędne do prawidłowego przygotowania pracowni hybrydowej według wytycznych instalacyjnych dostawcy angiografu. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy instalacji angiografu w momencie protokolarnego przekazania w pełni wykończonych pomieszczeń. W ramach specyfikacji SIWZ, Zamawiający oczekuje dostawy angiografu do 15.12.2017 oraz instalację i uruchomienie najpóźniej do 15.04.2018. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż sam proces instalacji mechanicznej oraz kalibracji aparatu zajmuje min. 3 tygodnie. W związku z powyższym, aby umożliwić Wykonawcy realizację zadania w wymaganym terminie, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni w pełni gotowe pomieszczenia sali hybrydowej do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy najpóźniej do 23 marca 2018r. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę aby szkolenia aplikacyjne nie były liczone do czasu przeznaczonego na wykonanie zadania lecz w terminie wspólnie uzgodnionym z Dostawcą urządzenia. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odbiór radiologiczny pomieszczeń sali hybrydowej będzie w gestii Zamawiającego. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż formalne procedury odbiorowe przewidują, że wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest składany przez Użytkownika a nie dostawcę urządzeń. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wyznaczy jedną osobę z która będzie reprezentować Zamawiającego na czas realizacji zadania oraz z którą będzie można uzgadniać wszelkie sprawy związane z realizacją zadania. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu? Czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki? Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN? Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje mocą elektryczną min. 150kVA w celu zasilenia angiografu? Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni parking przed budynkiem w którym będą instalowane urządzenia medyczne na czas rozładunku i wprowadzenia urządzenia do budynku. Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni powierzchnię magazynową (ok. 100m2) w której możliwe będzie przechowanie dostarczonego angiografu do czasu gotowości pomieszczeń do instalacji i uruchomienia? Z uwagi na to, iż w obecnym brzmieniu umowy niemożliwe jest fakturowanie po dostawie sprzętu, a jedynie po odbiorze końcowym, który wg. par. 8 ust. 2 ma nastąpić dopiero w 2018 roku. Sytuacja ta może spowodować utratę finansowania przez szpital. W celu likwidacji tego ryzyka proponujemy wprowadzić następujące zmiany w celu umożliwienia wystawienia faktury za sprzedaż sprzętu po dokonaniu dostawy sprzętu oraz umożliwienie wystawienia faktury za pozostałe usługi po dokonaniu odbioru końcowego: Nadać § 5 następujące brzmienie: § 5. Termin wykonania Umowy 1. Realizacja dostawy Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2017r. 2. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór dostawy wszystkich elementów fizycznych składających się na Przedmiot Umowy, stanowi dowód wykonania Umowy w zakresie dostawy. 3. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór wszystkich pozostałych elementów składających się na Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych, stanowi dowód wykonania pozostałych części Umowy. 4. Za dzień wykonania Umowy w zakresie dostawy przyjmuje się dzień podpisania Protokołu dostawy Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych określonych w Umowie. Nadać § 7 następujące brzmienie: § 7. Zapłata wynagrodzenie Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy i dotyczącego elementów poza usługami montażu, uruchomienia i szkoleń nastąpi, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 1 dnia od dnia dokonania Odbioru dostawy, potwierdzonego Protokołem odbioru dostawy Przedmiotu Umowy, podpisanymi przez Strony, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy i dotyczącego montażu, uruchomienia i szkoleń nastąpi, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia dokonania Odbioru końcowego, potwierdzonego Protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, podpisanymi przez Strony, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT wraz z załączonym i podpisanym przez Strony Protokołem dostawy Przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru końcowego w zależności, której części umowy dotyczy faktura. Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą Umowę. Kwota faktury VAT musi być zgodna z cenami określonymi w Załączniku od nr 1 do nr 8 do Umowy. Faktura VAT niezgodna z postanowieniami § 7 ust. 1, 2 lub 3 Umowy nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy, bez akceptacji, do uzupełnienia. Należności z tytułu wynagrodzenia Zamawiający uiści na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnej z postanowieniami § 7 Umowy. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak, Kierownik Działu Dostaw Materiałowych. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Zamawiający zmienia treść § 5 wzoru umowy na następujący: 1. Realizacja dostawy Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2017r. 2. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór dostawy wszystkich elementów składających się na Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych, stanowi dowód wykonania Umowy. 3. Za dzień wykonania Umowy w zakresie dostawy przyjmuje się dzień podpisania Protokołu dostawy Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych określonych w Umowie. Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 1 wzoru umowy na następujący: Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy i dotyczącego elementów poza usługami montażu, uruchomienia i szkoleń nastąpi, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 1 dnia od dnia dokonania Odbioru dostawy, potwierdzonego Protokołem odbioru dostawy Przedmiotu Umowy, podpisanymi przez Strony, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych. |
|  | Do każdego formularza cenowego, które stanowią załączniki do umowy dodać po jednej dodatkowej pozycji w brzmieniu jak poniżej: Montaż, uruchomienie i szkolenia szt. 1 - poniżej przykład zmodyfikowanego załącznika nr 1 FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi dostawa cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń oraz stołu angiograficznego z pływającym blatem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. zgodnie z poniższym zestawieniem: | Nie |

| Lp | Element przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (7x8) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT PLN (9x10) | Wartość brutto PLN (9+11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Producent, kraj pochodzenia | Rodzaj, nazwa firmowa | Nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Część 1 |
| 1. | Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń o wymaganiach technicznych opisanych w załączniku nr A do SIWZ |  |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół angiograficzny z pływającym blatem o wymaganiach technicznych opisanych w załączniku nr A do SIWZ |  |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Montaż, uruchomienie i szkolenia |  |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto PLN: |  | Razem wartość brutto PLN: |  |

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12