Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00						  tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     				  fax. 048- 361 30 23

adres e-mailowy:  dzp@wss.com.pl

DZP.341.67.2017						      		Radom, dnia 30.10.2017 r.

...............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Neonatologii  dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o., (sprawa DZP.341.67.2017)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1. Pytanie numer 1 dotyczy punktu 1 „Aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, o małych wymiarach i wadze maksymalnej do 70 kg. Fabrycznie nowy rok produkcji 2017.” Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze z wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji o wadze poniżej 90 kg? | 1. Zamawiający dopuszcza. |
| 2. Pytanie numer 2 dotyczy punktu 6 „Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wysuwana spod konsoli aparatu.” Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający klawiaturę alfanumeryczną do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępną na dotykowym 12 calowym panelu? | 2. Zamawiający dopuszcza. |
| 3. Pytanie numer 3 dotyczy punktu 12 „Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥300000 obrazów” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego 64 sekundy? | 3. Zamawiający dopuszcza. |
| 4. Pytanie numer 4 dotyczy punktu 14 „Max. częstość odświerzania dla trybu B: min. 2300 obrazów/sek” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający częstotliwość odświeżania obrazu dla trybu 2D 1900 Hz? | 4. Zamawiający dopuszcza. |
| 5. Pytanie numer 5 dotyczy punktu 15 „Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 32 cm.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający zakres głębokości penetracji od 2 do 30 cm? | 5. Zamawiający dopuszcza. |
| 6. Pytanie numer 6 dotyczy punktu 18 „Podział ekranu na min. 4 obrazy w trybie badania i min. 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający możliwość podziału ekranu na dwa obrazy w trybie badania i cztery obrazy w trybie przeglądania w archiwum aparatu? | 6. Zamawiający dopuszcza. |
| 7. Pytanie numer 7 dotyczy punktu 20 „Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający obrazowania harmonicznego na głowicy mikrokonweksowej? | 7. Zamawiający dopuszcza. |
| 8. Pytanie numer 8 dotyczy punktu 21 „Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min.350 cm/s” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy w którym maksymalna mierzona prędkość w Dopplerze Kolorowym (CD) wynosi 308 cm/s? | 8. Zamawiający dopuszcza. |
| 9. Pytanie numer 9 dotyczy punktu 22 „Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min 370 Hz” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy w którym maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD wynosi 120 Hz? | 9. Zamawiający dopuszcza. |
| 10. Pytanie numer 10 dotyczy punktu 23 „Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci? | 10. Zamawiający dopuszcza. |
| 11. Pytanie numer 11 dotyczy punktu 25 „Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający możliwość inwersji barw w Dopplerze kolorowym na obrazie na żywo i zatrzymanym? | 11. Zamawiający dopuszcza. |
| 12. Pytanie numer 12 dotyczy punktu 27 „Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min. 1000 cm/s” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy w którym maksymalna mierzona prędkość Dopplera pulsacyjnego (PWD) wynosi 830 cm/s? | 12. Zamawiający dopuszcza. |
| 13. Pytanie numer 13 dotyczy punktu 30 „Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90º na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający korekcję kąta w zakresie maximum 88º na żywo? | 13. Zamawiający dopuszcza. |
| 14. Pytanie numer 14 dotyczy punktu 31 „Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego na dysku? | 14. Zamawiający dopuszcza. |
| 15. Pytanie numer 15 dotyczy punktu 33 „Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) Max. częstotliwość odświeżania w trybie triplex min. 60Hz” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający max. Częstotliwość odświeżania 25 Hz? | 15. Zamawiający dopuszcza. |
| 16. Pytanie numer 16 dotyczy punktu 34 „Triplex-mode (B+CD+CWD)” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)? | 16. Zamawiający dopuszcza. |
| 17. Pytanie numer 17 dotyczy punktu 35 „Oprogramowanie do badań: a) położniczych b) ginekologicznych c) małych narządów; d) naczyniowych ; e) mięśniowo-szkieletowych ; f) brzusznych; g) kardiologicznych h) pediatrycznych” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający pełny pakiet oprogramowania do badań: pediatrycznych, brzusznych oraz kardiologii pediatrycznej? | 17. Zamawiający dopuszcza. |
| 18. Pytanie numer 18 dotyczy punktu 36 „Wbudowany podgrzewacz do żelu” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający wbudowanego podgrzewacza do żelu? | 18. Zamawiający dopuszcza. |
| 19. Pytanie numer 19 dotyczy punktu 37, 38, 39, 40, 41 Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający szerokopasmową głowicę microconvex pracującą w zakresie częstotliwości 5,0 – 8,0 MHz z liczbą elementów akustycznych 128 i kątem obrazowania 122°? Głowica pozwala na zmianę częstotliwości pracy oraz głębokość obrazowania 16 cm. | 19. Zamawiający dopuszcza. |
| 20. Pytanie numer 20 dotyczy punktu 43,44,45,46,47 Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający szerokopasmową głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości 4,0 – 12,0 MHz z liczbą elementów akustycznych 256 i szerokością pola skanowania 34mm? Głowica pozwala na wybór trzech częstotliwości dla tryby 2D oraz maksymalnej głębokości obrazowania do 10 cm. | 20. Zamawiający dopuszcza. |
| 21. Pytanie numer 21 dotyczy punktu 52 „Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający minimum 2 gniazda USB w bocznej części aparatu a nie posiadający możliwości zapisu w formacie raw dicom? | 21. Zamawiający dopuszcza. |
| 22. Pytanie numer 22 dotyczy punktu 53 „Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, svideo” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający gniazdo w uniwersalnym standardzie display port? | 22. Zamawiający dopuszcza. |
| 23. Pytanie numer 23 dotyczy punktu 54 „Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC Automatyczna Optymalizacja Powiększenie obrazu x 8 Mapy szarości Koloryzacja Skala osi czasu dla M-Mode PW-Mode Wzmocnienie Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta Inwersja spektrum Format wyświetlania Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - obrócenie invert - Próg przejścia do analizy koloru” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający powyższych możliwości wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych ale posiadający możliwość wykonania pomiarów na obrazach z archiwum? | 23. Zamawiający dopuszcza. |
| 24. Pytanie numer 24 dotyczy punktu 56 „Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę wysokoczęstotliwościowa wykonaną w technologii matrycowej z nim. Zakresem częstotliwości 6-15 MHz oraz o min. 960 elementach” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę wysokoczęstotliwościową wykonaną w technologii matrycowej z nim. Zakresem częstotliwości 6-15 MHz oraz o min. 960 elementach? | 24. Zamawiający dopuszcza. |
| 25. Pytanie numer 25 dotyczy punktu 57 „Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową z min. czterema programowalnymi przyciskami funkcyjnymi umieszczonymi na głowicy. Min. zakres częstotliwości pracy głowicy 5-13 MHz.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową z min. czterema programowalnymi przyciskami funkcyjnymi umieszczonymi na głowicy. Min. zakres częstotliwości pracy głowicy 5-13 MHz? | 25. Zamawiający dopuszcza. |
| 26. Pytanie numer 26 dotyczy punktu 58 „Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę dwupłaszczyznowa typu convex-convex o zakresie częstotliwości pracy min. 4 – 9 MHz” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę dwupłaszczyznowa typu convex-convex o zakresie częstotliwości pracy min. 4 – 9 MHz? | 26. Zamawiający dopuszcza. |
| 27. Pytanie numer 27 dotyczy punktu 59 „Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniowa o zakresie częstotliwości pracy min 10-20 MHz.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy min 10-20 MHz? | 27. Zamawiający dopuszcza. |
| 28. Pytanie numer 28 dotyczy punktu 62 „Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości rozbudowy obrazowania elastograficznego w czasie rzeczywistym umożliwiającego uwidocznienie różnic sztywności tkanki? | 28. Zamawiający dopuszcza. |
| 29. Pytanie numer 29 dotyczy punktu 64 „Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy nie posiadający możliwości rozbudowy o bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem? | 29. Zamawiający dopuszcza. |
| 30. Pytanie numer 30 dotyczy punktu 68 „Wbudowany w aparat moduł podtrzymywania napięcia umożliwiający odłączenie aparatu od sieci bez konieczności zamykania programu, pozwalający na jego ponowne uruchomienie w czasie nie dłuższym niż 10 s. Min. czas podtrzymywania napięcia 10 min.” Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy, którego moduł podtrzymywania napięcia pozwala na ponowne włączenie aparatu w czasie nie dłuższym niż 30 sekund i czasem podtrzymywania napięcia minimum 30 minut? | 30. Zamawiający dopuszcza. |
| 31. Pytanie numer 31 Czy Zamawiający wymaga aby w dostarczonym wysokiej klasy ultrasonografie renomowanej firmy była możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego z monitora na panelu dotykowym celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych np. biopsja, wkłucia? | 31. Tak. Zamawiający wymaga i modyfikuje Załącznik nr 7 do SIWZ dopisując nowy pkt. 70. |
| 32. Pytanie numer 32 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wysokiej klasy aparatem ultrasonograficznym renomowanej firmy szerokopasmowej głowicy sektorowej noworodkowej do badań kardiologicznych oraz przezciemiączkowych, o zakresie częstotliwości 4,0 – 12,0 MHz z liczbą elementów akustycznych 96 i kącie pola widzenia głowicy 90°? | 32. Tak. Zamawiający wymaga i modyfikuje Załącznik nr 7 do SIWZ dopisując nowy pkt. 71. |

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający modyfikuje Załącznik 7 do SIWZ – dopisując nowe pkt. 70 i 71.

2. Punkt X. 2.2.10 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

„Oferta w postępowaniu na doposażenie Oddziału Neonatologii

nr sprawy: DZP.341.67.2017”

Część ….

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 06.11.2017 o godz. 1030

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

3. Punkt XI. 1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 60 do dnia 06.11.2017 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. „

4. Punkt XI. 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 06.11.2017r., o godzinie 1030.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Konrad Sputowski

Numer telefonu:

48 361 34 90