Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Neonatologii dla

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Rok produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| Aparat USG do badań wcześniaków – szt. 1 |
| --- |
|  | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| 1 | Aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, o małych wymiarach i wadze maksymalnej do 70 kg. Fabrycznie nowy rok produkcji 2017. |  |  |
| 2 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 380000 |  |  |
| 3 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 21". |  |  |
| 4 | Możliwość obrotu, pochylenia, zmiany wysokości i położenia monitora względem pulpitu |  |  |
| 5 | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 10 cm. |  |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wysuwana spod konsoli aparatu. |  |  |
| 7 | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do sterowania funkcjami aparatu. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie. Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał ,wybrane komentarze badania. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym. |  |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem min. 2-20MHz |  |  |
| 9 | Przetwornik A/D min.12 bitów |  |  |
| 10 | Dynamika systemu min. 265 dB |  |  |
| 11 | Minimum 4 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | 4 gniazda – 0 pkt Powyżej 4 gniazd – 10 pkt. |  |
| 12 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥300000 obrazów |  |  |
| 13 | B-mode |  |  |
| 14 | Max. częstość odświerzania dla trybu B: min. 2300 obrazów/sek |  |  |
| 15 | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 32 cm. | Głębokość 32 cm – 0 pkt. Głębokość powyżej 32 cm – 10 pkt |  |
| 16 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 9 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym |  |  |
| 17 | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach ,w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu |  |  |
| 18 | Podział ekranu na min. 4 obrazy w trybie badania i min. 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu. |  |  |
| 19 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 8x. bez straty jakości obrazu |  |  |
| 20 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |  |
| 21 | Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min.350 cm/s | Prędkość 350 cm/s – 0 pkt. Prędkość powyżej 350 cm/s – 10 pkt. |  |
| 22 | Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min 370 Hz | 370 Hz – 0 pkt. Powyżej 370 Hz – 10 pkt. |  |
| 23 | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci |  |  |
| 24 | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE” |  |  |
| 25 | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode |  |  |
| 26 | Power Doppler (PD) |  |  |
| 27 | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min. 1000 cm/s |  |  |
| 28 | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler tzw .steer min. 20 stopni |  |  |
| 29 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm |  |  |
| 30 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90º na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku |  |  |
| 31 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |  |
| 32 | Anatomiczny M-Mode |  |  |
| 33 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) Max. częstotliwość odświeżania w trybie triplex min. 60Hz |  |  |
| 34 | Triplex-mode (B+CD+CWD) |  |  |
| 35 | Oprogramowanie do badań: położniczych ginekologicznych małych narządów; naczyniowych ; mięśniowo-szkieletowych ; brzusznych; kardiologicznych pediatrycznych |  |  |
| 36 | Wbudowany podgrzewacz żelu |  |  |
| 37 | Głowica elektroniczna microconvex , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, |  |  |
| 38 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 6,0 – 10,0 MHz |  |  |
| 39 | Minimum 128 fizyczne elementy. |  |  |
| 40 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 130º |  |  |
| 41 | Głębokość obrazowania minimum 20 cm |  |  |
| 42 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |  |
| 43 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  |  |
| 44 | Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz. |  |  |
| 45 | Minimum 192 fizycznych elementów. |  |  |
| 46 | Szerokość pola skanowania 37 - 42 mm. |  |  |
| 47 | Minimum 3 wybieralne częstotliwości dla trybu B-mode. |  |  |
| 48 | Max. głębokość obrazowania min. 11 cm. |  |  |
| 49 | Videoprinter czarno-biały |  |  |
| 50 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów |  |  |
| 51 | Zapis obrazów na płytach DVD,PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM.System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu |  |  |
| 52 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu. |  |  |
| 53 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, svideo |  |  |
| 54 | Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC Automatyczna Optymalizacja Powiększenie obrazu x 8 Mapy szarości Koloryzacja Skala osi czasu dla M-Mode PW-Mode Wzmocnienie Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta Inwersja spektrum Format wyświetlania Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - obrócenie invert - Próg przejścia do analizy koloru |  |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 5,0 MHz |  |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę wysokoczęstotliwościowa wykonaną w technologii matrycowej z nim. Zakresem częstotliwości 6-15 MHz oraz o min. 960 elementach |  |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową z min. czterema programowalnymi przyciskami funkcyjnymi umieszczonymi na głowicy. Min. zakres częstotliwości pracy głowicy 5-13 MHz. |  |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę dwupłaszczyznowa typu convex-convex o zakresie częstotliwości pracy min. 4 – 9 MHz |  |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniowa o zakresie częstotliwości pracy min 10-20 MHz. |  |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczne dla dzieci i noworodków |  |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru |  |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki. |  |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Praca w trybie dwóch żywych obrazów: obraz B + obraz ELASTO |  |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem |  |  |
| 65 | Instrukcja w języku polskim |  |  |
| 66 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesiące |  |  |
| 67 | Zasilanie 220-240 V. |  |  |
| 68 | Wbudowany w aparat moduł podtrzymywania napięcia umożliwiający odłączenie aparatu od sieci bez konieczności zamykania programu, pozwalający na jego ponowne uruchomienie w czasie nie dłuższym niż 10 s. Min. czas podtrzymywania napięcia 10 min. |  |  |
| 69 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. |  |  |
| 70 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego z monitora na panelu dotykowym celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych np. biopsja, wkłucia |  |  |
| 71 | Szerokopasmowa głowica sektorowa noworodkowa do badań kardiologicznych oraz przezciemiączkowych, o zakresie częstotliwości 4,0 – 12,0 MHz z liczbą elementów akustycznych 96 i kącie pola widzenia głowicy 90° |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania