## 1
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Zestaw serwet operacyjnych z taśmą typu FLEX. wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 75 g / m2 wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 280/160 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów 900 cm H2O w strefie krytycznej Minimalny skład i wymiary zestawu: - serweta górna - ekran anestezjologiczny rozm 175 x 300 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą typu FLEX rozm min. 3 x 40 cm po bokach standardowa taśma lepna. Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej rozm 20 x 45 cm -1 szt. - serwety boczne rozm 75 x 90 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą typu Flex rozm. min 3 x 40 cm po bokach standardowa taśma lepna. Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej rozm 20 x 45 cm -2szt. -serweta dolna rozm 175 x 175 wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą typu Flex rozm min. 3x40 cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej rozm 20 x 45 cm -1 szt. -osłona na stolik Mayo rozm min. 79 x 145 cm z warstwą chłonną 65 x85 cm - 1 szt. - ręczniki chłonne celulozowe rozm min. 18 x 25 cm - 2 szt, - dwuwarstwowa taśma lepna rozm min. 9 x 49 cm serweta owinięcie zestawu min. 150 x 190 cm przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. |  |  |  | kpl | 480
2 | Sterylny zestaw do Laparoskopii Minimalny skład zestawu : - serweta główna 175/250X325 cm z otworem 25x30cm wykończony taśmą Flex wyposażona w cztery zintegrowane kieszenie - osłona na stolik Mayo min 79x145cm - 1 szt - taśma lepna min 9x49 cm - 1 szt - organizer przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5X30 cm - 1 szt - ręczniki chłonne - 4 szt - osłona na przewody - 13x244 cm - 1 szt - serweta na stolik 150x190 cm - 1 szt |  |  |  | kpl | 800
3 | Sterylne osłony do mikroskopu operacyjnego OPMI Vario z podglądem asystenckim i kamerą, zgodne z zaleceniami producenta mikroskopu. Osłony pokryte niebieską powłoką zapobiegającą refleksom, wykonane z elastycznego materiału pozwalającego na zredukowanie szelestu oraz zapobiegające uszkodzeniu folii. Osłony zaopatrzone w taśmy, rzepy umożliwiające ułożenie folii zapewniające zachowanie całkowitego ruchu głowicy i ramienia statywu. Możliwość śródoperacyjnej wymiany osłony obiektywu mikroskopu. Osłona obiektywu nachylona do płaszczyzny obiektywu mikroskopu pod kątem 10%-20%. Wymiary folii 110 x 209 |  |  |  | szt | 40
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, gramatura min. 65 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i przedramionach;fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia, wewnętrzne owinięcie wykonane z włókniny celulozowej, 2 celulozowe ręczniczki. |  |  |  | szt. | 220
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 2
Załącznik nr 2 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Czepek operacyjny damski , wykonany z włókniny niebieskiej lub zielonej polipropylenowej lub wiskozowej o gramaturze min. 15 g/m2 z gumką dookoła , pakowany w oznakowane kartoniki max po 50szt |  |  |  | szt. | 4500
2 | Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki,wykonany z nierozciągliwej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26g/m2 pochłaniającej pot, (perforowana o gramaturze min26g/m2, pakowany w oznakowane kartoniki po max 50szt |  |  |  | szt. | 36000
3 | Czepek chirurgiczny wykonany w całości z włókniny perforowanej zakrywający całą głowę wiązany na troki wokół szyji . Pakowany w oznakowane kartoniki |  |  |  | szt. | 1680
4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z szybką ,wykonana z wysokiej jakości włókniny, kolor niebieski lub zielony, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki max. po 50 szt. Sposób pakowania oznakowane kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. |  |  |  | szt. | 50
5 | Ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny SMMMS typu Spunbonded o gramaturze minimalnej 35g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bliku operacyjnego, krótki rękaw, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy, spodnie zawiązywane na tasiemkę. kolor niebieski lub zielony w rozmiarach S,M,L,XL |  |  |  | szt. | 3720
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 3
Załącznik nr 3 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej folii o grubości 28 mµ szerokości ok. 70cm i długości ok. 120cm, odrywany z rolki. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. W rolce a' 50 szt. |  |  |  | szt. | 24000
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 4
Załącznik nr 4 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | Ubranie chirurgiczne - bluza + spodnie - wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. I. Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy II. Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap III. Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie. |  |  |  | szt | 870
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 5
Załącznik nr 5 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Zestaw ginekologiczny do zabiegów brzuszno-kroczowych Skład zestawu: 1 x serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 240 x 325 cm (+/- 5 cm) zintegrowana z nogawicami w części brzusznej otwór samoprzylepny prostokątny o zaokrąglonych rogach 30 x 38-40 cm, dłuższy bok usytuowany wzdłuż serwety głównej, w części kroczowej otwór 9x12 cm kryty klapką zintegrowany z trójkątnym workiem o rozmiarze 50x50 cm do przechwytywania płynów wyposażony w sito i zawór do odprowadzania płynów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym min. 70x75 cm, gramatura min 59 g/m2, 2 x ściereczki chłonne spunlace o wymiarach 30x30 cm, 1 x taśma lepna 10x50cm – 1szt, 1 x serweta samoprzylepna 50x50 cm, z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze min. 59 g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O, 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190-200 cm, wzmocniony w części środkowej min. 60x190 cm, owinięcie zestawu, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, nieprzemakalności min.200 cm H2O. |  |  |  | kpl | 110
2 | Zestaw do operacji ginekologicznych 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (+/-10cm), wzmocnienie 65x190 cm, owinięcie zestawu, wykonany z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 59 g/m2, nieprzemakalności min. 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 85/61 kPa. 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 150/250/286 cm zintegrowana z nogawicami w części dolnej otwór samoprzylepny 10x15 cm, dłuższy bok usytuowany wzdłuż serwety głównej, zintegrowany z kieszenią jednodzielną 30x40 cm dodatkowo mocowaną taśmą lepna 10x50 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, 1 x serweta samoprzylepna 10x50 cm, z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze min. 59 g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O, 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140-145 cm, kolor czerwony, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym min. 70x100 cm, gramatura min 59 g/m2, nieprzemakalność min 200 cmH2O, 2 x ręcznik do rąk 30x30 cm 1 x taśma lepna 10x50 cm . |  |  |  | kpl | 320
3 | Sterylny Zestaw do zespoleń śródszpikowych DHS Minimalny skład: 1 x serweta zabiegowa o wymiarach min. 250x340cm, zintegrowana z nogawicami, wykonana z chłonnego i mocnego min. dwuwarstwowego na całej powierzchni laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 59g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 89/61 kPa. wyposażona w 2 symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 15x60cm, znajdujące się w części udowej. Dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 90x195 cm, wykonana z 3-warstwowego laminatu, gdzie folia stanowi spodnią warstwę laminatu, pochłaniająca materiał biologiczny i płyny, niebrudząca pacjenta i operatora, o gramaturze w części krytycznej min. 105 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 960 cm HO. Konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem stołu wyciągowego, 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x 140 cm, 1 x jednokomorowa kieszeń przylepna 30x40cm; 1 x ręcznik do rąk 1 x taśma lepna 10x50cm; 1 x serweta owinięcie 150x200cm jako przykrycie na stolik instrumentalny, na całej powierzchni chłonny, gramatura min. 49g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O. Wymagania: 1. Opakowanie zestawu w torba papier- folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. 2. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 3. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. 4. Etykieta zestawu do dokumentacji medycznej z min. 2 repozycjonalnymi naklejkami, która posiada nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy. |  |  |  | kpl | 100
4 | Zestaw do artroskopii kolana Minimalny skład: 1 x serweta zabiegowa o wymiarach 200x320 cm (+/- 10 cm), z neoprenowym otworem 6x8 cm, wokół otworu pad chłonny 80x100 cm o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min.105 g/m2, z zintegrowanymi dwoma uchwytami na przewody i dreny w kolorze jaskrawym. Wokół otworu zintegrowany worek do przechwytywania płynów 70x80 cm (+/-5cm) z umiejscowionymi dwoma zaworami do podłączenia drenu. 1 x osłona na kończynę 35x80 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 59g/m2 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140-145 cm, kolor czerwony, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym min. 70x75 cm, gramatura min 59 g/m2, 2 x ręcznik do rąk 30x30 cm 1 x osłona na kamerę 14x250 cm 1 x przewód drenażowy R 0,8x100 cm 2 x taśma lepna 10x50 cm 1 x serweta na stolik instrumentalny 150x180-190 cm jako owinięcie zestawu, na całej powierzchni chłonny, gramatura min. 59g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O. Wymagania: 1. Opakowanie zestawu w torba papier- folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. 2. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 3. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. 4. Etykieta zestawu do dokumentacji medycznej z min. 2 repozycjonalnymi naklejkami, która posiada nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy. |  |  |  | kpl | 700
5 | Zestaw uniwersalny wzmocniony duży Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z trójwarstwowej włókniny SMS/SMMS o gramaturze min. 45 g/m2. Obszar wzmocniony trójwarstwowym laminatem o gramaturze min. 105g/m2, wykonanym z włókniny wiskozowej (gramatura min. 27g/m2), włókniny celulozowej (gramatura min. 49g/m2) i folii PE (gramatura min. 24g/m2). Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności. Skład zestawu: 1. Serweta ekran anestezjologiczny 150-160x240 cm, obszar wzmocniony 35-40x80cm wykończona taśmą samoprzylepną z uchwytem przewodów - 1szt, 2. Serwety o wymiarach 80x90-100 cm z taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku, wykonana w całości z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 105g/m2, nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O - 2szt, 3. Serweta o wymiarach 160x170-180cm, obszar wzmocniony 45-50x80 cm wykończona taśmą samoprzylepną z uchwytem przewodów - 1szt, 4. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona jednostronnie chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 59 g/m2 – 1szt, 5. Taśma lepna 10x50cm - 1szt. 6. Ręczniki chłonne min. 30x30cm – 4 szt, 7. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (+/-10cm), wzmocnienie 65x190 cm, owinięcie zestawu, wykonany z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 59 g/m2, nieprzemakalności min. 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 85/61 kPa. |  |  |  | kpl | 1300
6 | Zestaw do operacji tarczycy 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (+/-10cm), owinięcie zestawu, wykonany z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego chłonna na całej powierzchni o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 85/61 kPa 1 x serweta chirurgiczna do tarczycy 250x320 cm, z otworem samoprzylepnym 10x15 cm umiejscowionym na 1/3 wysokości od góry serwety, wokół otworu warstwa chłonna 50x50 cm (+/-2 cm). Obszar wzmocniony trójwarstwowym laminatem o gramaturze min. 105g/m2, wykonanym z włókniny wiskozowej (gramatura min. 27gm2), włókniny celulozowej (gramatura min. 49g/m2) i folii PE (gramatura min. 24g/m2) Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności. 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140-145 cm, 4 x ręcznik do rąk 30x30 cm 1 x rzep do mocowania 2,5x22 cm Wymagania: 1. Opakowanie zestawu w torba papier- folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. 2. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 3. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. 4. Etykieta zestawu do dokumentacji medycznej z min. 2 repozycjonalnymi naklejkami, która posiada nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy. |  |  |  | kpl | 20
7 | Materiał / włóknina w rolce wysokiej chłonności, miękki wykonany z nietkanej włókniny, gramatura materiału 50 g/m2. Kolor biały, nie powodujący reakcji alergicznych (potwierdzone stosownymi wynikami badań laboratoryjnymi). Rozmiar 95 cm x300 cm |  |  |  | rol | 5
| Materiał / włóknina w rolce wysokiej chłonności, miękki wykonany z nietkanej włókniny, gramatura materiału 50 g/m2. Kolor biały, nie powodujący reakcji alergicznych (potwierdzone stosownymi wynikami badań laboratoryjnymi). Rozmiar 50 cm x 300 cm |  |  |  | rol | 5
8 | Taśma operacyjna lepna 10x50 cm wykonana z włókniny wyigłowanej składającej się z 51% celulozy i 49% poliestru. Klej na bazie kauczuku biokompatybilny, zatwierdzony do stosowania w kontakcie z ludzką skórą, warstwa kleju pokryta papierem silikonowym, posiadająca margines ułatwiający oddzielenie papieru od włókniny |  |  |  | szt. | 2000
9 | Osłona na aparat RTG. Sterylna, w kształcie worka na ramię C o wymiarze 95x245 cm, wykonana z przezroczystej folii PE o grubości min. 0,04 mm. Osłona w części otwartej wyposażona w elastyczną gumkę, umożliwiająca ściągnięcie osłony wokół ramienia C, dodatkowo na jednym z boków w części górnej i dolnej umieszczona jest taśma samoprzylepna pozwalająca na lepsze umocowanie osłony na urządzeniu. |  |  |  | szt. | 160
10 | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów. Sterylny, uchwyt do mocowania przewodów i drenów wykonany z włókniny o wymiarach 10x12 cm, klejony na całej powierzchni z dwoma trokami o łącznej długości min. 100 cm, umożliwiający przewiązanie kilku przewodów i drenów jednocześnie. Spełnia wymogi normy EN 13795. |  |  |  | szt. | 100
11 | Zestaw neurochirurgiczny do kraniotomii Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm (owinięcie zestawu), 1 x serweta zabiegowa do kraniotomii 200x350 cm (+/-10 cm), otwór 30x25 cm zabezpieczony folią chirurgiczną, zintegrowany z trójkątnym workiem spustowym do przechwytywania płynów 70x100 cm, serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej z warstwą chłonną 50x75 cm, 4 x serweta samoprzylepna 50x50 cm, 1 x serweta nieprzylepna 75x90 cm 1 x osłona na stolik Mayo wzmocniona, kolor czerwony, 80x140-145 cm, 1 x kieszeń 1-komorowa 30x40 cm, 2 x ręczniki chłonne do rąk MINIMALNE PARAMETRY 1. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety (poz 1,2,3,4) powinny być wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, nieprzemakalność min. 200 cmH2O, i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej o gramaturze min. 105 g/m2, zgodnie z normą EN 13795-1,2,3. Wymagane aby warstwa chłonna stanowiła spodnią warstwę laminatu dwuwarstwowego, co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności. Wymagania dla strefy krytycznej – odporność na przenikanie cieczy min. 960 cm H20, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 105/83kPa. 1. Opakowanie zestawu w torba papier- folia lub Tyvek, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. 2. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 3. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. 4. Etykieta zestawu do dokumentacji medycznej z min. 2 repozycjonalnymi naklejkami, która posiada min. nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy. |  |  |  | kpl | 300
Razem wartość netto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 6
Załącznik nr 6 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 6
1 | Zestaw do operacji stawu biodrowego Minimalny skład: 1 x serweta zabiegowa o wymiarach min. 200x290cm, z wycięciem samoprzylepnym w kształcie litery U 9x95-100 cm, 1 x serweta samoprzylepna 150x240 cm, z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze min. 59 g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O, 1 x osłona na kończynę 35x120 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 59g/m2 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140-145 cm, kolor czerwony, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym min. 70x75 cm, gramatura min 59 g/m2, 2 x ręcznik do rąk 30x30 cm 3 x taśma lepna 10x50 cm 1 x rzep do mocowania 2,5x22 cm 1 x kieszeń dwudzielna przylepna ze sztywnikiem 2x15x40cm; 1 x serweta na stolik instrumentalny 150x-190-200cm jako owinięcie zestawu, na całej powierzchni chłonny, gramatura min. 59g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O. Wymagania: 1. Opakowanie zestawu w torba papier- folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu. 2. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 3. Termin ważności min. 3 lata od daty produkcji. 4. Etykieta zestawu do dokumentacji medycznej z min. 2 repozycjonalnymi naklejkami, która posiada nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy. |  |  |  | kpl | 700
2 | Zestaw serwet uniwersalnych do małych procedur Zestaw wykonany z dwuwarstwowego na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 59g/m2, szerokość taśmy lepnej 5 cm, nieprzemakalności min. 200 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 85/61 kPa. Zgodny z normą EN 13795 1-3. Skład zestawu: 1x Serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny o wymiarach 150x240 cm, 2 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 75x90-100 cm na całej długości dłuższego boku, 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 150-160x190-200cm - 1szt, 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x140-145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona jednostronnie chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 59 g/m2, kolor czerwony 1 x Taśma lepna 10x50cm, 2 x ręczniki chłonne min. 30x30cm - 2szt, 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x-190-200 cm, służąca jako owinięcie zestawu. |  |  |  | kpl | 400
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 7
Załącznik nr 7 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 7
1 | Zestaw do kardiochirurgii Zestaw wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3) o gramaturze materiału na całej powierzchni 74g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawu z foli polietylenowej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i min.4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag, Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do klatki piersiowej 390 x 340 cm, otwór 32 x 40 cm wypełniony folią chirurgiczną, wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcje 1 x serweta 200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm, z osłoną na krocze 46 x 50 cm 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm 5 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm 2 x osłona na stopę 25 x 50 cm, 2 x taśma do mocowania 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 28 cm (dystansowa), PE przeźroczysta 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, PE przeźroczysta 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 2 x taśma przylepna 5 x 25 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm |  |  |  | szt | 300
2 | Zestaw do chirurgii dłoni/stopy wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) posiadający dodatkowe wzmocnienia w strefach krytycznych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 zgodnej z EN 13795 1,2,3 Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów 150 cm H20 , gramatura materiału podstawowego 55 g 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 225 cm; Ř 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm |  |  |  | szt | 800
3 | Zestaw do chirurgii ręki duży wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) posiadający dodatkowe wzmocnienia w strefach krytycznych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 zgodnej z EN 13795 1,2,3 Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów 150 cm H20 , gramatura materiału podstawowego 55 g 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta do obłożenia ręki 270 x 320 cm; Ř 3 cm (wzmocnienie 50 x 100 cm) 1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm |  |  |  | szt | 400
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 8
Załącznik nr 8 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 8
1 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50 x 60 cm +/- 5 cm z otworem 7 - 8cm (dopuszcza się serwetę z regulowanym otworem) otoczonym taśmą lepną wykonana z dwuwarstwowego materiału nieprzemakalnego o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm H2O,wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min.70 Kpa |  |  |  | szt. | 3400
2 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75-80 x 75-80 cm z otworem 6x8 cm otoczonym taśmą lepną wykonana z dwuwarstwowego materiału nieprzemakalnego o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm H2O,wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min.70 Kpa |  |  |  | szt. | 670
3 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75 x 90cm (+/- 5 cm.), wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 70cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min.100 Kpa |  |  |  | szt. | 1960
4 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100 x 150cm (+/- 5 cm.), wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm H2O, i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min.70 Kpa |  |  |  | szt. | 6500
5 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 150 x 200cm (+/- 5 cm), wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm H2O, i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min. 70 Kpa |  |  |  | szt. | 4750
6 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100 x 150cm (+/- 5 cm.), z otworem otoczonym taśmą lepną 9x12cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 100cm H2O, i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min.70 Kpa |  |  |  | szt. | 1540
7 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50 x 60 cm (+/- 5 cm.), wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego materiału o gramaturze min 56g/m² o minimalnej odporności na penetracje płynami 70cm i wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min.100 Kpa |  |  |  | szt. | 3990
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 9
Załącznik nr 9 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 9
1 | ZESTAW do ABLACJI: - 1 x Fartuch rozmiar L z włókniny SMS, mankiety z bawełny, przepuszczająca powietrze- 1 x Chusta angiograficzna z włókniny SMS o wymiarach 211 x 330 cm, z 2 otworami udowymi w kształcie koła o średnicy 12 cm. Otwory wypełnione folią przylepną o brzegach 2,5 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 70 x 330 cm, wokół otworów trójwarstwowa warstwa absorbująca 120 x 80 cm - 1 x Powłoka ochronna w kształcie czepka 120x120cm- 1x Skalpel roz. 11 z integrowaną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu – 2x Miska przezroczysta o poj. 250 ml z miarką - 10x Kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5 cm- 1 x Strzykawka 10ml zwykła- 1 x Strzykawka 20ml zwykła- 1x Igła G22 0.70MM 1 1/2" 38 mm z bezpieczną osłoną zapobiegającą przypadkowemu zakłuciu - 1x Igła G18 1.20MM 1 1/2" 38mm z bezpieczną osłoną zapobiegającą przypadkowemu zakłuciu- 1 x Pałeczka do mycia pola. Serweta dwuwarstwowa o wym. 150x100 cm na stolik zabiegowy. Na opakowaniu etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego |  |  |  | szt. | 380
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 10
Załącznik nr 10 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 10
1 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, (40x80cm) o średnicy 80cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE grubości min 0,05mm o gramaturze min 42 g/m²,antystatyczny, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. |  |  |  | szt. | 2400
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę,(50x100cm) o średnicy 50cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE grubości min 0,05mm o gramaturze min 42 g/m²,antystatyczny ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. |  |  |  | szt. | 10
| Sterylna, bezlateksowa , jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 5cm x 61 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym z 20 ml. |  |  |  | szt. | 100
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 11
Załącznik nr 11 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 11
1 | Prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny o gramaturze min. 30g/m2 o rozmiarze min. 150x200 cm |  |  |  | szt | 28320
2 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym, rozmiar 90x60 cm |  |  |  | szt | 3840
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 12
Załącznik nr 12 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 12
1 | ZESTAW KORONAROGRAFII: Rampa dwudrożna typu OFF z adapterem rotacyjnym x1 szt. Fartuch rozmiar M z włókniny SMS, mankiety z bawełny x2szt. Chusta angiograficzna z włókniny SMS o wymiarach 211 x 330 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 70 x 330 cm, 2 otwory udowe w kształcie koła o średnicy 12 cm wypełnione folią przylepną o brzegach 2,5 cm, wokół otworów trójwarstwowa warstwa absorbująca 120 x 80 cm x1szt.; Aparat do przetaczania płynów o dł. 1800mm nie zawierający DEHP x1szt. Powłoka ochronna w kształcie czepka 125x125cm x1szt. Serweta dwuwarstwowa o wym. 150x100 cm x1szt. Miska przezroczysta o poj. 250 ml z miarką x1szt. Miska przezroczysta o poj. 500 ml z miarką x1szt. Serweta dwuwarstwowa o wym. 75x90cm zielona x2szt. Serweta dwuwarstwowa o wym. 75x75cm z przylepnym otworem o śr. 10cm x 1szt. Kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5 cm x20szt. Strzykawka 10ml zwykła x1szt. Chusta-serweta absorbująca 20x40cm x1szt. Dren niskociśnieniowy dł. 150 cm przezroczysty x1szt. Etykieta zawierająca numer LOT z możliwością wklejenia do dokumentacji x 4 szt.; Serweta absorbująca 60x90 x 1szt. |  |  |  | szt. | 1840
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 13
Załącznik nr 13 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 13
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMS odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, gramatura min. 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i przedramionach; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Wewnętrzne owinięcie wykonane z włókniny celulozowej, 2 celulozowe ręczniczki. Wymaga się, aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono min. dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3 wymagania wysokie. Rozmiary L,XL |  |  |  | szt | 2990
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 14
Załącznik nr 14 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 14
1 | Zestaw do porodu o składzie: 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm; 1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm ; 1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm; 1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm; 6 ręczników do rąk 21x25 cm; 1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60 g/m2 |  |  |  | szt. | 820
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 15
Załącznik nr 15 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 15
1 | Jednorazowy podkład bibułowy na rolce, 2-warstwowy, podfoliowany 50x50cm |  |  |  | rol | 435
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 16
Załącznik nr 16 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 16
1 | Maska ochronna respirator FFP3 z zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym. Maska spełniająca wymogi EN 149 : 2001 FFP3 i zakwalifikowana jako maska chirurgiczna typ IIR zgodnie z EN 14 683. Trójwarstwowy filtr elektretowy wykonany z polipropylenu o skuteczności ≥ 99%, o bardzo niskich oporach oddychania. Przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami oraz do ochrony pacjenta przed szkodliwymi czynnikami wydychanymi przez personel medyczny podczas zabiegów inwazyjnych. Stanowi ochronę przed przenikaniem mikroorganizmów (cząstki 0,3-0,5 mikrometra) oraz zabezpiecza przed zakażeniem potencjalnie zakaźnymi płynami, może służyć jako maska chirurgiczna. Zawór wydechowy wykonany z poliizoprenu zwiększający komfort poprzez odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz. Filtr chirurgiczny stanowi zabezpieczenie przed drobnoustrojami chorobotwórczymi zarówno dla użytkownika jak i jego otoczenia. Maska wyposażona w dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu o stałym stopniu nacisku. Trójpanelowa konstrukcja zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy. Ilość w opakowaniu 8 szt |  |  |  | szt | 800
2 | Maska ochronna respirator FFP3 z zaworem wydechowym. Spełniająca wymogi EN 149:2001 dla klasy filtracji FFP3. Trójwarstwowy filtr elektretowy wykonany z polipropylenu o skuteczności ≥ 99%, o bardzo niskich oporach oddychania. Zawór wydechowy wykonany z poliizoprenu zwiększający komfort poprzez odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz. Maska wyposażona w dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu o stałym stopniu nacisku. Trójpanelowa konstrukcja zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy, pozwalająca na złożenie maski jeśli jest nie używana, możliwość bardzo dobrego dopasowania z okularami i goglami oraz ograniczające możliwości ich zaparowania. Jednostkowe opakowanie hermetyczne. Ilość w opakowaniu 10 szt |  |  |  | szt | 800
3 | Maska ochronna respirator FFP3 Spełniająca wymogi EN 149:2001 dla klasy filtracji FFP3 oraz EN 14683 dla masek chirurgicznych typ IIR. Trójwarstwowy filtr elektretowy wykonany z polipropylenu o skuteczności ≥ 98% oraz bardzo niskich oporach oddychania. Maska wyposażona w dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu o stałym stopniu nacisku. Trójpanelowa konstrukcja zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy, pozwalająca na złożenie maski jeśli jest nie używana, możliwość bardzo dobrego dopasowania z okularami i goglami oraz ograniczające możliwości ich zaparowania. Jednostkowe opakowanie hermetyczne. Ilość w opakowaniu 20 szt |  |  |  | szt | 1000
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 17
Załącznik nr 17 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 17
1 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym, rozmiar 90cmx60cm Zamawiający dopuszcza wysoko chłonny nieprzemakalny podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej i folii PE rozm. 60x90cm |  |  |  | szt | 2760
2 | Osłona radiologiczna – kształt czepka (okrągła) średnica 110/110. Zamawiający dopuszcza osłonę radiologiczną kształtu czepka, średnicy 140cm (okrągła) |  |  |  | szt | 645
3 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. BFE> 99,7%. Gramatura filtra max. 20 g/m2. Pakowane w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, w opakowaniach max. po 50 szt. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R Zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, odporną na przesiąkanie hipoalergiczna, spełniającą normę PN EN: 14683 II , Opakowania po max. 60 szt. |  |  |  | szt | 75600
4 | Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt |  |  |  | szt | 5040
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 18
Załącznik nr 18 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 18
1 | Serweta do zabiegów wszczepienia stymulatora – rozmiar 180x300 cm wyposażona od górnego brzegu w warstwę chłonną trójwarstwową z dwoma otworami 15x12 cm przylepnymi wypełnionymi folia chirurgiczną, od lewego brzegu warstwa przeźroczysta 80x300 cm. Osłona na aparat RTG o średnicy 80cm Worek na stolik Mayo Całość owinięta serwetą z tkaniny nieprzemakalnej 100x150cm Etykieta zawierająca nr lot z możliwością przyklejenia do dokumentacji – 2 szt. |  |  |  | kpl | 500
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 19
Załącznik nr 19 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 19
1 | ZESTAW I - TRACHEOTOMIA- serweta 240 cm x 180 cm z otworem 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą - 1 szt,- serweta na stolik MAYO składana teleskopowo do środka 145 cm x 80 cm - 1 szt ,-taśma medyczna 50 cm x 9 cm - 1 szt. Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej (polipropylen/polietylen) o gramaturze 56 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, odporności na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 75N, chłonność 570%. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. |  |  |  | szt | 100
2 | ZESTAW II - SEPTOPLASTYKA - serweta 210 cm x 150 cm z otworem 6 cm x 8 cm otoczonym taśmą - 1 szt -- serweta na stolik MAYO składana teleskopowo do środka 145 cm x 80 cm - 1 szt - taśma medyczna 50 cm x 9 cm - 1 szt Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej (polipropylen/polietylen) o gramaturze 56 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, odporności na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 75N, chłonność 570%.. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. |  |  |  | szt | 480
3 | ZESTAW III - UCHO, SZYJA - serweta 240 cm x 180 cm z otworem 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą -1 szt - serweta na stolik MAYO składana teleskopowo do środka 145cm x 80 cm - 1 szt - taśma medyczna 50 cm x 9 cm - 1 szt - serweta na stolik instrumentalny 190 cm x 150 cm -1 szt Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej (polipropylen/polietylen) o gramaturze 56 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, odporności na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 75N, chłonność 570%. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. |  |  |  | szt | 80
4 | ZESTAW IV - LARYNGECTOMIA –U/tarczyca - serweta z przylepcem 240 cm x 150 cm i wycięciem U 63cm x 7 cm otoczonym taśmą - 1 szt - serweta z przylepcem 240 cm x 180 cm - 1 szt -serweta na stolik MAYO składana teleskopowo do środka 145cm x 80 cm - 1 szt -taśma medyczna 50 cm x 9 cm - 1 szt -serweta na stolik instrumentalny 190 cm x 150 cm - 1szt-serwetki do rąk z włókniny kompresowej 20 cm x 40 cm - 2 szt Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej (polipropylen/polietylen) o gramaturze 56 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, odporności na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 75N, chłonność 570%. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. |  |  |  | szt | 10
5 | ZESTAW V - SERWET UNIWERSALNYCH - serweta z przylepcem 200 cm x 180 cm - 1 szt - serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90 cm x75 cm - 2 szt - serweta z przylepcem 180 cm x 180 cm - 1 szt -serweta na stolik MAYO składana teleskopowo do środka 145cm x 80 cm - 1 szt - serweta na stolik instrumentalny 190 cm x 150 cm - 1 sztZestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 43 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. |  |  |  | szt | 30
6 | ZESTAW VI - MIGDAŁKI - serweta 210 cm x 150 cm z otworem o średnicy 10 cm bez przylepca, otwór w odległości 75 cm od krótszego boku, pośrodku – 1 szt,-serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, 145cm x 80cm – 1 szt,- taśma medyczna 50 cm x 9 cm - 1 szt,Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej (polipropylen/polietylen) o gramaturze 56 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, odporności na wypychanie na sucho i na mokro 150 kPA, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 75N, chłonność 570%. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, etykietą z dwiema naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, producenta , po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. |  |  |  | szt | 450
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: