Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań gazometrycznych wraz z dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i  kalibratorów oraz podłączenie analizatora do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT dla  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Parametry mierzalne: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, oxymetria: O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2, Bilirubina. | TAK |  |  |
|  | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania analizy: z krwi pełnej; system bezpieczny pobierania próbki z eliminacją skrzepów | TAK |  |  |
|  | Czas pomiaru max 120 s | TAK |  |  |
|  | Prosta komunikacja z aparatem - przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon dotykowych, oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja, bez użycia zewnętrznych kalibratorów | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie poziomów odczynników | TAK |  |  |
|  | Objętość próbki krwi potrzebna do oznaczenia kompletu parametrów BGE+ISE+Hct+GLU+LAC+COOX < 130 ul | TAK |  |  |
|  | Czas „inicjalizacji” kasety odczynnikowej po wymianie do 30 min. | TAK |  |  |
|  | Szacunkowa ilość badań 5000/rok | TAK |  |  |
|  | Połączenie analizatora z systemem informatycznym Asseco na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Połączenie analizatora z systemem informatycznym IT-1000 funkcjonującym u Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę analizatora parametrów krytycznych w przypadku awarii zasilania na min 20 minut. | TAK |  |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. Podłączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii do 24 godzin przez wszystkie dni w roku. | TAK |  |  |
|  | Serwisowanie analizatora parametrów krytycznych na koszt Wykonawcy umowy. | TAK |  |  |
|  | Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, czujniki pomiarowe oraz pojemnik na odpady konfekcjonowane w 3 niezależnie od siebie wymieniane moduły. | TAK |  |  |
|  | W pełni automatyczny i bezobsługowy analizator parametrów krytycznych . | TAK |  |  |

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej to parametry graniczne konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkowało będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr opisać”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: