Załącznik nr 1 do PFU

Oświadczenie o wymaganym

WYPOSAŻENIU SPECJALISTYCZNYM

KOMORA LAMINARNA DO CYTOSTATYKÓW  I.

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane Parametry techniczne

| Lp | Cecha lub parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowane. |
| 2 | Komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami. Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: 1. szerokość max. 1370 mm 2. głębokość max. 840 mm 3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2300 mm Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: 4. szerokość: min. 1250 mm 5. głębokość: min. 580 mm 6. wysokość: min. 600 mm |
| 3 | Zasilanie 230V, 50Hz |
| 4 | Waga max. 350 kg |
| 5 | Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania, ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego |
| 6 | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A) - obudowa z blachy stalowej powleczonej proszkiem |
| 7 | Blat roboczy podzielony na segmenty, zbudowany ze stali szlachetnej: - wymiar całkowity minimum 1250 x 600 mm - wymiar użytkowy (szer. x głęb.) min. 1200 x 440 mm - maksymalny wymiar pojedynczego segmentu 320 x 500 mm - możliwość dezynfekcji w autoklawie, - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤5μm), |
| 8 | Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do min. 400 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej |
| SPOSÓB FILTRACJI |  |
| 9 | System 3-filtrowy HEPA, w tym filtr główny jak bezpośrednio pod blatem roboczym, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany |
| 10 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1 |
| TECHNIKI ZABEZPIECZAJĄCE |  |
| 11 | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego |
| 12 | Podciśnienie ochronne |
| STEROWANIE I MONITOROWANIE |  |
| 14 | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora |
| 15 | Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia -włączania, przełączania i wyłączania - podać sposób |
| 16 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny (,,pracy"), - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) - spoczynkowy ("stand-by") - tryb serwisowy |
| 17 | Prędkość przepływu zgodna z GMP, potwierdzona w certyfikacie przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą |
| 18 | Gniazdka elektryczne 230V w przestrzeni roboczej -minimum 2 (na ścianie tylnej) |
| 19 | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą pokazujący minimum: - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, - temperaturę w przestrzeni roboczej , - wilgotność w przestrzeni roboczej, |
| 20 | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - przepływu wypierającego - stopnia zużycia filtrów HEPA |
| 21 | 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci. |
| ERGONOMIA |  |
| 22 | Możliwość wyboru wysokości blatu roboczego w przedziale 680-950 mm +/-5% na etapie instalacji urządzenia |
| 22a | Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca |
| 23 | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie, nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 600 mm |
| 24 | Pochylona o 10° (± 20%) szyba frontowa |
| 25 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości. |
| 26 | Przedramiona operatora oparte na blacie nie powodują zakłóceń przepływu powietrza w kurtynie (praca bez stosowania podpór na ręce). |
| 27 | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą, muszą być w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej centralnej |
| 28 | Poziom hałasu poniżej 57 dB(A) |
| 29 | Moc oświetlenia w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika w zakresie min. 0-1000 lx |
| 30 | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – minimum USB x 2 sztuki |
| 31 | Zintegrowany monitor min. 21" w formacie 16:9 |
| 32 | Sonda izokinetyczna (1 szt.), zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej - ciągłe monitorowanie cząstek. |
| INNE |  |
| 33 | Certyfikat niezależnej, powszechnie uznanej jednostki notyfikowanej, akredytowanej do certyfikacji, na zgodność z normą DIN 12980:2017-05 jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami z objęciem wszystkich funkcjonalności oferowanej wersji komory |
| 34 | W kalkulacji ceny należy uwzględnić WSZYSTKIE (ewentualne) koszty elementów i czynności związanych z 36 miesięczną eksploatacją komory. |
| 35 | Deklaracja zgodności producenta WE. |
| 36 | Urządzenie energooszczędne, zużycie prądu w trybie praca (prędkość zgodna z GMP) poniżej 300 W/h |
| Gwarancja, serwis |  |
| 37 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.( Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.) |
| 38 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |
| 39 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 40 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 3 dni roboczych. |
| 41 | Każdy dzień przestoju powyżej 3 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 42 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.[ po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)] |
| 43 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 44 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 45 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| 46 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
| 47 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

WYCIĄGI  LABORATORYJNE

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane Parametry techniczne

|  | NABLATOWY WYCIĄG LABORATORYJNY 2 szt. |
| --- | --- |
|  | Parametry techniczne |
|  | Wyciąg nablatowy laboratoryjny, fabrycznie nowy, gwarantujący ochronę pracowników |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne wyciągu: szerokość: 700 mm // 1000 mm głębokość: 600 mm wysokość: 1200 mm Minimalne wymiary wewnętrzne wyciągu: szerokość: 600 mm // 950 mm głębokość: 550 mm wysokość: 600 mm |
|  | Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu |
|  | Wbudowany wentylator o zmiennej mocy obrotów, wydajność min. 500 m3 powietrza/godz |
|  | Filtry: - filtr absolutny HEPA klasy min. H13 - filtr wstępny poliamidowy, zmywalny i/lub filtr węglowy min. 5 kg |
|  | Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji |
|  | Poziom natężenia dźwięku max. 58dB(A) |
|  | Możliwość regulacji siły ciągu przez użytkownika |
|  | Wyciąg wyposażony w: - panel sterowania - siedmiostopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza - licznik czasu działania - wyłącznik oświetlenia - oświetlenie: fluorescencyjne min. 15 W - miernik różnicy ciśnienia |
|  | Waga urządzenia max. 70 kg |
|  | ZGRZEWARKA DO OPADÓW CYTO |
|  | Parametry techniczne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe do szczelnego zgrzewania (zamykania) odpadów cytotoksycznych, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |
|  | Obsługa urządzenia za pomocą pedału nożnego |
|  | Zgrzewarka wyposażona w automatyczny podajnik folii. Możliwość zgrzewania odpadów sekcja po sekcji |
|  | Wymiary urządzenia (zakres): szerokość: 470-480 mm głębokość: 540-550 mm wysokość: 865-1085 mm |
|  | Napięcie znamionowe: 220/230V, 50Hz |
|  | W komplecie starter, po jednej paczce rękawa foliowego (min. 160 m.b.) do każdego urządzenia |

KOMORA LAMINARNA DO CYTOSTATYKÓW  II.

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane Parametry techniczne

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wolnostojąca komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu |  |
|  | Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s+/-20% |  |
|  | Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika |  |
|  | Klasa czystości powietrza - klasa A wg EN GMP |  |
|  | Ilość filtrów - min. dwa, w tym filtr wstępny i filtr absolutny |  |
|  | Filtr HEPA – klasy min. H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 800 Lux |  |
|  | Poziom natężenia dźwięku - max.58 dB(A) |  |
|  | Zasilanie - 230 V, 0,52 kW |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: -szerokość 1340 mm - wysokość 2240 mm -głębokość 710 mm - |  |
|  | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość 1250 mm - wysokość 900 mm - głębokość 625 mm |  |
|  | Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan |  |
|  | Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory |  |
|  | Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków |  |
|  | Elektroniczny panel kontrolno - sterowniczny |  |
|  | Godzinowy licznik czasu pracy komory |  |
|  | Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze |  |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej |  |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE - deklaracja zgodności producenta |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD) – po 1 egz. |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat. |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |
|  | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty |  |

WENTYLOWANA ŚLUZA MATERIAŁOWA

| Lp. | Parametry i funkcje |
| --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok prod. minimum 2017. |
|  | Śluza materiałowa z kompletnym, niezależnym systemem wentylacji wnętrza, wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej |
|  | Praca wentylatora w systemie ciągłym |
|  | Zamek elektromagnetyczny gwarantujący hermetyczne zamknięcie |
|  | Brak możliwości otwarcia obu drzwi równocześnie z dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym w przypadku przerwy w dopływie prądu |
|  | Klasa czystości powietrza nawiewanego do śluzy – klasa B wg EN GMP |
|  | Ilość filtrów - dwa, w tym filtr wstępny i filtr HEPA |
|  | Filtr HEPA – klasa H14 (skuteczność odpylania dla cząstek 0,3 mikrona i większych min. 99,995%) |
|  | Zasilanie - 230 V, 50 Hz |
|  | Śluza materiałowa z montażem i kompletnym podłączeniem |
|  | Wymiary wewnętrzne śluzy: min. 500 mm x 500 mm x 500 mm (szer. x głęb. x wys.) |
| Inne wymagania |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty |
|  | Montaż i uruchomienie urządzenia w cenie oferty. |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzeń – potwierdzone certyfikatem |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego w zakresie wykonywania podstawowych napraw i konserwacji urządzeń – potwierdzone certyfikatem. |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta. |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany elementu lub podzespołu na nowy |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.24 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 6 dni roboczych |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |

Komora laminarna – receptura jałowa

      - Klasa czystości minimum 5 według ISO 14644-1

      - Klasa A według EN GMP

      - Nastołowa

      - Konstrukcja nośna komory wykonana z blachy pomalowanej białą farbą epoksydową

      - Ściany boczne szklane grubość 4mm

      - Blat roboczy ze stali nierdzewnej

      - Wymiary zewnętrzne 1000x600x952 mm

      - Wymiary wewnętrzne 960x540x500 mm

      - Filtr wstępny EU 4

      - Filtr główny HEPA 14

      - Filtr wylotowy HEPA 14

      - Regulator Prędkości nawiewu 0-100%

      - Alarm zbyt niskiej prędkości przepływu – optyczny,akustyczny

      - Oświetlenie 21W

      - Poziom hałasu 54dB

Pierwsze wyposażenie:

Pomieszczenie 1A

- Regał z blachy kwasoodpornej

- Lodówka laboratoryjna 3 sztuki

- Pojemnik na mydło

- Pojemnik na ręczniki papierowe

- Pojemnik na odpady

- Wózek laboratoryjny 2 sztuki

- Krzesła obrotowe 2 sztuki

Pomieszczenie 1

- Szafka medyczna

- Regał z blachy kwasoodpornej

- Blat na nogach laminowany

- Pojemnik na mydło

- Pojemnik na ręczniki papierowe

- Kosz na odpady

- Wózek medyczny 2 sztuki

- Krzesło obrotowe 2 sztuki

Pomieszczenie 2 A

1.	Biurko

2.	Komputer stacjonarny

3.	Regał z blachy kwasoodpornej

4.	Szafka medyczna

5.	Lodówka laboratoryjna

Pomieszczenie 2

1.	Biurko

2.	Komputer stacjonarny

3.	Regał z blachy kwasoodpornej

4.	Szafka medyczna

5.	Lodówka laboratoryjna

6.        Krzesło obrotowe

Pomieszczenie 3 A

1.Taboret laboratoryjny

Pomieszczenie 3

1.Taboret laboratoryjny

Pomieszczenie 4 A

1.Szafka medyczna

2.Ławka

3.Pojemnik na płyn

4.Kosz na odpady

Pomieszczenie 4

1.Szafka medyczna

2.Ławka

3.Pojemnik na płyn

4.Kosz na odpady

Pomieszczenie 5

1.Szafka medyczna

2.Pojemnik na płyn

3.Kosz na odpady

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

......................., dnia ........................ …..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania