Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.47.2018 						            Radom, dnia 05.10.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę łóżek elektrycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.47.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z poliuretanu ze specjalną, obniżoną sekcją pięt – wszystkie komory w jednym kolorze - Prosimy o dopuszczenie komór napełniających się powietrzem i opróżnianych na przemian (co druga) w cyklu regulowanym od 10 do 25 min co 5 min - prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200x85x20 cm - prosimy o odstąpienie od wymogu wypinania pojedynczych komór spod leżącego pacjenta i wyposażeniu w zatyczki, - prosimy o odstąpienie od wymogu uchwytów do mocowania prześcieradła, - prosimy o dopuszczenie zaworu CPR umieszczonego przy pompie (od strony nóg) - prosimy o dopuszczenie max. wagi pompy 3 kg - prosimy o dopuszczenie automatycznej pompy niskociśnieniowej, która samoczynnie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie oraz posiada funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego, funkcją maksymalnego napełnienia wszystkich komór, alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, wyłącznik alarmu dźwiękowego, wskaźnik gotowości materaca do pracy, czteroprzewodowy wąż powietrza zakończony zatyczką, filtr przeciwpyłowy | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | - Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 17 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych o wysokości 13 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm i obniżoną sekcją pięt – wszystkie komory w jednym kolorze - prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200x85x19 cm - Prosimy o dopuszczenie komór napełniających się powietrzem i opróżnianych na przemian (co druga) w cyklu 10 min - prosimy o odstąpienie od wymogu wypinania pojedynczych komór spod leżącego pacjenta i wyposażeniu w zatyczki, - prosimy o odstąpienie od wymogu uchwytów do mocowania prześcieradła, - prosimy o dopuszczenie automatycznej pompy niskociśnieniowej, która samoczynnie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie oraz posiada funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego, funkcją maksymalnego napełnienia wszystkich komór, alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, wyłącznik alarmu dźwiękowego, wskaźnik gotowości materaca do pracy, podwójny wąż powietrza zakończony szybkozłączkami, filtr przeciwpyłowy - prosimy o dopuszczenie system przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 180 kg | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | - Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm i obniżoną sekcją pięt – wszystkie komory w jednym kolorze - Prosimy o dopuszczenie komór napełniających się powietrzem i opróżnianych na przemian (co trzecia) w cyklu regulowanym od 10 do 25 min co 5 min - prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200x85x16 cm - prosimy o odstąpienie od wymogu wypinania pojedynczych komór spod leżącego pacjenta i wyposażeniu w zatyczki, - prosimy o odstąpienie od wymogu uchwytów do mocowania prześcieradła, - prosimy o dopuszczenie zaworu CPR umieszczonego przy pompie (od strony nóg) - prosimy o dopuszczenie max. wagi pompy 3 kg - prosimy o dopuszczenie automatycznej pompy niskociśnieniowej, która samoczynnie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie oraz posiada funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego, funkcją maksymalnego napełnienia wszystkich komór, alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, wyłącznik alarmu dźwiękowego, wskaźnik gotowości materaca do pracy, czteroprzewodowy wąż powietrza zakończony zatyczką, filtr przeciwpyłowy | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | Dot pkt 1, 42, 48, 54, . Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. Czy Zamawiający zrezygnuje tym samym z wymogu opisanego w pkt 60? | Nie |
| 5 | Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością przedłużenia leża o 125mm? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści łóżko maksymalną wysokością leża na poziomi 810mm? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością łatwego ustawienia segmentu pleców pod katem 30o, wyposażone w system kontroli kąta nachylenia, bez automatycznego zatrzymania? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z przechyłami bocznymi 15o w każdą stronę? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją zatrzymania w pozycji zero, podczas przesterowywania leża z jednego przechyłu do drugiego? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 10 | Czy Zamawiający dopuści łózko z funkcją autoregresji 110mm tylko w segmencie pleców? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 11 | Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny bez dotykowego wyświetlacza? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 12 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym umożliwiającym sterowanie wymaganymi w pkt 22 funkcjami za pomocą przycisków membranowych bez podświetlenia, z wydzielonymi strefami, bez wyświetlacza LCD? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 13 | Czy Zamawiający dopuści łóżko które w stanie III – stand by, umożliwia sterowanie jedynie funkcją CPR na panelu centralnym? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 14 | Czy Zamawiający dopuści łózko, w którym wyjście ze stanu stand by następuje po naciśnięciu przyciski aktywacyjnego? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 15 | Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją segmentu podudzia za pomocą mechanizmu rastrowego? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 16 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców wypełnionym lamelami, z możliwością wsunięcia kasety pod materac lub pacjenta? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Czy Zamawiający dopuści łózko z mechaniczną funkcją CPR tylko segmentu pleców? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 18 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema pojedynczymi kołami (koło kierunkowe od strony głowy)? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 19 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami hamulca umieszczonymi w narożnikach od strony nóg? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 20 | Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg? | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 21 | Czy Zamawiający dopuści materac o poniższym opisie? Materac zbudowany z 18 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z nylonu i poliuretanu. Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co trzecia) w stałym cyklu 10 – minutowym, Wysokość materaca 17,5 cm, Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy, Materac o wymiarach 200x86x17,5, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka, Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie pojedynczych komór spod leżącego pacjenta. Na wyposażeniu 2 szt dodatkowych zatyczek, Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku, Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR – podwójny zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., umiejscowiony od strony głowy pacjenta, w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji, Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach. Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej, Na wyposażeniu materaca: węże powietrza zakończone szybkozłączką,-3 zatyczki blokady powietrza, Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie, z panelem sterującym umożliwiającym dokonywanie indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy systemu, z funkcją regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia), funkcją wyboru trybu statycznego i dynamicznego oraz funkcją maksymalnego napełnienia wszystkich komór, posiadająca alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, wyłącznik alarmu dźwiękowego, wskaźnik gotowości materaca do pracy, potrójny wąż powietrza zakończony szybkozłączkami, filtr przeciwpyłowy, oraz zaczepy do zawieszania na ramie łóżka, wydajność pompy nie mniej 8l/min. Waga pompy nie więcej niż 2,5 kg; o głośności max. 45 dB; z możliwością zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni; System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10