Znak: DZP.341.08.2019						       Radom, dnia 14.02.2019r.

Nr kanc. ...............

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac dostosowujących pomieszczenie do instalacji komory laminarnej wraz z zakupem komory laminarnej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa  DZP.341.08.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Dotyczy Załącznik nr 1 do PFU: KOMORA LAMINARNA Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy komorę laminarną niemieckiego producenta o następujących parametrach: - Komora z pionowym przepływem laminarnym zapewniająca optymalną ochronę produktów i materiałów wewnątrz komory roboczej. - Średnia prędkość przepływu 0,4 m/s - Filtry HEPA H14 - Powierzchnia powierzchni roboczej 0,71 m² - Wymiary powierzchni roboczej (szer. x gł. x wys.) 1130x625x650 mm - Wymiary zewnętrzne komory (szer. x gł. x wys.) 1200x760x1870 - Maksymalna szerokość zewnętrzna komory 1200 mm - Szerokość blatu roboczego 1130 mm - Wentylatory min. 2 szt. - Układ sterowania silnikiem wentylatora minimalizujący: zużycie energii, poziom hałasu akustycznego i elektromagnetycznego. - Blat roboczy ze stali nierdzewnej (AISI 304) o grubości min. 1,5 mm - Szyba frontowa ze szkła hartowanego z zawiasami, otwierana za pomocą sprężyn gazowych - Ściany boczne ze szkła hartowanego. - Gniazda elektryczne wewnątrz komory min. 2 szt. - Mikroprocesorowy układ sterowania poprzez panel sterowania z wyświetlaczem LCD. - Poziom światła w strefie roboczej, nie mniej niż 1000 lx - Lampa UV do dezynfekcji komory roboczej. Moc lampy UV min. 30W - Licznik godzin pracy: światła UV, wentylatora, filtra HEPA - Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza w obszarze roboczym - Automatyczny system sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej informujący o zakłóceniu normalnych parametrów podczas pracy - Zasilanie 220-240V, 50 Hz | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Czy Zamawiający dopuści, żeby okres gwarancji został wskazany odrębnie dla prac dostosowujących pomieszczenie (montażowo-budowlanych) oraz dla urządzenia (komory laminarnej). Wykonawca wyjaśnia, iż jest w stanie udzielić dłuższego okresu gwarancji na prace dostosowawcze, jednakże okres gwarancji na dostarczane urządzenia jest ściśle związany z polityką producenta sprzętu (na tę okoliczność Wykonawca nie ma wpływu). | Tak. Zamawiający zmienia treść SIWZ. |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby w ramach kryterium „okres gwarancji (wskazanej w pkt XIII SIWZ) oceniać podany okres gwarancji na prace dostosowujące pomieszczenie, z tym zastrzeżeniem, iż okres gwarancji na dostarczone urządzenie nie będzie mógł być krótszy, niż wymagane 24 miesiące. | Zamawiający zmienia treść SIWZ. |

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (w załączeniu) oraz Rozdział XIII SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie:

XIII. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60 % |
| Gwarancja (G KL) | 20 % |
| Gwarancja (G PD) | 20 % |

- Cena (C) - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.

Punktacja za to kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

C = [Cmin /Co] x 60

gdzie:

| C | Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena " |
| --- | --- |
| Cmin | Najniższa zaoferowana cena ryczałtowa (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ) |
| Co | Cena z oferty rozpatrywanej ryczałtowa (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ), |

Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium -

- kt.

  - Gwarancja  (GKL) na komorę laminarną

    - W kryterium „Gwarancja (GKL)” Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość okresu gwarancji);

    - Za każdy miesiąc gwarancji powyżej 24 miesięcy przyznany zostanie 1 punkt.

    - Okres gwarancji dla komory laminarnej wymagany w SIWZ tj. 24 miesiące – 0 pkt. Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące.

    - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielanej gwarancji krótszej niż 24 miesiące, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP;

    - W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 24 miesięcy;

    - Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego;

    - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji dłuższej niż 44 miesiące, Zamawiający do obliczenia przyznanej punktacji przyjmie 44 miesiące;

    - Maksymalna ilość punków przyznana w kryterium Gwarancja (GKL) dla komory laminarnej to 20 punktów.

  - Gwarancja  (GPD) na prace dostosowujące

    - W kryterium „Gwarancja (GPD)” Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość okresu gwarancji);

    - Za każdy miesiąc gwarancji powyżej 36 miesięcy przyznany zostanie 1 punkt.

    - Okres gwarancji wymagany w SIWZ tj. 36 miesiące – 0 pkt.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż minimalna długość okresu gwarancji wynosi 36 miesiące.

    - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielanej gwarancji i rękojmi krótszej niż 36 miesięcy, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP;

    - W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 36 miesięcy;

    - Wydłużenie okresu gwarancji ponad 36 miesiące, jest równoznaczne z jednoczesnym wydłużeniem okresu rękojmi dla tego zakresu. Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty odbioru końcowego;

    - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi dłuższej niż 56 miesiące, Zamawiający do obliczenia przyznanej punktacji przyjmie 56 miesiące;

    - Maksymalna ilość punków przyznana w kryterium Gwarancja (GPD) dla prac dostosowujących to 20 punktów.

- Całkowita ocena badanej oferty będzie liczona zgodnie z wzorem:

Całkowita ocena oferty	OCENA (O) = (C)+ (GKL)+(GPD)

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą punktację wyliczoną z powyższego wzoru, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów lub oświadczeń, stosownie do treści rozdz. VI ust. 3 SIWZ.

- Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

Ponadto na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert. W związku z czym rozdział X w ust. 2 pkt 11, rozdział XI w ust.  1 i 4  SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

Oferta w postępowaniu na:

## „NA WYKONANIE PRAC DOSTOSOWUJĄCYCH POMIESZCZENIE DO INSTALACJI KOMORY LAMINARNEJ WRAZ Z ZAKUPEM KOMORY LAMINARNEJ

## DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

## SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W ramach Projektu „Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii

oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Projektowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-8041/17-00” 
nr sprawy: DZP.341.08.2019”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 21.02.2019r o godz.10.30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

XI. 	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

    - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom – pok. 62 do dnia 21.02.2019 r. do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 21.02.2019 r. o godzinie 1030.

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12

| Załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341.08.2019 |  |  |
| Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. ul. Juliana Aleksandrowicza 5 26-617 Radom W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: ## „WYKONANIE PRAC DOSTOSOWUJĄCYCH POMIESZCZENIE DO INSTALACJI KOMORY LAMINARNEJ WRAZ Z ZAKUPEM KOMORY LAMINARNEJ ## DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ## SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” |  |  |
| - DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …......................................................................................………………..………………………………………..…………... Wykonawca/Wykonawcy:……..……………………………….………….……….…………….………………………………………....…. …......................................................................................………………..………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………..……..……..……..……………………………………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………................................….... Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: tel./faks …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...… e-mail…………………...............................................……………………………………………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………..………………………………………………………..…………………… |  |  |
| - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA : Oferujemy wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia za cenę w tym: - Za wykonanie prac dostosowujących pomieszczenie do instalacji komory laminarnej wynosi: netto …………………………………………… PLN kwota podatku Vat ………………………..PLN brutto …………………………………………..PLN - Za zakup i dostawę komory laminarnej wynosi: netto …………………………………………… PLN kwota podatku Vat ………………………..PLN brutto …………………………………………..PLN - Łączna ryczałtowa cena oferty tj. suma wszystkich elementów/zakresów zamówienia (a+b) wynosi: netto: ..................................PLN (słownie ............................................................................) kwota podatku VAT: ............................PLN (słownie ..........................................................) brutto: .............................PLN (słownie ................................................................................) Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. |  |  |
| - OKRES GWARANCJI Wykonawca oferuje następujące okresy gwarancji: - na komorę laminarną ……………………… m-cy gwarancji (minimum 24 miesięcy) - na prace dostosowujące ……………………… m-cy gwarancji (minimum 36 miesięcy) |  |  |
| D. OŚWIADCZENIA: - Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; - Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); - Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; - Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... - Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). - Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: Tak * / Nie * (* niepotrzebne skreślić) (wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s. 36). |  |  |
| E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .............................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. tel./fax: .....................................................………..; |  |  |
| - PODWYKONAWCY: Wykonanie zamówienia powierzymy/nie powierzymy * podwykonawcom w części zamówienia dot: L.p.; Nazwa części zamówienia; Nazwa firmy podwykonawcy. Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom 1. 2. |  |
| - Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam(y) na zasobach następujących podmiotów: - ………………………………………… w zakresie …………………………………………………………. - ………………………………………… w zakresie …………………………………………………………. |  |  |
| - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. |  |  |
| - Oświadczam, że zatrudnię na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). |  |  |
| - SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - ........................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................ - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |  |
| ..................................... , dnia .............................. .................................................................................... Podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania |  |  |

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).