Znak: DZP.341.24.2019						       Radom, dnia 18.06.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego – materacy przeciwodleżynowych w ramach infrastruktury szpitalnej dla kardiochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa  DZP.341.24.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Pkt. 1 Prosimy o dopuszczenie materaca będącego wyrobem medycznym klasy I. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie wszystkich komór wykonanych z czystego poliuretanu (w jednej kolorystyce). | ## Zamawiający dopuszcza wszystkie komory w jednej kolorystyce, w pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokości 21 cm. | ## Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pkt 9 Prosimy o dopuszczenie możliwości wypinania komór w sekcji pięt za pomocą zintegrowanych zaworów odcinających. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie zaworu CPR w kolorze żółtym z czerwonym napisem, umieszczonego od strony nóg (na przewodzie powietrznym). | ## Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pkt. 16 Prosimy o: – dopuszczenie dziesięciostopniowej regulacji ciśnienia w komorach w zakresie od 15-40 mmHg - dopuszczenie funkcji maksymalnego napełnienia wszystkich komór – funkcja pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po 20 min. | ## Zamawiający dopuszcza. |
|  | Pkt 21 Prosimy o dopuszczenie wagi materaca do max 12 kg. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12