Centrala: 48  361 30 00				                           Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 48 361 39 00					              tel. 48 361 49 69

Fax:  48 345 11 18, 345 10 43                     			              fax.  48  361 30 23

Adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy DZP.341.32.2019          					Radom, dnia 2019-07-17

- ………………………………

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   zakup sprzętu medycznego – wymiana sprzętów w zakładzie Patomorfologii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.32.2019)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Prosimy o modyfikację zapisów § 11 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §11, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy.” | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zapisów dotyczących opisu kryteriów w punkcie dotyczącym gwarancji. W przypadku zaoferowania gwarancji 48 mcy lub dłuższej Wykonawca powinien otrzymać 10 punktów? | Zamawiający prostuje zapisy pkt. XIII. 2 siwz dotyczące sposobu oceny punktów w kryterium -okres gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt Okres gwarancji 36 miesięcy – 5 pkt Okres gwarancji 48 miesięcy i powyżej – 10 pkt |
| Pytania dotyczą kriostatu |  |  |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 16 półkę szybkiego zamrażania na 23 stoliczki mogącej zamrozić preparat do -35°C, półka zawierająca dodatkowo 4 miejsca do szybkiego zamrażania do temperatury -55°C. | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 22 płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie: Od 1 µm do 100 µm w krokach: Od 1 µm do 10 µm co 1 µm Od 10 µm do 20 µm co 2 µm Od 20 µm do 50 µm co 5 µm Od 50 µm do 100 µm co 10 µm | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 30 stoliczki na preparaty o średnicy 30mm i 20mm | Zamawiający dopuszcza |
| Pytania dotyczą Aparatu do barwienia preparatów i naklejania szkiełek |  |  |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5, urządzenia o głębokości 790mm | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8, 26 stacji odczynnikowych. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 9, 6 stacji myjących bez regulacji strumienia wody z możliwością podłączenia jednego źródła wody. | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 10, 2 stacje załadowcze i 2 stacje wyładowcze | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 11, 5 stacji grzewczych o stałej temperaturze podgrzewania. | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 12, urządzenia z systemem zarządzania odczynnikami umożliwiający zdefiniowanie parametru granicznego dla odczynników: ilość statywów. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 14, koszyków na szkiełka o pojemności 20 szkiełek | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiającemu w poz. 15 chodziło o dostarczenie min. 5 koszyczków do obecnie posiadanej barwiarki tak aby umożliwić zaklejanie preparatów w urządzeniu opisanym w specyfikacji? | Zamawiający wymaga dostarczenia adapterów do posiadanych na wyposażeniu koszyków do barwienia, aby umożliwić włożenie preparatów do naklejarki bez konieczności przekładania zabarwionych preparatów do innego koszyka. |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 19 Zintegrowany dotykowy panel sterowania niebędący odporny na rozpuszczalniki. | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 21 aparatu umożliwiającego uruchomienie kilku niezależnych programów równocześnie z funkcją zapobieganiu kolizji, a co za tym idzie braku konieczności powiadomień. | Zamawiający dopuszcza |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 22 możliwości regulacji czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie od 0 sek. do 59 min. i 59 sek. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
|  | Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 41 urządzenie wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełnienia szkiełek nakrywkowych bez możliwości zaprogramowania z wyprzedzeniem. | Zamawiający dopuszcza |