Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.38.2019 						            Radom, dnia 2019-08-16

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „PRZENOŚNY APARAT USG SERCA” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.38.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie 01. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, którego waga to 7,3 kg? Niewielka różnica nie ma wpływu na mobilność aparatu a co za tym idzie pracę na aparacie | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 2. | Pytanie 02. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, którego wózek posiada następujące parametry: - Videoprinter cyfrowy czarno-biały - Uchwyty na min. 2 głowice i żel do usg - Wbudowany zasilacz aparatu - Złącza USB do przyłączenia peryferiów - Możliwość regulacji wysokości pulpitu z zamontowanym aparatem w zakresie min. 18 cm. - Możliwość pracy zestawu aparat + wózek bez zasilania sieciowego przez min. 45 minut w warunkach sali zabiegowej. - Wbudowany replikator portów umożliwiający przyłączenie min. 3 głowic i ich wybór z menu aparatu. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 3. | Pytanie 03. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1400x1050 pixeli z interaktywnym menu ze wszystkimi funkcjami i parametrami urządzenia a także zapamiętanymi obrazami i klipami z aktywnego badania? | Zamawiający dopuszcza |
| 4. | Pytanie 04. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 6. Czy Zamawiający uzna rozwiązanie za równoważne jeśli oferowany przez naszą firmę wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny posiada standardowe rozwiązanie w postaci kulki. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane dlatego, że ułatwia pracę na aparacie tego typu, przede wszystkim w trakcie wykonywania pomiarów. Tak zwany touchpad jest rozwiązaniem nowym aczkolwiek bardzo rzadko stosowanym ze względu na zbyt niską dokładność w trakcie wykonywania pomiarów. | Zamawiający dopuszcza |
| 5. | Pytanie 05. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada 504 576 cyfrowe kanały przetwarzania? Każdy producent inaczej określa liczbę kanałów przetwarzania natomiast najważniejsza jest subiektywna ocena samego obrazowania. | Zamawiający dopuszcza |
| 6. | Pytanie 06. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada dynamikę systemu na poziomie 170 dB? Każdy producent inaczej określa dynamikę systemu natomiast najważniejsza jest subiektywna ocena samego obrazowania. | Zamawiający dopuszcza |
| 7. | Pytanie 07. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, którego zakres częstotliwości pracy Echokardiografu z głowicami pracującymi z aparatem do 1.0 MHz do 15.0 MHz? W badaniach echokardiograficznych i naczyniowych wykorzystuje się głównie zakres od 1.0 MHz do 12.0 MHz. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 8. | Pytanie 08. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada dysk HDD ale o pojemności 500 GB? Większy dysk pozwoli na przechowywanie większej ilości badań na aparacie. | Zamawiający dopuszcza |
| 9. | Pytanie 09. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 13 i 14. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada pamięć dynamiczną obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania 1000 obrazów a także zapis dopplera spektralnego 30 sekund? W praktyce takie wartości w zupełności wystarczają do codziennej pracy. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 10 | Pytanie 10. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który ma następujące możliwości regulacji na zamrożonych obrazach: - inwersja barw dla kolorowego dopplera, - inwersja linii bazowej w Dopplerze spektralnym, - wygenerowanie lub zmiana obrysu w anatomiczny trybie m-mode, - zmiany mapy koloru w Dopplerze spektralnym. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 11 | Pytanie 11. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 18. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferowany przez naszą firmę wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny, zamiast „Obrazowanie przepływów metodą niedopplerowską z możliwością kodowania kolorem” nasza firma zaproponuje Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. Opcja ta będzie bardziej przydatna w codzienniej pracy niż obecne wymaganie Zamawiającego. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 12. | Pytanie 12. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 20. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferowany przez naszą firmę wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny jest wyposażony w opcję automatycznej optymalizacji obrazu 2D, znacznie poprawiającej obrazowanie i wizualizację na całej głębokości badania a nie tylko przy styku głowicy z ciałem pacjenta? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 13 | Pytanie 13. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który dysponuje prędkością odświeżania 2D 755 obrazów na sekundę? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 14. | Pytanie 14. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który dysponuje prędkością odświeżania Color Doppler 150 obrazów na sekundę? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 15. | Pytanie 15. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada frame rate w Dopplerze Tkankownym na poziomie 150 obrazów na sekundę? Wyższe wartości nie są stosowane w tego typu badaniu | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 16. | Pytanie 16. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 31, 32. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada możliwość rozbudowy o moduł ViewFlex Carth Interface i głowicę cewnikową ViewFlex Xtra ICE przeznaczone do badań naczyniowych wewnątrzsercowych? Jest to równorzędne rozwiązanie dla wymagań Zamawiającego. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 17 | Pytanie 17. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który dysponuje oprogramowaniem wraz z pakietem pomiarowo-obliczeniowym do badań serca przezklatkowych, przezprzełykowych, naczyniowych, transkranialnych, mięśniowo-szkieletowych z możliwością tworzenia własnych wzorów i pomiarów? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 18. | Pytanie 18. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który wyposażony jest w głowicę sektorową o podanych parametrach, zakres częstotliwości od 1.0 MHz do 5.0 MHz, ilość elementów 80, kąt pola skanowania 90 stopni? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 19. | Pytanie 19. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który wyposażony jest w głowicę liniową o podanych parametrach, zakres częstotliwości od 3.0 MHz do 12.0 MHz, ilość elementów akustycznych 320, długość płaszczyzny skanowania 38 mm? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 20. | Pytanie 20. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który posiada możliwość rozbudowy o Adapter ViewFlex Carth Interface? | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 21. | Pytanie 21. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, którego głowica do badań przezprzełykowych posiada następujące parametry: zakres częstotliwości pracy od 2.0 do 8.0 MHz. Ilość elementów 2500, Tryby obrazowania B-mode, M-mode. CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler, Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 22. | Pytanie 22. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 42. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferowany przez naszą firmę wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny posiada możliwość współpracy z zewnętrznym o oprogramowaniem o poniższych parametrach: Aktywne złącze do importu danych/ transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 umożliwiające odbieranie obrazów oraz raportów strukturalnych min. kardiologicznych z urządzeń USG/ECHO oraz systemu PACS. Możliwość pobierania obrazów z PACS-a (funkcja Query/Retrieve) do stacji roboczej. Możliwość jednoczesnego podłączenia do min. 2 echokardiografów. Możliwość edycji raportu i wykonania opisu badania bezpośrednio na komputerze. Analiza obrazów echokardiograficznych tj: moduł do wykonywania pomiarów i obliczeń oraz umożliwiający tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych. Oprogramowanie wyposażone jest również w pakiet kliniczny do pomiarów kardiologicznych w trybie min. 2D, M-mode , PW, CW, TDI. Moduł oprogramowania do analizy obrazów 3D np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca wraz z analizą objętości i frakcji oraz analizą poszczególnych 17 segmentów lewej komory i wyświetlenie analizy w postaci wykresu kołowego. Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle Tracking. Funkcja automatycznego liczenie frakcji (EF) oraz objętości lewej komory i lewego przedsionka. Możliwość rozbudowy: - moduł oprogramowania do zautomatyzowanego wyznaczenia parametrów zastawki mitralnej tzw. modelu geometrycznego - Moduł do analizy IMT - Moduł do analizy trójwymiarowych obrazów płodu z głowic tzw volumetrycznych - Moduł do analizy serca płodu z danych typu STIC - Moduł do analizy obrazów ogólnobrzusznych z kontrastem - Moduł do przeglądania obrazów z aparatu angio RTG | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 23. | Pytanie 23. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ , pkt. 43. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferowany przez naszą firmę wysokiej klasy Aparat Echokardiograficzny jest wyposażony w moduł podręcznej głowicy sektorowej z kolorowym Dopplerem o dwóch prędkościach z regulowaną wielkością bramki Dopplerowskiej, m-modem z zakresem częstotliwości od 1.0 MHz do 4.0 MHz podłączaną do tabletu? Dodatkowe parametry urządzenia to zakres dynamiczny 170 dB, 65 536 cyfrowych kanałów przetwarzania, automatyczna optymalizacja, precyzyjne, automatyczne, ogniskowanie 2D. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
| 24. | Pytanie 24. Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ. Czy Zamawiający będzie wymagał aby Aparat posiadał manipulator kulkowy zamiast Touchpad? Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od tego, które wymaga Zamawiający. Manipulator kulkowy ma zdecydowaną przewagę nad touchpadem przy wykonywaniu pomiarów, które za pomocą kulki można wykonać zdecydowanie szybciej co skraca też zdecydowanie czas badania. | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |