tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.42.2019				                                        		Radom 10.09.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora hematologicznego głównego i zastępczego wraz z dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów  dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.42.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie Wykonawcy | # Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 5 miesięcy od daty dostawy, a krwi kontrolnej z datą ważności minimum 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej z datą ważności minimum 2 miesiące. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dokonuje modyfikacji wzoru umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów. |
|  | Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pakietu startowego odczynników, który wyrównałby straty odczynnikowe powstałe w wyniku instalacji dzierżawionych analizatorów? | Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia pakietu startowego odczynników. |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura dostarczana była w formie elektronicznej, co wynika z braku możliwości dostarczania faktur wraz z towarem lub przed jego dostawą? | Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów. |
|  | Ze względu na to, że analizator hematologiczny zastępczy nie wykonuje oznaczeń retikulocytów, czy Zamawiający potwierdza, że wymaga udziału w kontroli międzynarodowej CBC+DIFF- bez RET – dla zaoferowanego analizatora zastępczego? | Tak, Zamawiający potwierdza i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SIWZ. |

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ. W związku z czym:

- paragraf 7 pkt 12 wzoru umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów otrzymuje brzmienie:

„12.  do dostarczenia przedmiotu dostawy z datą ważności wynoszącą min. 6 miesięcy od daty dostawy, a krwinki wzorcowe z datą ważności wynoszącą minimum 2 miesiące licząc od dnia dostarczenia.”

- paragraf 9 ust. 2 wzoru umowy na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT, 1 dzień przed lub w dniu otrzymania zamówionego Przedmiotu Dostawy. Faktura może być dołączona do Przedmiotu Dostawy, wysłana pocztą tradycyjną (kurierem), wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdl.faktury@wss.com.pl w formacie PDF, lub dostarczona osobiście do kancelarii Zamawiającego. Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą Umowę oraz numer zamówienia o którym mowa w § 10 ust. 1.”

- zmienia się treść załącznika nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań dzierżawionego analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości szczepów – w załączeniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Śródkowska

48 361-32-35

Nr sprawy DZP.341.42.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI SZCZEPÓW

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dzierżawę analizatora hematologicznego  głównego i zastępczego wraz z dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów

dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Kolumnę 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA | Wymogi graniczne/ Sposób oceny | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY GŁÓWNY I ZASTĘPCZY |  |  |  |
|  | Analizatory kompatybilne z analizatorem Sysmex XN-1000 (RET/PLT-F) posiadanym przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, będącym własnością Zamawiającego. Możliwość włączenia analizatora Sysmex XN-1000 (RET/PLT-F) (który jest własnością zamawiającego) - do kontroli międzynarodowej producenta analizatora prowadzonej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (może być prowadzona przez internet) oraz zapewnienie co najmniej raz w roku udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+RET+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku. | TAK |  |
| ANALIZATOR GŁÓWNY |  |  |  |
|  | Analizator hematologiczny fabrycznie nowy lub używany (rok produkcji nie starszy niż 2016), oznaczający minimum 30 parametrów morfologii krwi (w tym rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, możliwość oznaczania retikulocytów), HGB oznaczana w osobnym kanale- niezależnym od WBC. | TAK |  |
|  | Analizator, który w każdym oznaczeniu (również w trybie CBC) oznacza NRBC - erytroblasty wraz z automatyczną korektą liczby WBC. | TAK |  |
|  | Analizator, w którym w trybie CBC+5DIFF oznaczane są dodatkowo niedojrzałe granulocyty z możliwością ich raportowania na wyniku. | TAK |  |
|  | Analizator, w którym jest możliwość oznaczania retikulocytów wraz z ich podziałem na 3 populacje w zależności od stopnia dojrzałości oraz ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg. | TAK |  |
|  | Analizator z możliwością sprawdzenia liczby płytek metodą optyczną – płytki optyczne – parametr z możliwością raportowania na wyniku (np. w przypadku interferencji ze strony mikrocytów lub fragmentocytów). | TAK |  |
|  | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników poza tymi używanymi w morfologii (minimalne oznaczane parametry to RBC, WBC) z możliwością raportowania wyników do systemu komputerowego. | TAK |  |
|  | Analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 100 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. | TAK |  |
|  | Podajnik na minimum 50 próbek oczekujących na oznaczenie z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek. | TAK |  |
|  | Objętość pobieranego materiału nie większa niż 90 ul w trybie manualnym i podajnikowym (w trybie CBC, CBC+DIFF i CBC+RET). | TAK |  |
|  | Analizator z realną oszczędnością odczynnika w przypadku oznaczeń w trybie CBC. Wszystkie odczynniki w pełni bez cyjankowe. | TAK |  |
|  | Minimalne zakresy liniowości dla wybranych parametrów (dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC do min. 440000/ul, RBC do min 8 mln/ul, PLT do min 4 mln/ul. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatora prowadzonej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (może być prowadzona przez internet) oraz zapewnienie co najmniej raz w roku udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+RET+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni włączenie analizatora do systemu komputerowego znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w momencie instalacji analizatora. | TAK |  |
|  | Krew kontrolna na trzech poziomach do kontroli parametrów morfologii krwi obwodowej policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu. | TAK |  |
|  | Analizator posiadający w wyposażeniu: UPS, komputer sterujący analizatorem (wbudowany lub zewnętrzny), monitor LCD do obsługi analizatora, czytniki kodów: wewnętrzny i zewnętrzny, drukarkę laserową czarno- białą. | TAK |  |
| ANALIZATOR ZASTĘPCZY |  |  |  |
|  | Analizator hematologiczny fabrycznie nowy lub używany (rok produkcji nie starszy niż 2016), oznaczający minimum 24 parametry morfologii krwi (w tym rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym), HGB oznaczana w osobnym kanale- niezależnym od WBC. | TAK |  |
|  | Analizator, w którym istniej możliwość sprawdzenia ilości NRBC- erytroblastów. | TAK |  |
|  | Analizator, w którym w trybie CBC+5DIFF oznaczane są dodatkowo niedojrzałe granulocyty z możliwością ich raportowania na wyniku. | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w większości w oparciu o te same odczynniki i krew kontrolną co analizator główny. | TAK |  |
|  | Analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. | TAK |  |
|  | Podajnik na minimum 20 próbek oczekujących na oznaczenie z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek. | TAK |  |
|  | Objętość pobieranego materiału nie większa niż 25 ul w trybie manualnym i podajnikowym (w trybie CBC, CBC+DIFF). | TAK |  |
|  | Analizator z realną oszczędnością odczynnika w przypadku oznaczeń w trybie CBC. Wszystkie odczynniki w pełni bez cyjankowe. | TAK |  |
|  | Minimalne zakresy liniowości dla wybranych parametrów (dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC do min. 440000/ul, RBC do min 8 mln/ul, PLT do min 4 mln/ul. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatora prowadzonej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (może być prowadzona przez internet) oraz zapewnienie co najmniej raz w roku udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej parametrów: CBC+DIFF+ obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni włączenie analizatora do systemu komputerowego znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w momencie instalacji analizatora. | TAK |  |
|  | Analizator posiadający w wyposażeniu: UPS, komputer sterujący analizatorem (wbudowany lub zewnętrzny), monitor LCD do obsługi analizatora, czytniki kodów: wewnętrzny i zewnętrzny, drukarkę laserową czarno- białą. | TAK |  |
|  | Liniowość PLT > 4 mln/ul | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Czas dostawy odczynników | do 5 dni roboczych – 10 pkt od 6 do 7 dni roboczych – 0 pkt |  |
|  | Ilość punktów serwisowych > 7 na terenie Polski | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pamięć analizatorów > 10 000 wyników | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

......................, dn. .........................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

..................................................................