# tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

# tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 49 69

# fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30 23

# e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.49.2019						              Radom, dnia 02.10.2019r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Telefon»

«Fax»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napędów ortopedycznych i kolumny artroskopowej z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.49.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nowszego generacyjnie opartego na technologii 4K zestawu artroskopowego o następujących parametrach

|  | Zestaw artroskopowy z oprzyrządowaniem | ilość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1 wraz z głowicą komery 4K | 1 |
|  | Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px |  |
|  | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS |  |
|  | Skanowanie progresywne |  |
|  | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz |  |
|  | Zoom cyfrowy min. 1,5x |  |
|  | 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej min. 12 funkcji |  |
|  | Obudowa głowicy wykonaną z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna |  |
|  | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu min. 50dB |  |
|  | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg |  |
|  | Głowica wyposażona w coupler ze standardowym podłączeniem do optyk z możliwością blokady obrotu optyki |  |
|  | Konsola kamery, żródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1 |  |
|  | Rozdzielczość sterownika kamey 4K UHD min:3840 x 2160px |  |
|  | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację |  |
|  | Przycisk balansu bieli na urządzeniu |  |
|  | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu |  |
|  | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D |  |
|  | Wejście wideo: 1 x DVI-D |  |
|  | Funkcja Picture in Picture PiP |  |
|  | Funkcja streamingu nażywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem |  |
|  | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) |  |
|  | 1x audio IN, 1x audio OUT, |  |
|  | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 |  |
|  | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s |  |
|  | Złącze wyrównywania potencjałów POAG |  |
|  | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada |  |
|  | Złącze tabletu sterującego |  |
|  | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD |  |
|  | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorystanie łączności bezprzewodowej |  |
|  | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów |  |
|  | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, wporyzator, insuflator oraz okony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć |  |
|  | Źródło Światła LED: |  |
|  | Technologia: LED (zimne źródło światła) |  |
|  | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) |  |
|  | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W |  |
|  | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów |  |
|  | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw:min. 70 CRI |  |
|  | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego |  |
|  | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus. |  |
|  | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) |  |
|  | Archiwizator medyczny |  |
|  | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 100 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). |  |
|  | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego |  |
|  | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu |  |
|  | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio |  |
|  | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, iPad, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania |  |
|  | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji |  |
|  | Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym |  |
|  | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim |  |
|  | Przekątna ekranu min. 10 cali rozdzielczość min. 1920x1200px |  |
|  | Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej konsoli |  |
|  | Możliwość ustawienia profili chirurgów z paramtrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu |  |
|  | Możliwośc ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źróła światła |  |
|  | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania |  |
|  | Monitor medyczny endoskopowy FullHD32 cale – 1 sztuka | 1 |
|  | Rozmiar monitora min. 32 cale |  |
|  | Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji |  |
|  | Format obrazu 16:9 |  |
|  | Wielkość plamki max. 0,18mm |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1920x1080px |  |
|  | Obsługa kolorów min. 16,7Mln. Kolorów (8Bit) |  |
|  | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo |  |
|  | Jasność min. 400cd/m² |  |
|  | Współczynnik kontrastu min. 1300:1 |  |
|  | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem |  |
|  | Wejścia wideo:1 x DVI, 1x component, 1 x optyczne DVI, 1x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x composite video , 1 x S-Video |  |
|  | Wyjście wideo: 1 x DVI, 1 x S-Video, 1x composite video, 1x 3G-SGI |  |
|  | Waga monitora max. 13 kg |  |
| 3 | Wózek artroskopowy - 1 szt | 1 |
|  | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód |  |
|  | Wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą |  |
|  | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szyfladą |  |
|  | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasialania |  |
|  | Nośność półek bez wysuwania min. 45 kg |  |
|  | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia (min. 6 szt każdego) |  |
|  | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia |  |
|  | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowegoo uziemienia |  |
|  | Wózek wyposażony w ruchomę ramię do montażu tableta sterującego |  |
|  | Centralne montowane ruchome ramie obrotowe, z min. Dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w róznych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 32 cale |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery |  |
|  | Uchwyt na płyny infuzyjne |  |
|  | Uchwyt na przełącznik nożny |  |
|  | Zacisk do drenów dobowych |  |
| 4 | Konsola do waporyzacji bipolarnej – 1 szt | 1 |
|  | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej |  |
|  | Zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra |  |
|  | Sterowanie poprzez dotykowy ekran LCD |  |
|  | Moc wyjściowa cięcia min. 390W |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W |  |
|  | Praca w systemi bipolarnym |  |
|  | Możliwość podłączeni sterownika nożnego |  |
|  | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem |  |
|  | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu mocy lub ze sterownika nożnego |  |
|  | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem |  |
|  | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego |  |
| 5 | Konsola do obsługi shavera - 1 szt | 1 |
|  | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych |  |
|  | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej |  |
|  | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie |  |
|  | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy,efektywny, agresywny |  |
|  | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy |  |
|  | Parametry pracy shavera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; oscylacja min. 3000 obr./min. |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |
|  | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym |  |
| 6 | Uchwyt Shavera -2 szt | 2 |
|  | Rękojeść shavera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym |  |
|  | Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK |  |
|  | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź zmetalowych przycisków na rękojeści |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach |  |
|  | Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. |  |
|  | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera za pomocą przycisków |  |
|  | Regulacja ssania od 0 do 100%, |  |
|  | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań. |  |
|  | Współpraca uchwytu z ostrzam i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 5,85 mm |  |
|  | Długość kabla zasilającego min. 4,5m |  |
|  | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera |  |
| 7 | Pompa artroskopowa dwurolkowa - szt 1 | 1 |
|  | Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanymi programami tematycznymi min. Staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy, małe stawy |  |
|  | Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min. |  |
|  | Regulacja ciśnieia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym |  |
|  | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”, |  |
|  | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% |  |
|  | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. |  |
|  | Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub łączonego do pompy i shavera |  |
|  | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy pompy w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego |  |
|  | Możliwość użycia drenów jednorazowy lub drenów dobowych z drenami jednorazowymi pacjenta, oraz drenów odpływowych |  |
|  | Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli |  |
|  | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym |  |
|  | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie |  |
|  | Ustawianie odsysania na kaniuli min. 3 poziomy : w zakresie 50-200ml/min |  |
|  | Ustawiania odsysania na shaverze min. 3 poziomy w zakresie 150-700ml/min |  |
| 8 | Optyka artroskopowa z kaniulą i obturatorem – 1 zestaw (w skład zestawu wchodzi ) | 1 zestaw |
|  | Optyka artroskopowa 4K kat widzenia 30°, średnica 4,0 mm, długość min. 152,5 mm, |  |
|  | Płaszcz artroskopowy szybko przepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem. |  |
|  | Światłowód w przeziernej osłonie o średnicy 5 mm i długości 270 cm z zakończeniem i tylu WOLF, |  |
|  | Pojemnik na sterylizację optyki - metalowy |  |
| 9 | Narzędzia kolanowe |  |
|  | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny duży WideBiter Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr. 2,75mm. Szerokość części pracującej 2,8mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt |  |
|  | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny duży WideBiter Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr 3,4mm. Szerokość części pracującej 3,5mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 2 szt |  |
|  | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny wąski Slender Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr. 2,75mm. Szerokość części pracującej 0,7mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt |  |
|  | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny wąski Slender Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr 3,4mm. Szerokość części pracującej 0,79 mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt |  |
|  | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny wąski Slender Punch końcówka prosta, trzon zakrzywiony 15 stopni , śr 3,4mm. Szerokość części pracującej 0,79 mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt |  |
|  | Nożyczki artroskopowe ząbkowane autoklawowalny, końcówka prosta, trzon prosty, Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących – 2 szt |  |
|  | Nożyczki artroskopowe ząbkowane autoklawowalny, końcówka wygięta w lewo, trzon prosty, Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących – 1 szt |  |
|  | Nożyczki artroskopowe ząbkowane autoklawowalny, końcówka wygięta w prawo, trzon prosty, Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących – 1 szt |  |
|  | Chwytak artroskopowy BLUNT Grasper autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta uchwyt samozwalniajacy , śr.3,4 mm. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt |  |
|  | Chwytak artroskopowy BLUNT Grasper autoklawowalny , trzon prosty,końcówka prosta uchwyt samozwalniajacy , śr.4,2 mm. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt |  |
|  | Haczyk artroskopowy długości trzonu 150 mm,długości końcówki pracującej 3,4 mm, końcówka trzonka wyskalowana miarka z oznaczeniem 5,0 mm – 1 szt |  |
|  | Haczyk artroskopowy długości trzonu 150 mm, długości końcówki pracującej 5,4 mm, 1 szt |  |
| 10 | Narzędzia Barkowe |  |
|  | Chwytak artroskopowy typu manipulator do szwów autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta ruchoma górna bransza śr. trzonu 3,4mm. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt |  |
|  | Chwytak artroskopowy Rotator Cuff Grasper autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta ruchoma górna bransza uchwyt samozwalniajacy , śr.4,2 m. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt |  |
|  | Narzędzie artroskopowe typu Crochet HOOK autoklawowalny - 1 szt |  |
|  | Narzędzie artroskopowe – popychacz węzłów autoklawowalny – 1 szt |  |
|  | Obcinak szwów- spychacz węzła autoklawowalny , zamkniety do nieci #2 i #5, śr. Trzon prosty srednica 4,2 mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ.

## Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ i zmienia termin składania ofert. W związku z czym rozdz.: X pkt 2.1.10, rozdz. XI pkt 1 i 4 SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie:

## Rozdział X pkt 2.1.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

„ Oferta w postępowaniu na dostawę napędów ortopedycznych

i kolumny artroskopowej z wyposażeniem”

nr sprawy: DZP.341.49.2019”

NIE OTWIERAĆ  przed dniem  07.10.2019r o godz. 1030

Część ……..

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

## Rozdział XI pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 62 do dnia 07.10.2019r do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

## Rozdział XI pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 07.10.2019r. o godzinie 1030.

## Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

## Z poważaniem,

## Sprawę prowadzi:

Agnieszka Sułowska

tel. 48 361-39-12

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napędów ortopedycznych i kolumny artroskopowej z wyposażeniem

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Rok produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne/ Sposób oceny | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolumna artroskopowa z wyposażeniem – szt. 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2018, fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3’’ wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |  |
| 3. | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski | TAK |  |  |
| 4. | Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7 | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość przypisania 2 funkcji każdemu przyciskowi (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie do 10 funkcji | TAK |  |  |
| 6. | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |  |
| 7. | Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy | TAK |  |  |
| 8. | Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu. | TAK |  |  |
| 9. | Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzielczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 1280x720p umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera. | TAK |  |  |
| 10. | System skanujący : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz) | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | TAK |  |  |
| 12. | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK |  |  |
| 13. | wbudowane programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK |  |  |
| 14. | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe | TAK |  |  |
| 15. | Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt. | TAK |  |  |
| 16. | Wyjście analogowe S-Video | TAK |  |  |
| 17. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |  |
| 18. | Zoom cyfrowy 1,8x | TAK |  |  |
| 19. | Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4, | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
| 22. | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. | TAK |  |  |
| 23. | Waga obiektywu - 0,226 kg +/- 0,05 kg | TAK |  |  |
| 24. | Waga głowica kamery - 0,680 kg +/- 0,05 kg | TAK |  |  |
| 25. | Waga konsoli kamery - 6,0 kg +/- 0,2 kg | TAK |  |  |
| 26. | Przewód głowicy kamery - długość min 3m | TAK |  |  |
| 27. | Wymiary konsoli kamery: 31,8cm szer.x10,2 cm wys. X 38,7 cm głęb, +/- 0,2 cm | TAK |  |  |
| Źródło światła LED 1 szt. |  |  |  |  |
| 28. | Moc żarówki LED 240W | TAK |  |  |
| 29. | Żywotność min. 60000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 30. | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |  |
| 31. | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |  |
| 32. | Tryb gotowości standby | TAK |  |  |
| 33. | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 34. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |  |
| 35. | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |  |
| 36. | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |  |
| 37. | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |  |
| 38. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
| 39. | Światłowód autoklawowalny, średnica 5mm, długość min. 3m - 2szt. | TAK |  |  |
| 40. | Zakres światłowodów od2 mm do 6,5mm | TAK |  |  |
| 41. | Wymiary: 31,8 cm szer, x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb. +/- 0,2 cm | TAK |  |  |
| 42. | Waga 7,3 kg +/- 0,2 kg | TAK |  |  |
| 43. | źródło światła kompatybilne z posiadanymi przez szpital światłowodami | TAK |  |  |
| Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi 1 szt. |  |  |  |  |
| 44. | uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK |  |  |
| 45. | wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) | TAK |  |  |
| 46. | Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 47. | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK |  |  |
| 48. | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK |  |  |
| 49. | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK |  |  |
| 50. | współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3 | TAK |  |  |
| 51. | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |  |
| 52. | zapis dźwięku i komentarzy głosowych | TAK |  |  |
| 53. | Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu | TAK |  |  |
| 54. | Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota | TAK |  |  |
| 55. | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK |  |  |
| 56. | Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK |  |  |
| 57. | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | TAK |  |  |
| 58. | Wejścia wideo: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080 | TAK |  |  |
| 59. | Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I) | TAK |  |  |
| 60. | Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł | TAK |  |  |
| 61. | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK |  |  |
| 62. | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK |  |  |
| 63. | Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu | TAK |  |  |
| 64. | Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość) | TAK |  |  |
| 65. | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK |  |  |
| 66. | Moduł obsługi DICOM | TAK |  |  |
| 67. | Pilot zdalnego sterowania urządzeniami | TAK |  |  |
| 68. | Możliwość głosowego sterowania urządzeniami | TAK |  |  |
| 69. | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK |  |  |
| 70. | Możliwość zapisania min. 500 przypadków | TAK |  |  |
| 71. | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK |  |  |
| 72. | Obsługa Wifi | TAK |  |  |
| 73. | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK |  |  |
| 74. | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK |  |  |
| 75. | Masa całkowita: 10,2kg +/- 0,5kg | TAK |  |  |
| 76. | Wymiary: 31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.) +/- 0,5 cm | TAK |  |  |
| Medyczny monitor 1 szt. |  |  |  |  |
| 77. | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 | TAK |  |  |
| 78. | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha | TAK |  |  |
| 79. | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | TAK |  |  |
| 80. | Rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm | TAK |  |  |
| 81. | Jasność: 500 cd/m2 | TAK |  |  |
| 82. | Kontrast: 1400:1 | TAK |  |  |
| 83. | Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz | TAK |  |  |
| 84. | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |  |
| 85. | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK |  |  |
| 86. | 5 trybów skalowania obrazu | TAK |  |  |
| 87. | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) | TAK |  |  |
| 88. | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |  |
| 89. | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |  |
| 90. | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK |  |  |
| 91. | Możliwość zablokowania przycisków | TAK |  |  |
| 92. | synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | TAK |  |  |
| 93. | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK |  |  |
| 94. | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK |  |  |
| 95. | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |  |
| 96. | Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | TAK |  |  |
| 97. | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |  |
| 98. | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 9 specjalności | TAK |  |  |
| 99. | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 4 efekty. | TAK |  |  |
| 100. | Wejścia.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | TAK |  |  |
| 101. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i przyciski na panelu przednim | TAK |  |  |
| 102. | Zużycie energii: 35-65W | TAK |  |  |
| 103. | Wymiary: 660,4 mm× 442mm × 86,4 mm (szerokość × wysokość × głębokość) +/-0,5mm | TAK |  |  |
| 104. | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK |  |  |
| 105. | Waga: 8,6 kg +/-0,5kg | TAK |  |  |
| 106. | Osłona monitora wykonana z przeźroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK |  |  |
| Wózek aparaturowy z atestem medycznym 1 szt. |  |  |  |  |
| 107. | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |  |
| 108. | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK |  |  |
| 109. | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK |  |  |
| 110. | W komplecie/ zestawie: | TAK |  |  |
| 111. | uchwyt do światłowodu | TAK |  |  |
| 112. | uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |  |
| 113. | możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK |  |  |
| 114. | wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |  |
| 115. | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |  |
| 116. | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK |  |  |
| 117. | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min 300 mm | TAK |  |  |
| 118. | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK |  |  |
| 119. | 4 antystatyczne koła skrętne Ø120-130 mm, min 2 z hamulcem | TAK |  |  |
| 120. | Transformator separacyjny min. 2kVA | TAK |  |  |
| Konsola ostrza rotacyjnego z funkcją ssania i waporyzacji 1 szt. |  |  |  |  |
| 121. | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | TAK |  |  |
| 122. | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy | TAK |  |  |
| 123. | Funkcja modulacji siły cięcia | TAK |  |  |
| 124. | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy | TAK |  |  |
| 125. | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm | TAK |  |  |
| 126. | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem | TAK |  |  |
| 127. | Elektrody jednoczęściowe | TAK |  |  |
| 128. | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | TAK |  |  |
| 129. | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) | TAK |  |  |
| 130. | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) | TAK |  |  |
| 131. | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę | TAK |  |  |
| 132. | Możliwość podłączenia noża artroskopowego | TAK |  |  |
| 133. | Automatyczne rozpoznawanie noża przez konsolę - dobór optymalnych nastaw | TAK |  |  |
| 134. | Jednorazowe ostrza noża o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) | TAK |  |  |
| 135. | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | TAK |  |  |
| 136. | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia | TAK |  |  |
| 137. | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, noża i sterownika nożnego | TAK |  |  |
| 138. | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | TAK |  |  |
| 139. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
| 140. | Konsola kompatybilna z rękojeściami noża posiadanymi przez Szpital | TAK |  |  |
| Uchwyt noża 2 szt |  |  |  |  |
| 141. | Uchwyt noża automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy | TAK |  |  |
| 142. | Zakres obrotów maksymalnych noża do 12000 obr/min, oscylacje do 3000 cykli/min | TAK |  |  |
| 143. | Programowalne przyciski na uchwycie | TAK |  |  |
| 144. | Regulacja ssania 0-100% | TAK |  |  |
| 145. | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania, wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |  |
| 146. | Współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie 2,0mm – 5,5mm. Średnica ostrza kodowana kolorem. | TAK |  |  |
| 147. | Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem | TAK |  |  |
| 148. | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |  |
| Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem- 1 Szt. |  |  |  |  |
| 149. | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |  |
| 150. | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK |  |  |
| 151. | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | TAK |  |  |
| 152. | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | TAK |  |  |
| 153. | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, noża i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | TAK |  |  |
| 154. | Możliwość podłączenia kaset dziennych | TAK |  |  |
| 155. | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 160 stopni, przekątna 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy | TAK |  |  |
| 156. | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK |  |  |
| 157. | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
| 158. | Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | TAK |  |  |
| 159. | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | TAK |  |  |
| 160. | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | TAK |  |  |
| 161. | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg | TAK |  |  |
| 162. | Dokładność pomiaru ciśnienie ≤ 1% | TAK |  |  |
| 163. | Możliwość zintegrowania pompy z nożem, waporyzatorem | TAK |  |  |
| 164. | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10% | TAK |  |  |
| 165. | Funkcja opróżniania stawu | TAK |  |  |
| 166. | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | TAK |  |  |
| 167. | Zestaw kaset w torze napływu i odpływu – (opakowanie - 10 szt) | TAK |  |  |
| Optyka artroskopowa z kaniulą i obturatorem 1 zestaw |  |  |  |  |
| 168. | Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli | TAK |  |  |
| 169. | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 135-145mm + pojemnik do sterylizacji z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
| Narzędzia kolanowe |  |  |  |  |
| 170. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 2,7 mm, autoklawowalne kleszcze typu 0⁰ Straight Big Bite Punch- 1 szt. | TAK |  |  |
| 171. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu 0⁰ Straight Big Bite Punch- 2 szt. | TAK |  |  |
| 172. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 2,7 mm, autoklawowalne kleszcze typu wąski odgryzacz do tkanek miękkich- 1 szt. | TAK |  |  |
| 173. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu wąski odgryzacz do tkanek miękkich- 1 szt. | TAK |  |  |
| 174. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu wąski odgryzacz do tkanek miękkich zakrzywione pod górę 15⁰- 1 szt. | TAK |  |  |
| 175. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu nożyczki haczykowate proste- 2szt | TAK |  |  |
| 176. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu nożyczki haczykowate zagiete w lewo-1 szt | TAK |  |  |
| 177. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu nożyczki haczykowate zagiete w prawo-1 szt | TAK |  |  |
| 178. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 3,4 mm, autoklawowalne kleszcze typu chwytak do tkanek (120 mm)- 1 szt. | TAK |  |  |
| 179. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, 4,0 mm, autoklawowalne kleszcze typu chwytak do tkanek (120 mm)- 1 szt. | TAK |  |  |
| 180. | Artroskopowy haczyk 3,0 mm- 1 szt. | TAK |  |  |
| 181. | Artroskopowy haczyk 5,0 mm- 1 szt. | TAK |  |  |
| Narzędzia barkowe |  |  |  |  |
| 182. | Narzędzie artroskopowe typu manipulator do szwów umożliwiające w łatwy sposób podawanie szwów – 1 szt. | TAK |  |  |
| 183. | Narzędzie artroskopowe typu chwytak do tkanek (bransza górna ruchoma) z cięgnem zewnętrznym i z blokadą w postaci mechanizmu zapadkowego.- 1 szt. | TAK |  |  |
| 184. | Narzędzie artroskopowe typu hak rodzaju Crochet dedykowane do odzyskiwania/naprawiania szwów bezpośrednio w stawie. – 1 szt. | TAK |  |  |
| 185. | Narzędzie artroskopowe typu manipulator węzłów dedykowane do przepychania węzłów w stawie- 1 szt. | TAK |  |  |
| 186. | Narzędzie artroskopowe typu obcinacz do węzłów z możliwością dopchnięcia węzła przed obcięciem z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym cięciem.- 1 szt. | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZAOFEROWANIE

KOLUMNY ARTROSKOPOWEJ Z WYPOSAŻENIEM

O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napędów ortopedycznych i kolumny artroskopowej z wyposażeniem

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Rok produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne/ Sposób oceny | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolumna artroskopowa z wyposażeniem – szt. 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2018, fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2. | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1 wraz z głowicą kamery 4K 1 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px – 1 szt. | TAK |  |  |
| 4. | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | TAK |  |  |
| 5. | Skanowanie progresywne | TAK |  |  |
| 6. | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz | TAK |  |  |
| 7. | Zoom cyfrowy min. 1,5x | TAK |  |  |
| 8. | 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej min. 12 funkcji | TAK |  |  |
| 9. | Obudowa głowicy wykonaną z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna | TAK |  |  |
| 10. | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca | TAK |  |  |
| 11. | Stosunek sygnału do szumu min. 50dB | TAK |  |  |
| 12. | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg | TAK |  |  |
| 13. | Głowica wyposażona w coupler ze standardowym podłączeniem do optyk z możliwością blokady obrotu optyki | TAK |  |  |
| 14. | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1 – 1 szt. | TAK |  |  |
| 15. | Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min:3840 x 2160px | TAK |  |  |
| 16. | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację | TAK |  |  |
| 17. | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | TAK |  |  |
| 18. | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | TAK |  |  |
| 19. | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D | TAK |  |  |
| 20. | Wejście wideo: 1 x DVI-D | TAK |  |  |
| 21. | Funkcja Picture in Picture PiP | TAK |  |  |
| 22. | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | TAK |  |  |
| 23. | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) | TAK |  |  |
| 24. | 1x audio IN, 1x audio OUT, | TAK |  |  |
| 25. | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 | TAK |  |  |
| 26. | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s | TAK |  |  |
| 27. | Złącze wyrównywania potencjałów POAG | TAK |  |  |
| 28. | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada | TAK |  |  |
| 29. | Złącze tabletu sterującego | TAK |  |  |
| 30. | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | TAK |  |  |
| 31. | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD | TAK |  |  |
| 32. | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | TAK |  |  |
| 33. | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | TAK |  |  |
| 34. | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa | TAK |  |  |
| 35. | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB | TAK |  |  |
| 36. | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, wporyzator, insuflator oraz okony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | TAK |  |  |
| 37. | Źródło Światła LED – 1 szt.: | TAK |  |  |
| 38. | Technologia: LED (zimne źródło światła) | TAK |  |  |
| 39. | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) | TAK |  |  |
| 40. | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | TAK |  |  |
| 41. | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów | TAK |  |  |
| 42. | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna | TAK |  |  |
| 43. | Wskaźnik oddawania barw: min. 70 CRI | TAK |  |  |
| 44. | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK |  |  |
| 45. | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus. | TAK |  |  |
| 46. | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | TAK |  |  |
| 47. | Archiwizator medyczny - 1 szt. | TAK |  |  |
| 48. | Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 100 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 | TAK |  |  |
| 49. | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). | TAK |  |  |
| 50. | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | TAK |  |  |
| 51. | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu | TAK |  |  |
| 52. | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio | TAK |  |  |
| 53. | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, iPad, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania | TAK |  |  |
| 54. | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji | TAK |  |  |
| 55. | Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym – 1 szt. | TAK |  |  |
| 56. | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim | TAK |  |  |
| 57. | Przekątna ekranu min. 10 cali rozdzielczość min. 1920x1200px | TAK |  |  |
| 58. | Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej konsoli | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | TAK |  |  |
| 60. | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | TAK |  |  |
| 61. | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | TAK |  |  |
| 62. | Monitor medyczny endoskopowy FullHD32 cale – 1 sztuka | TAK |  |  |
| 63. | Rozmiar monitora min. 32 cale | TAK |  |  |
| 64. | Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji | TAK |  |  |
| 65. | Format obrazu 16:9 | TAK |  |  |
| 66. | Wielkość plamki max. 0,18mm | TAK |  |  |
| 67. | Rozdzielczość ekranu: min. 1920x1080px | TAK |  |  |
| 68. | Obsługa kolorów min. 16,7Mln. Kolorów (8Bit) | TAK |  |  |
| 69. | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | TAK |  |  |
| 70. | Jasność min. 400cd/m² | TAK |  |  |
| 71. | Współczynnik kontrastu min. 1300:1 | TAK |  |  |
| 72. | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | TAK |  |  |
| 73. | Wejścia wideo:1 x DVI, 1x component, 1 x optyczne DVI, 1x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x composite video , 1 x S-Video | TAK |  |  |
| 74. | Wyjście wideo: 1 x DVI, 1 x S-Video, 1x composite video, 1x 3G-SGI | TAK |  |  |
| 75. | Waga monitora max. 13 kg | TAK |  |  |
| 76. | Wózek artroskopowy - 1 szt | TAK |  |  |
| 77. | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód | TAK |  |  |
| 78. | Wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą | TAK |  |  |
| 79. | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | TAK |  |  |
| 80. | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | TAK |  |  |
| 81. | Nośność półek bez wysuwania min. 45 kg | TAK |  |  |
| 82. | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia (min. 6 szt każdego) | TAK |  |  |
| 83. | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK |  |  |
| 84. | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | TAK |  |  |
| 85. | Wózek wyposażony w ruchome ramię do montażu tableta sterującego | TAK |  |  |
| 86. | Centralne montowane ruchome ramie obrotowe, z min. dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 32 cale | TAK |  |  |
| 87. | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |  |
| 88. | Uchwyt na płyny infuzyjne | TAK |  |  |
| 89. | Uchwyt na przełącznik nożny | TAK |  |  |
| 90. | Zacisk do drenów dobowych | TAK |  |  |
| 91. | Konsola do waporyzacji bipolarnej – 1 szt | TAK |  |  |
| 92. | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej | TAK |  |  |
| 93. | Zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra | TAK |  |  |
| 94. | Sterowanie poprzez dotykowy ekran LCD | TAK |  |  |
| 95. | Moc wyjściowa cięcia min. 390W | TAK |  |  |
| 96. | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W | TAK |  |  |
| 97. | Praca w systemie bipolarnym | TAK |  |  |
| 98. | Możliwość podłączeni sterownika nożnego | TAK |  |  |
| 99. | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | TAK |  |  |
| 100. | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu mocy lub ze sterownika nożnego | TAK |  |  |
| 101. | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | TAK |  |  |
| 102. | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | TAK |  |  |
| 103. | Konsola do obsługi shavera - 1 szt | TAK |  |  |
| 104. | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych | TAK |  |  |
| 105. | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | TAK |  |  |
| 106. | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK |  |  |
| 107. | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie | TAK |  |  |
| 108. | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny | TAK |  |  |
| 109. | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | TAK |  |  |
| 110. | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 111. | Parametry pracy shavera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; oscylacja min. 3000 obr./min. | TAK |  |  |
| 112. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |  |
| 113. | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | TAK |  |  |
| 114. | Uchwyt Shavera -2 szt | TAK |  |  |
| 115. | Rękojeść shavera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym | TAK |  |  |
| 116. | Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK | TAK |  |  |
| 117. | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź z metalowych przycisków na rękojeści | TAK |  |  |
| 118. | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach | TAK |  |  |
| 119. | Obroty prawo/lewo: min. 8000 obr./min, oscylacja: min. 3000 osc/min. | TAK |  |  |
| 120. | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | TAK |  |  |
| 121. | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera za pomocą przycisków | TAK |  |  |
| 122. | Regulacja ssania od 0 do 100%, | TAK |  |  |
| 123. | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań. | TAK |  |  |
| 124. | Współpraca uchwytu z ostrzami i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 5,85 mm | TAK |  |  |
| 125. | Długość kabla zasilającego min. 4,5m | TAK |  |  |
| 126. | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera | TAK |  |  |
| 127. | Pompa artroskopowa dwurolkowa - szt 1 | TAK |  |  |
| 128. | Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanymi programami tematycznymi min. Staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy, małe stawy | TAK |  |  |
| 129. | Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min. | TAK |  |  |
| 130. | Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg | TAK |  |  |
| 131. | Monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 132. | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”, | TAK |  |  |
| 133. | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | TAK |  |  |
| 134. | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. | TAK |  |  |
| 135. | Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub łączonego do pompy i shavera | TAK |  |  |
| 136. | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy pompy w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | TAK |  |  |
| 137. | Możliwość użycia drenów jednorazowy lub drenów dobowych z drenami jednorazowymi pacjenta, oraz drenów odpływowych | TAK |  |  |
| 138. | Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli | TAK |  |  |
| 139. | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym | TAK |  |  |
| 140. | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | TAK |  |  |
| 141. | Ustawianie odsysania na kaniuli min. 3 poziomy : w zakresie 50-200ml/min | TAK |  |  |
| 142. | Ustawiania odsysania na shaverze min. 3 poziomy w zakresie 150-700ml/min | TAK |  |  |
| 143. | Optyka artroskopowa z kaniulą i obturatorem – 1 zestaw (w skład zestawu wchodzi ) | TAK |  |  |
| 144. | Optyka artroskopowa 4K kat widzenia 30°, średnica 4,0 mm, długość min. 152,5 mm, | TAK |  |  |
| 145. | Płaszcz artroskopowy szybko przepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem. | TAK |  |  |
| 146. | Światłowód w przeziernej osłonie o średnicy 5 mm i długości 270 cm z zakończeniem i tylu WOLF, | TAK |  |  |
| 147. | Pojemnik na sterylizację optyki - metalowy | TAK |  |  |
| 148. | Narzędzia kolanowe | TAK |  |  |
| 149. | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny duży WideBiter Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr. 2,75mm. Szerokość części pracującej 2,8mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt | TAK |  |  |
| 150. | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny duży WideBiter Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr 3,4mm. Szerokość części pracującej 3,5mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 2 szt | TAK |  |  |
| 151. | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny wąski Slender Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr. 2,75mm. Szerokość części pracującej 0,7mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt | TAK |  |  |
| 152. | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny wąski Slender Punch końcówka prosta, trzon prosty, śr 3,4mm. Szerokość części pracującej 0,79 mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt | TAK |  |  |
| 153. | Odgryzacz łąkotkowy autoklawowalny wąski Slender Punch końcówka prosta, trzon zakrzywiony 15 stopni , śr 3,4mm. Szerokość części pracującej 0,79 mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. – 1 szt | TAK |  |  |
| 154. | Nożyczki artroskopowe ząbkowane autoklawowalny, końcówka prosta, trzon prosty, Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących – 2 szt | TAK |  |  |
| 155. | Nożyczki artroskopowe ząbkowane autoklawowalny, końcówka wygięta w lewo, trzon prosty, Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących – 1 szt | TAK |  |  |
| 156. | Nożyczki artroskopowe ząbkowane autoklawowalny, końcówka wygięta w prawo, trzon prosty, Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących – 1 szt | TAK |  |  |
| 157. | Chwytak artroskopowy BLUNT Grasper autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta uchwyt samozwalniajacy , śr.3,4 mm. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt | TAK |  |  |
| 158. | Chwytak artroskopowy BLUNT Grasper autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta uchwyt samozwalniajacy , śr.4,2 mm. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt | TAK |  |  |
| 159. | Haczyk artroskopowy długości trzonu 150 mm, długości końcówki pracującej 3,4 mm, końcówka trzonka wyskalowana miarka z oznaczeniem 5,0 mm – 1 szt | TAK |  |  |
| 160. | Haczyk artroskopowy długości trzonu 150 mm, długości końcówki pracującej 5,4 mm, 1 szt | TAK |  |  |
| 161. | Narzędzia Barkowe | TAK |  |  |
| 162. | Chwytak artroskopowy typu manipulator do szwów autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta ruchoma górna bransza śr. trzonu 3,4mm. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt | TAK |  |  |
| 163. | Chwytak artroskopowy Rotator Cuff Grasper autoklawowalny , trzon prosty, końcówka prosta ruchoma górna bransza uchwyt samozwalniajacy , śr.4,2 m. Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt | TAK |  |  |
| 164. | Narzędzie artroskopowe typu Crochet HOOK autoklawowalny - 1 szt | TAK |  |  |
| 165. | Narzędzie artroskopowe – popychacz węzłów autoklawowalny – 1 szt | TAK |  |  |
| 166. | Obcinak szwów- spychacz węzła autoklawowalny, zamknięty do nieci #2 i #5, śr. Trzon prosty średnica 4,2 mm Uchwyt wyposażony w port do płukania narzędzia wewnątrz części pracujących. 1 szt | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania