Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.56.2019 						            Radom, dnia 2019-10-22

Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów  dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.56.2019).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie 01. Dotyczy Załącznik nr 5 do siwz Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat o poniższych parametrach: PARAMETRY OGÓLNE. Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej(24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od 5 kg Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego.. System do gromadzenia i analizy danych terapeutycznych wraz z niezbędnymi urządzeniami do zapisu w/w danych.. Urządzenie terapeutyczne- wymagania szczegółowe. Parametry zewnętrzne i funkcje. Waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 3 godziny bez konieczności ich ładowania 6,3 kg. Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V). Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej.. Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający jednoczesne wyświetlanie na ekranie w czasie wentylacji następujących parametrów: objętość oddechowa Vt, tryb wentylacji, aktualny poziom ciśnienia, częstość oddechów (RR), wentylacja minutowa (MV), szczytowy przepływ (peak flow), średnie ciśnienie terapeutyczne (MAP), stosunek I:E, maks. ciśnienie wdechowe (PIP), wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów zasilających, informacja na temat sposobu inicjacji wdechu – spontaniczny pacjenta lub wymuszony, oraz przecieków powietrza (przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym). Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. Ciśnienie 3 bar do 5,5 bar. Możliwość wyświetlania na ekranie min. 2 krzywych oddechowych. Płynnie regulowane stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie 21-100%. Menu w języku polskim. Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia. Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia. Dwa poziomy dostępu do nastaw i parametrów wentylacji (tzw. lekarza i pacjenta). Możliwość podłączenia zdalnego alarmu respiratora (przywołanie pielęgniarki) oraz modułu pomiaru SpO2, integralnego z urządzeniem.. Możliwość rejestracji i wyświetlania na ekranie urządzenia dziennika zdarzeń oraz dziennika alarmów (min. 20 ostatnich alarmów). TRYBY WENTYLACJI I NASTAWY. Urządzenie przeznaczone do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. Dwa profile nastaw z możliwością zaprogramowania i zapamiętania różnych parametrów wentylacji w każdym; możliwość przełączania profili nastaw przez pacjenta. Możliwość zmieniania trybu wentylacji w trakcie wentylacji. Tryby wentylacji sterowane ciśnieniem. Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczna (PSV S). Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczno-czasowa (PSV S/T). Wentylacja wspomagana ciśnieniem czasowa (PSV T). Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (PC). Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP). Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z wentylacją PC (PC-SIMV). Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: PS, PS S/T, PS T, PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym;. Tryby wentylacji sterowane objętością. Wspomagana/kontrolowana wentylacja mechaniczna (AC). Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV). Kontrolowana wentylacja mechaniczna (CV). Parametry wentylacji sterowanej ciśnieniem. Zakres ciśnienia wdechowego IPAP: 4-50 cmH20. Zakres ciśnienia wydechowego EPAP: 4-25 cmH20. Min. częstość oddychania (back-up rate): 5- 60 oddech/min. Czas trwania wdechu: 0.3 – 5.0 sekund. Regulacja szybkości narastania ciśnienia przy przejściu z fazy wydechu na wdech - min. 6 nastaw. Możliwość nastawy czasu liniowego narastania ciśnienia ( funkcja typu RAMP) w zakresie 5 - 45 min ułatwiającego zaśnięcie pacjenta. Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania. Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 8 poziomów. Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego. Parametry wentylacji sterowanej objętościowo. Objętość oddechowa (Vt) – minimalny zakres 50-2000 ml. Możliwość nastawy PEEP w zakresie 0-25 cmH20 dla obwodu z zastawką wydechową. Czas trwania wdechu: 0.3 – 5.0 sekund. Min. częstość oddychania (backup rate): 5-60 oddech/min. Krzywe przepływu: - prostokątna - opadająca. Możliwość włączenia funkcji westchnienia. System alarmów wizualno- akustycznych. Alarmy wentylacji i pracy respiratora. Stopniowanie alarmów ze względu na ważność, różniące się sygnałami dźwiękowymi i optycznymi. Alarm odłączenia obwodu pacjenta. Alarm braku zasilania. Alarm bezdechu. Alarm niskiej wentylacji minutowej. Alarm wysokiej wentylacji minutowej. Alarm wysokiej częstości oddechów. Alarm niskiej częstości oddechów. Alarm niskiej objętości oddechu (TV). Alarm wysokiej objętości oddechu (TV). Alarm niskiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objętościowo. Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objętościowo. System gromadzenia danych terapeutycznych- wymagania szczegółowe. Oprogramowanie umożliwiające transfer i gromadzenie danych terapeutycznych oraz nadzór nad przebiegiem terapii wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; Umożliwiające zapis m.in: ram czasowych stosowania terapii, częstości oddychania, poziom(-y) ciśnienia terapeutycznego, objętości oddechowych pacjenta, informacji o przeciekach powietrza. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 2 | Pytanie 2 Dotyczy Załącznik nr 5 do siwz Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy, z możliwością transportu pacjenta, renomowanej niemieckiej firmy Fritz Stephan o następujących parametrach: Parametry ogólne. Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej.. Waga modułu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem). Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg. Zasilanie w tlen: - z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar - niskim ciśnieniem O2: 0-1,5 bar - kompatybilne z tlenem 93%. Integralna turbina – przepływ szczytowy 230 l/min.. Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10%. Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora 180 minut. Klasa szczelności IP44. Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2. Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym.. Tryby wentylacji. Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci i dorosłych – wybór przyciskiem na panelu czołowym. Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV. Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV. Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP. Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP. Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC. CPAP, DuoPAP. Wspomaganie ciśnieniowe PSV. Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV. Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek.. Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej. Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min.. Trigger wydechowy 5-70%. Parametry wentylacji. Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–150 odd./min.. Objętość oddechowa regulowana w zakresie: - 20-2000 ml (tryb PC/PRVC) - 100 do 2000 ml (tryb VC). Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.. Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.. Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 – 55 mbar. Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 1 – 50 mbar. Wybór opcji przełączania cyku oddechowego: Ti / Te; I:E / częstość odd.; Ti / częstość odd.. Wentylacja bezdechu (apnea ventilation). PEEP regulowane w zakresie 0 – 25 mbar. Monitorowanie. Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna 8,4 cali. Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych. Wyświetlanie parametrów wentylacji:. Częstość oddechowa. Częstość oddechów spontanicznych. Objętość wydechowa pojedynczego oddechu. Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego. Objętość wentylacji minutowej. Objętość minutowa wentylacji spontanicznej. Minutowa objętość przecieku. Czas wdechu. Czas wydechu. Czas bezdechu. Opór oddechowy (R). Podatność (C). I:E. Ciśnienie szczytowe. Ciśnienie plateau. Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. P0,1. Ciśnienie PEEP/CPAP. Alarmy. 1; Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu. 2; Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie. 11; Pamięć alarmów z ich opisem. Wyposażenie. Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt.. Podstawa jezdna. Możliwość komunikacji z rządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora za pomocą karty SD. Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut. Oprogramowanie w języku polskim. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 3 |  | Zamawiający modyfikuje zapis w §11. Ust.3a w następujący sposób: - dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych w przepadku braku konieczności sprowadzenia części i w ciągu 7 dni roboczych w przepadku konieczności sprowadzenia części, od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. |
| 4 |  | Zamawiający modyfikuje zapis w §11. Ust.3c w następujący sposób: c) dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu Dostawy przekracza 7 dni roboczych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy; |