## część 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Koszulka długa: • Średnica wewnętrzna 0.088” (6F); • Długość 80 lub 90cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku |  |  |  | szt. | 7
2 | Zestawy aspiracyjne: a. Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX b. Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna od .060 do .068” (3 rodzaje); długości 132 cm. Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności. |  |  |  | szt. | 5
3 | Cewnik aspiracyjny długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - .035”; dostępny mikrocewnik ,025’’, długość 160cm; |  |  |  | szt. | 5
4 | Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F i dystalnej 4,3 F. Długość 139 cm. Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off), kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX i zbiornikiem typu PAPS2 |  |  |  | szt. | 3
5 | Kalibrowany zbiornik Pojemność 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. Kompatybilny z pompą typu PenumbraMAX 220 |  |  |  | szt. | 8
6 | Cewnik dostępu pośredniego z cewnikiem prowadzącym: a. Dostępne długości – 95 lub105cm b. Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” c. Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne d. Dostępny z cewnikiem prowadzącym o długości 120 lub 130cm, z zakończeniem typu BER. |  |  |  | szt. | 7
7 | Spirale embolizacyjne uniwersalne: a. Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia; b. Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 8mm. c. Kompatybilne z mikrocewnikami 0.010’’ d. Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka; e. Za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; |  |  |  | szt. | 25
8 | Urządzenie do mechanicznego uwalniania spiral embolizacyjnych, brak dodatkowych podłączeń i zasilania |  |  |  | szt. | 8
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas trwania umowy bezolejową pompę aspiracyjną
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Prowadniki nitinolowe pokryte substancją hydrofilną - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu, z jedną końcówką roboczą - Końcówka taperowana z zaokrągleniem dystalnym końcem, dostępnym w różnym kształcie; prosta, zagięta, J, typu Bolia - Dostępne prowadniki o różnym stopniu sztywności: standard, sztywna, półsztywna - Dostępne rozmiary: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - Dostępne długości: 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm, w zależności od rodzaju. - dostępne długości elastycznej końcówki dystalnej: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm, w zależności od rodzaju. |  |  |  | szt. | 30
2 | Prowadniki nitinolowe pokryte substancją hydrofilną - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu, z jedną końcówką roboczą - Końcówka taperowana z zaokrągleniem dystalnym dostępny w różnym kształcie; prosta, zagięta - Dostępne prowadniki o różnym stopniu sztywności: standard, sztywna, półsztywna - Dostępne rozmiary: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - Dostępne długości: 220 cm / 260 cm / 300 cm, w zależności od rodzaju - dostępne długości elastycznej końcówki dystalnej: 10 mm, 30 mm, 50mm w zależności od rodzaju. |  |  |  | szt. | 40
3 | Biodegradowalny zamykacz do tętnicy udowej dla koszulek 5,6,7,8F Biodegradowalna kotwica polimerowa od wewnątrz naczynia i gąbka kolagenowa od zewnątrz naczynia lub dwa dyski polimerowe. Pełna absorbcja w czasie 60-90 dni. Port boczny jako wskaźnik przepływu krwi. Zestaw składający się z prowadnika, lokalizatora tętnicy i właściwego urządzenia zamykającego tętnicę. |  |  |  | szt. | 40
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## część 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla M.Sz.S. Sp. z o. o. zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto (7 x 8) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT ( 9 x 10 ) | Wartość brutto PLN (9 + 11)
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Prowadnik hydrofilny 50,80,120,150,180cm - średnice 0,018',0,020', 0,025;, 0,032', 0,035'; - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) shot = 1cm, regular =3cm, long=5cm; - końcówka prosta, zagięta 45stopni, typu J, krzywizna Boila; rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1; odporny na odkształcenia o na załamanie struktury podłużnj; w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; trwała powłoka hydrofilna mna całej długości; atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu; dostępne w wersji standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; dostępne w opcji z kształtowalną końcówką; kompatybilne z każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym; długości: 50, 80, 120, 150, 180cm |  |  |  | szt. | 50
2 | Prowadnik hydrofilny 220, 260, 300 cm - średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032”0,035”, 0.038”; - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm - końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia; - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej - w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; - trwała powłoka hydrofilna na całej długości; - atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; - dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; - dostępne w opcji z kształtowalną końcówką; - kompatybilne ze każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym; - długości 220cm, 260cm, 300 cm |  |  |  | szt. | 40
3 | Bioabsorbowalne zamykacze - zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) - wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni - system umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F - dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) - w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik - zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  |  |  | szt. | 50
4 | Bioabsorbowalne zamykacze - urządzenie do aktywnego zamknięcia miejsca nakłucia naczynia po zabiegach endowaskularnych - do zamykania wkłuć 5-7Fr - w pełni bioabsorbowalne komponenty systemu: • 2 polimerowe dyski (jeden wewnątrz naczynia, drugi na zewnątrz) • szew zaciskający dyski dla uszczelnienia hemostazy - mediana czasu do hemostazy TTH to 1 minuta Pełna absorbcja 60-90 dni |  |  |  | szt. | 50
Wartość netto PLN | [8 empty] | Wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: