## 1
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 1
1 | Zestaw serwet operacyjnych z taśmą typu FLEX. wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 75 g / m2 wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 280/160 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów 900 cm H2O w strefie krytycznej Minimalny skład i wymiary zestawu: - serweta górna - ekran anestezjologiczny rozm 175 x 300 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą typu FLEX rozm min. 3 x 40 cm po bokach standardowa taśma lepna. Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej rozm 20 x 45 cm -1 szt. - serwety boczne rozm 75 x 90 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą typu Flex rozm. min 3 x 40 cm po bokach standardowa taśma lepna. Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej rozm 20 x 45 cm -2szt. -serweta dolna rozm 175 x 175 wykończona w centralnej części przeźroczystą taśmą typu Flex rozm min. 3x40 cm po bokach standardowa taśma lepna Serweta posiada dodatkową wstawkę wysokochłonną gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej rozm 20 x 45 cm -1 szt. -osłona na stolik Mayo rozm min. 79 x 145 cm z warstwą chłonną 65 x85 cm - 1 szt. - ręczniki chłonne celulozowe rozm min. 18 x 25 cm - 2 szt, - dwuwarstwowa taśma lepna rozm min. 9 x 49 cm - serweta owinięcie zestawu min. 150 x 190 cm przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. |  |  |  | kpl | 200
2 | Sterylny zestaw do Laparoskopii Minimalny skład zestawu : - serweta główna 175/250X325 cm z otworem 25x30cm wykończony taśmą Flex wyposażona w cztery zintegrowane kieszenie - osłona na stolik Mayo min 79x145cm - 1 szt - taśma lepna min 9x49 cm - 1 szt - organizer przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5X30 cm - 1 szt - ręczniki chłonne - 4 szt - osłona na przewody - 13x244 cm - 1 szt - serweta na stolik 150x190 cm - 1 szt |  |  |  | kpl | 800
3 | Sterylne osłony do mikroskopu operacyjnego OPMI Vario z podglądem asystenckim i kamerą, zgodne z zaleceniami producenta mikroskopu. Osłony pokryte niebieską powłoką zapobiegającą refleksom, wykonane z elastycznego materiału pozwalającego na zredukowanie szelestu oraz zapobiegające uszkodzeniu folii. Osłony zaopatrzone w taśmy, rzepy umożliwiające ułożenie folii zapewniające zachowanie całkowitego ruchu głowicy i ramienia statywu. Możliwość śródoperacyjnej wymiany osłony obiektywu mikroskopu. Osłona obiektywu nachylona do płaszczyzny obiektywu mikroskopu pod kątem 10%-20%. Wymiary folii 110 x 209 |  |  |  | szt. | 20
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, gramatura min. 65 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i przedramionach; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia, wewnętrzne owinięcie wykonane z włókniny celulozowej, 2 celulozowe ręczniczki. |  |  |  | szt. | 300
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 2
Załącznik nr 2 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 2
1 | Sterylne dwie nogawice chirurgiczne na kończyny o wymiarach 50-55 x 110-120cm, wykonane z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służące do zabiegów ginekologicznych lub urologicznych dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie. |  |  |  | szt. | 100
2 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach 35-37 x 75-80cm, wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służąca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie. |  |  |  | szt. | 150
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach 35-37 x 105-120 cm, wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służąca do operacji biodra, dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie. |  |  |  | szt. | 40
4 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16x200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach. |  |  |  | szt. | 1000
5 | Sterylna samoprzylepna kieszeń o wymiarach 30 x 30cm, wykonana z mocnej półprzezroczystej folii, wyposażona w sztywnik do modelowania brzegu. |  |  |  | szt. | 350
6 | Sterylna kieszeń samoprzylepna przeznaczona na na ssak i koagulację, o wymiarach 2x15x30cm, wykonana z mocnej półprzezroczystej folii, wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów |  |  |  | szt. | 650
7 | Sterylna samoprzylepna torba do przechwytywania płynów 60x60cm wyposażona w zawór do podłączenia drenu i sztywnik do modelowania brzegu. |  |  |  | szt. | 400
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 3
Załącznik nr 3 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 3
1 | Zestaw do przepukliny dziecięcy Sterylne obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm zgodnie z normą EN 13795 1-3, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho min. 150 kPa /mokro min. 150 KPa, wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro min. 75 N. Skład zestawu: 1 x serweta samoprzylepna 150x180 cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm na długości 80 cm 1 x serweta zabiegowa U-kształtna o wymiarach 150x240 cm, z samoprzylepnym wycięciem U 7 x 16 cm z krótszej strony serwety. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu chłonnego na całej powierzchni o gramaturze min. 56 g/m2, 1 x osłona na stolik Mayo 80x145 cm, kolor niebieski, wykonana z folii PE o grubości min. 0,05 mm,wzmocniona jednostronnie chłonną warstwą o chłonności min 600% o gramaturzełącznej pokrowca 74 g/m2 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, służąca jako owinięcie zestawu. Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową lub typu TYVEK z min. dwiema naklejkami do dokumentacji medycznej, zawierającymi: datą ważności, nr LOT, nr REF, nazwę zestawu, nazwę producenta, kod kreskowy. Zestaw nie zawiera lateksu naturalnego lub innych substancji alergizujących. Sterylizowana w EO. |  |  |  | kpl | 500
Wyroby sterylne powinny być pakowane w dwóch kartonach (1 do transportu i 1 do magazynowania) oraz opakowanie zewnętrzne tj. torba papier/folia lub typu Tyvek. K Każdy produkt sterylny musi posiadać etykietę w języku polskim z informacją o składzie oraz minimum 2 repozycjonalne etykiety z datą ważności, nr LOT, nr REF, nazwą zestawu, nazwą producenta, kod kreskowy. Sterylne zestawy operacyjne chirurgiczne muszą spełniać wymagania normy EN 13795-3.
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 4
Załącznik nr 4 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 4
1 | ZESTAW do ABLACJI - 1 x Chusta angiograficzna z włókniny SMS o wymiarach 150x220 cm, z 2 otworami udowymi w kształcie koła o średnicy 12 cm. Otwory wypełnione folią przylepną o brzegach 2,5 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 70 x 220 cm, wokół otworów trójwarstwowa warstwa absorbująca 120 x 80 cm - 1 x Powłoka ochronna w kształcie czepka 120x120cm - 1x Skalpel roz. 11 z integrowaną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu - 1x Miska o poj. 250 ml z miarką - 10x Kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5 cm - 1 x Strzykawka 20ml zwykła - 1x Igła G22 0.70MM 1 1/2" 38 mm - 1 x Pałeczka do mycia pola - Serweta dwuwarstwowa o wym. 150x100 cm na stolik zabiegowy - etykieta z dwoma naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności, nr LOT z możliwością wklejenia do dokumentacji – szt 2 |  |  |  | kpl | 500
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 5
Załącznik nr 5 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 5
1 | Zestaw do stymulatorów - serweta do zabiegów implantacji stymulatorów – rozmiar – 250x150 od górnego brzegu warstwę chłonną trójwarstwową 80x120 cm, z otworami 15x12 cm przylepnymi wypełnionymi folią chirurgiczną, od lewego brzegu przeźroczysta krawędź 70x250, - powłoka ochronna w kształcie czepka 120x120 cm - worek na stolik Mayo - serweta z włókniny na stolik zabiegowy 150x100cm - etykiety zawierające LOT, nr serii, datę ważności z możliwością wklejenia do dokumentacji – szt. 2 |  |  |  | szt. | 500
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 6
Załącznik nr 6 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 6
1 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym, rozmiar 90cmx60cm Zamawiający dopuszcza wysoko chłonny nieprzemakalny podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej i folii PE rozm. 60x60cm |  |  |  | szt. | 2750
2 | Osłona radiologiczna – kształt czepka (okrągła) średnica 110/110. Zamawiający dopuszcza osłonę radiologiczną kształtu czepka, średnicy 140cm (okrągła) |  |  |  | szt. | 580
3 | Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt |  |  |  | szt. | 6500
4 | Czepek operacyjny damski, wykonany z włókniny niebieskiej lub zielonej polipropylenowej lub wiskozowej o gramaturze min. 15 g/m2 z gumką dookoła , pakowany w oznakowane kartoniki max po 50szt |  |  |  | szt. | 43950
5 | Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki,wykonany z nierozciągliwej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26g/m2 pochłaniającej pot, (perforowana o gramaturze min26g/m2, pakowany w oznakowane kartoniki po max 50szt |  |  |  | szt. | 34800
6 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z szybką ,wykonana z wysokiej jakości włókniny, kolor niebieski lub zielony, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki max. po 50 szt. Sposób pakowania oznakowane kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. |  |  |  | szt. | 1000
7 | Czepek chirurgiczny wykonany w całości z włókniny perforowanej zakrywający całą głowę wiązany na troki wokół szyi . Pakowany w oznakowane kartoniki |  |  |  | szt. | 2450
8 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z szybką ,wykonana z wysokiej jakości włókniny, kolor niebieski lub zielony, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki max. po 50 szt. Sposób pakowania oznakowane kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. |  |  |  | szt. | 1200
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 7
Załącznik nr 7 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 7
1 | Fartuch ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, o gramaturze min. 30 g/m2, rękaw wykończony elastycznym mankietem, zawiązywany na troki w części środkowej oraz górnej części na rzep lub troki, rozmiar L i XL |  |  |  | szt. | 63000
2 | Fartuch ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej, o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, wiązany z tyłu na troki w części środkowej oraz górnej, rękawy wykończone gumką, rozmiar L i XL |  |  |  | szt. | 5000
3 | Samoogrzewający jednorazowy koc wykonany z włókniny SMS. Włóknina o wymiarach 150/90cm +/- 5cm z wkładami grzejnymi umieszczonymi w kieszeniach. |  |  |  | szt. | 10
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

## 8
Załącznik nr 8 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa obłożeń operacyjnych o niżej wymienionych parametrach technicznych:
Lp | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Kwota podatku Vat | Wartość brutto PLN
| Opis wyrobu | Producent | Rodzaj, nazwa firmowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Część 8
1 | Zestaw do porodu o składzie: 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm z workiem (torbą); 1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm ; 1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm; 1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm; 6 ręczników do rąk 21x25 cm; 1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60 g/m2 |  |  |  | kpl | 750
Razem wartość netto PLN | [8 empty] | Razem wartość brutto PLN
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: