Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Część 1 - dla potrzeb Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej Nr sprawy DZP.341.12.2020 Załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, oraz dzierżawa analizatora gazometrycznego i podłączenie go do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |
| I | Wymagania ogólne: | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji, nie starszy niż 2019 rok. | podać rok produkcji |  |  |
| 2 | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe dla analizatora | TAK |  |  |
| 3 | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli –Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa- do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. | TAK |  |  |
| 8 | Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie | TAK |  |  |
| 9 | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 125 ul dla całego panelu (pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące | TAK |  |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe np. kalibracja hemoglobiny, wymiana uszczelki oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez serwis, podczas przeglądów i innych wizyt serwisowych. | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parameter oceniany (wypełnia Wykonawca) |  | Ocena |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL lub Objętość próbki krwi do wykonania panelu badań, tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++) nie większa niż 45ul |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki) umożliwiające właściwy dobór w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | Odczynniki stabilne minimum 40 dni |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Wbudowane automatyczne mieszadło próbek |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

DOTYCZY PARAMETRY GRANICZNE:

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane parametry graniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr (opisać)”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

DOTYCZY PARAMETRY OCENIANE:

Zaoferowane wymagane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oceniany – podać tak/nie”

Maksymalna ilość punków, którą można otrzymać - 40.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:

Część 2 - dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Nr sprawy DZP.341.12.2020 Załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, oraz dzierżawa analizatora gazometrycznego i podłączenie go do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |
| 1 | Wymagania ogólne: | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji, nie starszy niż 2019 rok. | podać rok produkcji |  |  |
| 2 | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe dla analizatora | TAK |  |  |
| 3 | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli –Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa- do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. | TAK |  |  |
| 8 | Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie | TAK |  |  |
| 9 | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 125 ul dla całego panelu (pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące | TAK |  |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe np. kalibracja hemoglobiny, wymiana uszczelki oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez serwis, podczas przeglądów i innych wizyt serwisowych. | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) |  | Ocena |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL lub Objętość próbki krwi do wykonania panelu badań, tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++) nie większa niż 45ul |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki) umożliwiające właściwy dobór w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | Odczynniki stabilne minimum 40 dni |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Wbudowane automatyczne mieszadło próbek |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

DOTYCZY PARAMETRY GRANICZNE:

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane parametry graniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr (opisać)”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

DOTYCZY PARAMETRY OCENIANE:

Zaoferowane wymagane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oceniany – podać tak/nie”

Maksymalna ilość punków, którą można otrzymać - 40.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:

Część 3 - dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Nr sprawy DZP.341.12.2020 Załącznik nr 8 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, oraz dzierżawa analizatora gazometrycznego i podłączenie go do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |
| 1 | Wymagania ogólne: | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji, nie starszy niż 2019 rok. | podać rok produkcji |  |  |
| 2 | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe dla analizatora | TAK |  |  |
| 3 | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli –Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa- do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. | TAK |  |  |
| 8 | Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie | TAK |  |  |
| 9 | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 125 ul dla całego panelu (pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące | TAK |  |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe np. kalibracja hemoglobiny, wymiana uszczelki oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez serwis, podczas przeglądów i innych wizyt serwisowych. | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) |  | Ocena |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL lub Objętość próbki krwi do wykonania panelu badań, tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++) nie większa niż 45ul |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki) umożliwiające właściwy dobór w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | Odczynniki stabilne minimum 40 dni |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Wbudowane automatyczne mieszadło próbek |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

DOTYCZY PARAMETRY GRANICZNE:

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane parametry graniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr (opisać)”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

DOTYCZY PARAMETRY OCENIANE:

Zaoferowane wymagane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oceniany – podać tak/nie”

Maksymalna ilość punków, którą można otrzymać - 40.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: