Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00					Dział Zamówień Publicznych

Sekretariat: 048-361-39-00					              tel. 048- 361 49 69

Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                     			             fax. 048- 361 30 23

www.wss.com.pl							             adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl

Znak sprawy: DZP.341.12.2020 						           Radom, dnia 2020-04-03

dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatorów gazometrycznych wraz z podłączeniem analizatorów do szpitalnego systemu zarządzania urządzeniami POCT dla  Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (sprawa nr DZP.341.12.2020)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| LP. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Części 1,2 i 3 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłapywaczy skrzepów? | Zamawiający wymaga wyłapywaczy skrzepów |
| 2 | Dotyczy załącznika nr .3 do umowy część 1,2 i3 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2020r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie analizatora, którego materiały eksploatacyjne do analizatorów: kasety odczynnikowe i kasety sensorowe w dniu dostawy będą posiadały trzy miesięczny okres ważności. Jest to jedyna pozycja która uniemożliwia nam złożenie oferty. Nasze analizatory spełnią wszystkie inne parametry zawarte w SIWZ i załącznikach do nich. | Zamawiający dopuszcza |
| 3 | Dotyczy załącznika nr .3 do umowy cześć 1,2 i 3 W związku z wymogiem dostarczenia materiału kontrolnego na trzech poziomach Zamawiający wymaga aby kontrola jakości analizatorów była dokonywana codziennie na trzech poziomach? Analizatory, które chcemy Państwu zaoferować wykonują codzienną kontrole jakości na trzech poziomach , co pozwala kontrolować system automatycznie, zapewniając 100% pewność poprawności wykonywanych oznaczeń w pełnym zakresie pomiarów | Kontrola jakości codziennie na trzech poziomach |
| 4 | Dotyczy cześć 1 zał. Nr 6, część 2 zał. Nr 7 , część 3 zał. Nr 8 – „PARAMETRY OCENIANE PUNKT 2 TABELI” Czy Zamawiający wymaga aby pakiety odczynnikowe (zawierały kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki)? Używanie tego typu pakietów zapewni Użytkownikom mniej czynności obsługowych i jednocześnie skróci czas poświęcany na obsługę analizatora | Zamawiający modyfikuje zapisy cześć 1 zał. Nr 6, część 2 zał. Nr 7 , część 3 zał. Nr 8 – „PARAMETRY OCENIANE PUNKT 2 TABELI” |
| 5 | Dotyczy cześć 1 zał. Nr 6, część 2 zał. Nr 7 , część 3 zał. Nr 8 – „PARAMETRY OCENIANE PUNKT 1 TABELI” Mając na uwadze, że Zamawiający pragnie doceniać urządzenie, które może wykonać oznaczenia z jak najmniejszej próbki krwi, „Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL” – 10 pkt zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający oceni równoznacznie, tzn. na 10 pkt. analizator, który z zaledwie 45 ul wykona cały wyspecyfikowany panel badań,tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++)? | Zamawiający modyfikuje zapisy cześć 1 zał. Nr 6, część 2 zał. Nr 7 , część 3 zał. Nr 8 – „PARAMETRY OCENIANE PUNKT 1 TABELI” |

## Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ i zmienia termin składania ofert. W związku z czym rozdz.: X pkt 2.1.10, rozdz. XI pkt 1 i 4 SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie:

## Rozdział X pkt 2.1.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„ Oferta w postępowaniu na

Dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawę analizatorów do badań gazometrycznych oraz podłączeniem analizatorów do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT dla  Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

nr sprawy: DZP.341.12.2020”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 10.04.2020r. o godz. 11:30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

## Rozdział XI pkt 1 i 4  SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 10.04.2020r do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 10.04.2020r. o godzinie 1130.

Pozostałe parametry siwz bez zmian.

Część 1 - dla potrzeb Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej Nr sprawy DZP.341.12.2020 Załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, oraz dzierżawa analizatora gazometrycznego i podłączenie go do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |
| I | Wymagania ogólne: | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji, nie starszy niż 2019 rok. | podać rok produkcji |  |  |
| 2 | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe dla analizatora | TAK |  |  |
| 3 | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli –Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa- do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. | TAK |  |  |
| 8 | Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie | TAK |  |  |
| 9 | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 125 ul dla całego panelu (pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące | TAK |  |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe np. kalibracja hemoglobiny, wymiana uszczelki oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez serwis, podczas przeglądów i innych wizyt serwisowych. | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parameter oceniany (wypełnia Wykonawca) |  | Ocena |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL lub Objętość próbki krwi do wykonania panelu badań, tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++) nie większa niż 45ul |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki) umożliwiające właściwy dobór w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | Odczynniki stabilne minimum 40 dni |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Wbudowane automatyczne mieszadło próbek |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

DOTYCZY PARAMETRY GRANICZNE:

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane parametry graniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr (opisać)”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

DOTYCZY PARAMETRY OCENIANE:

Zaoferowane wymagane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oceniany – podać tak/nie”

Maksymalna ilość punków, którą można otrzymać - 40.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:

Część 2 - dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Nr sprawy DZP.341.12.2020 Załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, oraz dzierżawa analizatora gazometrycznego i podłączenie go do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |
| 1 | Wymagania ogólne: | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji, nie starszy niż 2019 rok. | podać rok produkcji |  |  |
| 2 | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe dla analizatora | TAK |  |  |
| 3 | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli –Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa- do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. | TAK |  |  |
| 8 | Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie | TAK |  |  |
| 9 | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 125 ul dla całego panelu (pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące | TAK |  |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe np. kalibracja hemoglobiny, wymiana uszczelki oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez serwis, podczas przeglądów i innych wizyt serwisowych. | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) |  | Ocena |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL lub Objętość próbki krwi do wykonania panelu badań, tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++) nie większa niż 45ul |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki) umożliwiające właściwy dobór w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | Odczynniki stabilne minimum 40 dni |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Wbudowane automatyczne mieszadło próbek |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

DOTYCZY PARAMETRY GRANICZNE:

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane parametry graniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr (opisać)”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

DOTYCZY PARAMETRY OCENIANE:

Zaoferowane wymagane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oceniany – podać tak/nie”

Maksymalna ilość punków, którą można otrzymać - 40.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:

Część 3 - dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Nr sprawy DZP.341.12.2020 Załącznik nr 8 do siwz - oświadczenie o wymaganych parametrach technicznych - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla dzierżawy analizatora

....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów, oraz dzierżawa analizatora gazometrycznego i podłączenie go do funkcjonującego w szpitalu informatycznego systemu zarządzania urządzeniami POCT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą  w Radomiu

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Typ/model Oferowanego sprzętu: ...................

Producent: ……………………………………..

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: ...................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4  i 5 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH | Wymagana wartość/ Cecha graniczna | Potwierdzenie wartości/ Cechy granicznej/ Tak | Oferowany parametr (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |
| 1 | Wymagania ogólne: | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji, nie starszy niż 2019 rok. | podać rok produkcji |  |  |
| 2 | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe dla analizatora | TAK |  |  |
| 3 | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 5 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 materiały zużywalne | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli –Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa- do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. | TAK |  |  |
| 8 | Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie | TAK |  |  |
| 9 | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 125 ul dla całego panelu (pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony ( Na, K, Cl, Ca++). | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące | TAK |  |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe np. kalibracja hemoglobiny, wymiana uszczelki oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez serwis, podczas przeglądów i innych wizyt serwisowych. | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) |  | Ocena |
| 1. | Objętość próbki krwi do wykonania oznaczeń BGE + Hct nie większa niż 40 uL lub Objętość próbki krwi do wykonania panelu badań, tj. pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb: COHb i MetHb, bilirubina, jony (Na, K, Cl, Ca++) nie większa niż 45ul |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2. | Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory , kontrole oraz pojemnik na ścieki) umożliwiające właściwy dobór w zależności od potrzeb zamawiającego. |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3. | Odczynniki stabilne minimum 40 dni |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Wbudowane automatyczne mieszadło próbek |  |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

DOTYCZY PARAMETRY GRANICZNE:

LEGENDA:

- Parametry określone powyżej konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Zaoferowane parametry graniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Oferowany parametr (opisać)”

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

DOTYCZY PARAMETRY OCENIANE:

Zaoferowane wymagane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oceniany – podać tak/nie”

Maksymalna ilość punków, którą można otrzymać - 40.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: