Znak sprawy: DZP.313.13.2021 						            Radom, dnia 2021-12-23

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.13.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część 3 Lampa wirusobójcza przepływowa dostosowana do użytku w obecności pacjentów- 10 szt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające filtr flizelinowy? Filtr montowany jest przy wejściu powietrza do wnętrza urządzenia i pozwala utrzymać w czystości promienniki, dlatego jego rodzaj nie ma znaczenia. | NIE, Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę UV-C wyposażoną w filtr węglowy włókninowy, który jest alternatywnym rozwiązaniem dla filtra węglowego? Proponowany filtr nie powoduje blokowania/tłumienia przepływu powietrza (jak w przypadku HEPA czy węglowych). Stłumienie przepływu powietrza powoduje obniżenie skuteczności działania lampy. | Nie, Zamawiający nie dopuszcza filtra włókninowego |
| 3 | Czy Zamawiający wymaga aby lampa UV-C posiadała licznik czasu pracy promienników? Licznik ułatwia korzystanie z urządzenia oraz nadzór nad przepracowanym czasem promienników (8 tysięcy godzin) | Tak, Zamawiający wymaga |
| 4 | Czy Zamawiający wymaga okazania wyników badań skuteczności (biobójczości, bakteriobójczości, wirusobójczości) działania lamp UV-C? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Jaką moc mają posiadać źródła światła w przepływowej lampie UV-C? | Źródła światła w przepływowej lampie UV-C posiadają w sumie 330w |
| 6 | Jaką wydajność ma posiadać wentylator w lampie UV-C? | Wentylator o wydajności: 420 m3/h |
| 7 | Część 4 pulsoksymetr 5 szt. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr gdzie dokładność pomiaru saturacji u noworodków w przedziale 70-100% wynosi +/- 2 cyfry ? | TAK, Zamawiający dopuszcza |
| 8 | części 1 – elektrokardiograf 5szt Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat EKG z klawiaturą funkcyjną wyświetlana na ekranie? | NIE, Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | części 1 – elektrokardiograf 5szt Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat EKG współpracujący z innym niż wskazanym w specyfikacji oprogramowaniem (Cardioteka)? Wymienione oprogramowanie wskazuje na produkt konkretnego producenta. | NIE, Zamawiający nie dopuszcza |
| 10 | części 1 – elektrokardiograf 5szt Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez możliwości badania SPIRO przy zachowaniu pozostałych parametrów na wskazanym lub wyższym poziomie? | NIE, Zamawiający nie dopuszcza |
| 11 | Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o poniższych parametrach: - Pulsoksymetr stacjonarno- przenośny, z możliwością użytkowania w warunkach szpitalnych. - Zasilanie sieciowe 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz. - Zasilanie akumulatorowe. - Czas pracy na akumulatorze min 5h. - Zakres pomiaru pulsu nie gorszy niż 30-250 bpm. - Pomiar saturacji w zakresie nie gorszym niż 0-100%. - Możliwość wykonywania pomiarów dla dorosłych dzieci i noworodków. - Możliwość stabilnego postawienia urządzenia. - Wyświetlana krzywa pletyzmograficzna. - Wbudowana pamięć- możliwość przeglądania wyników pomiarów SpO2 oraz pulsu - Możliwość eksportu danych do komputera. - Błąd pomiaru saturacji nie większy niż ±2% dla SpO2 od 70% do 100%. - Błąd pomiaru pulsu nie większy niż +/- 2 bpm dla częstotliwości pulsu od 30-250 bpm. - Możliwość zaprogramowania uśredniania pomiaru SpO2 co 4, 8 i 16 uderzeń pulsu. - Możliwość wprowadzenia danych pacjenta: nr, nazwisko, nr łóżka, płeć, wiek. - Alarmy (dźwiękowe i wizualne)Dźwiękowe i wizualne alarmy zbyt wysokiej i zbyt niskiej saturacji oraz zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstotliwości pulsu – programowalne - Alarm odłączenia czujnika - Alarm odłączenia pacjenta - Sygnalizacja pełnej pamięci - Alarm niskiego poziomu naładowania baterii. - Możliwość wyciszenia alarmu na 30 sec, 60sec, 90sec, 120 sec. - Wskaźnik zasilania sieciowego, ładowania baterii, pracy na baterii, poziomu naładowania baterii. - Regulacja głośności pulsu i alarmów. - Regulacja poziomu jasności wyświetlacza. - Opcja przeglądania trendów w formie tabelarycznej i graficznej. - Zintegrowany uchwyt do przemieszczania urządzenia. - Waga urządzenia nie większa niż 2,1 kg. - Wymiary urządzenia 30 x 12,9 x 12,9 cm. - Wbudowane złącze USB. - Wbudowany port sieci LAN. - Wbudowane złącze do wyrównania potencjałów. - Akumulator litowy w zestawie. - Kabel zasilający urządzenie w zestawie. - Czujnik SpO2 dla dorosłych (wielorazowy)- 1szt. - Możliwość rozbudowy o czujniki noworodkowe oraz pediatryczne (jednorazowe i wielorazowe). - Instrukcja obsługi w języku polskim. | NIE, Zamawiający nie dopuszcza |
|  | Załącznik 2, formularz oferty, pkt. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, iż na fakturze widnieje cena netto za opakowanie? | Tak. Zamawiający wyraża zgodę |
|  | Załącznik 2, formularz oferty, pkt. 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy analizatora do 40 dni? | Tak, Zamawiający dopuszcza w części 5 wydłużenie terminu czasu dostawy analizatora do 40 dni. |
|  | Załącznik 2, formularz oferty, pkt. 3 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy? Producent sprzętu sam określa czas trwania gwarancji na dany produkt. W przypadku urządzeń oferowanych w części 5, producent udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji. | NIE |
|  | §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1.”? | NIE |
|  | §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Kupującego do usunięcia wad w okresie trwania gwarancji.”? | NIE |
|  | §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Sprzedawcę z tym zastrzeżeniem, iż termin nie będzie krótszy niż 2 dni robocze”? | Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 6 w następujący sposób: „Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Sprzedawcę z tym zastrzeżeniem, iż termin nie będzie krótszy niż 2 dni robocze” |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10