Znak sprawy: DZP.313.5.2021 						            Radom, dnia 2021-04-27

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.5.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,1 ml/h dla: Strzykawka, rozmiar 2/3ml:（0,1-50）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 5ml: （0,1-100）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 10ml: （0,1-300）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 20ml: （0,1-600）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 30ml: （0,1-900）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 50/60ml: (0,1-2000) ml/godz. | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla: Strzykawka, rozmiar 2/3ml:（0,1-50）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 5ml: （0,1-100）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 10ml: （0,1-300）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 20ml: （0,1-600）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 30ml: （0,1-900）ml/godz. Strzykawka, rozmiar 50/60ml: (0,1-2000) ml/godz. | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 3 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z ustawianiem wartości ciśnienia okluzji na 4 poziomach w zakresie od 150 do 900 mmHg ? Wymagany przez Zamawiającego zakres jest spełniony, a liczba poziomów okluzji jest dostoswana do nawet najbardziej wymagającego leku | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z funkcją wprowadzania każdej dostępnej na rynku strzykawki zamiast mało przydatnej funkcji programowania nazwy oddziału? | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1 min – 24h ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną minutą nie ma klinicznego zastosowania. | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy dwustrzykawkowe z wygodnym uchwytem umożliwiającym zamocowanie m.in. do stojaka czy łóżka bez możliwości instalacji w wymaganej stacji dokującej? Zamawiający jednoznacznie określił, że potrzebuje stacji MD dla pomp firmy ASCOR. Powołując się na uczciwą konkurencję, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu lub wycofanie możliwości zamocowania na stacji MD firmy ASCOR | Tak, Zamawiający dopuszcza |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 10 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty. Dodatkowo ofertowana pompa posiada maksymalnie do 10h czas ładowania akumulatorów, a nie jak inne firmy na rynku, nawet do 24h | Nie, Zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z portem komunikacyjnych RS232, w nowszej wersji typ DB15? Zastosowanie jest takie samo. | Tak, Zamawiający dopuszcza |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10