Znak sprawy: DZP.313.7.2021 						            Radom, dnia 2021-05-20

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.7.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy myjni dezynfektor z Części 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne o następujących parametrach technicznych: płuczka dezynfektor typu BWD przeznaczony do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych typu kaczka, basen itp. maksymalny załadunek przy standardowym koszu to basen lub 3 kaczki; pojemnik muli funkcyjny na wiadro, misy lub inne pojemniki; urządzenie w pełni automatyczne z drzwiami otwieranymi za pomocą przycisku łatwego do dezynfekcji; 5 programów w tym 3 programy standardowy, intensywny, sporobójczym z czasem cyklu standardowego do 7 min.; urządzenie wykonane w całości z stali nierdzewnej; ergonomiczny załadunek od frontu? Uzasadnienie: oferowana myjnia pod względem funkcjonalnym jest tożsama z wymaganiami. Opisana płuczka dezynfektor jest wyrobem jednego producenta posiadającego na rynku polskim wyłącznie jednego przedstawiciela, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert w postępowaniu. | Nie dopuszcza, Kupujący wymaga myjek ładowanych od góry z uwagi na umieszczenie myjek w małych pomieszczeniach. |
| 2 | Dotyczy myjni dezynfektor z Części 3: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważone polegające na zostawaniu portu typu LAN umożlwiającego podłączenie myjni do centralnego systemu zarządzania oraz kopiowanie archiwów jak i podłączenie do komputera w celu zmiany parametrów pracy urządzenia? | Nie dopuszcza, Kupujący nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania |
| 3 | Dotyczy myjni dezynfektor z Części 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pompą o mocy i wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia zapewniającej prawidłowy przebieg procesów mycia i dezynfekcji? | Nie dopuszcza, Kupujący nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania |
| 4 | Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w jeden, uniwersalny, skuteczny i zwalidowany fabrycznie program mycia i dezynfekcji. Konieczność wyboru programu przez użytkownika stwarza ryzyko niewłaściwego doboru, a w konsekwencji nie w pełni skutecznej pracy urządzenia. | Nie dopuszcza, Kupujący wymaga możliwości wyboru programu sporobójczego. |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10