Znak sprawy: DZP.313.7.2021 						            Radom, dnia 2021-05-21

Dotyczy: ogłoszenia "DZP.313.7.2021r na dostawę wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ")

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 5 Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu | Kupujący dopuszcza |
| 2 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 5 Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych | Kupujący wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. |
| 3 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 5 Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu | Kupujący dopuszcza |
| 4 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 5 Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.? | Kupujący wymaga aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp. |
| 5 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 5 Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkowania | Kupujący dopuszcza |
| 6 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści myjnie posiadającą 15 predefiniowanych programów (z maksymalną temperaturą dezynfekcji 93˚C), w tym oddzielny program do mikrochirurgii, anestezjologii, okulistyki, obuwia operacyjnego itp., specjalny 93˚C-10’ oraz 2 dodatkowe programy do zdefiniowania wg potrzeb użytkownika i możliwością modyfikacji 15 istniejących fabrycznych | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki |
| 7 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające całkowitą moc wynoszącą 9,3kW? | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki |
| 8 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające komorę o pojemności ok. 145l, wymiarach 522mm wys. x 536mm szer. x 518/523mm gł.? | Nie spełnia wymagań z powodu wymiaru mytych instrumentów |
| 9 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w szafkę o wymiarach 700 x 600 x 600mm do przechowywania detergentów? | Kupujący dopuszcza szafkę o wymiarach Szer x wys x gł 600 x 650 x 600 mm |
| 10 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiające odstąpi od wymogu portów USB dopuszczając urządzenie posiadające możliwość archiwizowania cykli mycia i dezynfekcji na zewnętrznym nośniku (tablet) przy zakupie modułu WiFi do myjni, zamiast portów USB? | Kupujący dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompletnego rozwiązania wraz ze wszystkimi wymaganymi modułami. |
| 11 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zmawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi ze stali nierdzewnej bez oświetlenia komory? Proces mycia kontrolowany jest automatycznie, oferowane urządzenie jest wyposażone w monitoring ciśnienia spryskiwania, ramion spryskujących oraz monitoring przewodności wody | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki. |
| 12 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające kontrolę temperatury za pomocą dwóch czujników temperatury umieszczonych na spodzie komory? | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki. Czujniki umieszczone w dolnej części komory narażone są na uszkodzenia. |
| 13 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oprogramowania komputerowego do zarządzania myjnią dopuszczając myjnię posiadającą w sterowniku możliwość modyfikacji parametrów procesu? | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki |
| 14 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające panel sterowania tekstowy z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu (bez wskaźnika postępu cyklu) i wartości A0, temperatury, czasu i komunikatów, kodów błędów na min. 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym monochromatycznym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających przycisków czy pokręteł)? | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki |
| 15 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą kody błędów prezentowane na wyświetlaczu opisane w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem? | Kupujący podtrzymuje zapisy parametrów technicznych myjki |
| 16 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez chłodzenia spustu wody, posiadające wydajność systemu suszenia 47m3h? | Nie dopuszcza ze względu na ryzyko uszkodzenia instalacji kanalizacji. |
| 17 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności <70dB? | Nie dopuszcza ze względu na miejsce instalacji urządzenia na B.O. |
| 18 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem? | Kupujący dopuszcza, nie wymaga |
| 19 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania? | Kupujący dopuszcza, nie wymaga |
| 20 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych? Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na jego jakość np. (blokada obrotu ramion spowodowana wystawaniem elementów ładunku, strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika | Kupujący dopuszcza, nie wymaga |
| 21 | dotyczy Części 2 Myjka dezynfektor szt. 2 W placówkach medycznych coraz częściej używane jest obuwie operacyjne z wyjmowanymi wkładkami również poddawanym dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość mycia w jednym cyklu zarówno butów jak i wkładek do butów, umieszczanych na osobnym koszu w specjalnie przystosowanym do tego stelażu? | Kupujący dopuszcza, nie wymaga |

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Tel. 48 361-32-10